## กราฟสรุปผลสอบเทียบ (hidden)
คอลัมน์1 | High risk | Medium risk | Low risk
Cal | 11 | 121 | 0
no Cal | 0 | 1 | 0
PM |  |  | 41
คอลัมน์1 | High risk | Medium risk | Low risk
Cal | 100% | 99.1% | -
no Cal | 0% | 0.8% | -
PM | - | - | 100%

## สรุปผลสอบเทียบ (hidden)
สรุปแผนการสอบเทียบ | จำนวนเครื่องมือที่มีในปี2562 | แผนสอบเทียบปี2562 (เครื่อง) | สอบเทียบจริง ปี2562 | จำนวนเครื่องมือที่มีในปีปี2563 | แผนสอบเทียบปี2563 (เครื่อง) | สอบเทียบจริง ปี2563 | จำนวนเครื่องมือที่มีปี2564 | แผนสอบเทียบปี64 (เครื่อง) | สอบเทียบจริง ปี2564 | จำนวนเครื่องมือที่มีปี2565 | แผนสอบเทียบปี65 (เครื่อง) | สอบเทียบจริง ปี2565 | จำนวนเครื่องมือที่มีปี2566 | แผนสอบเทียบปี66 (เครื่อง) | สอบเทียบจริง ปี2566 | ราคา | งบประมาณที่ใช้
1.โครงการสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ(biosafety cabinet) |  | 5 |  |  |  |  | ไม่ได้สอบเทียบ |  |  | ไม่ได้สอบเทียบ |  |  |  | 15 | 15 | 60990 | 914850
2.โครงการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189 (13 รายการ) | [13 empty] | 240
1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) : อุณหภูมิ ความดัน เวลา |  | 2 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 4 | 3 | 1500 | 4500
2.เครื่องปั่นตกตะกอน(Centrifuge) : ความเร็วรอบ เวลา |  | 38 |  |  | 40 | 35 | [7 empty] | 42 | 18 |  | 30000
3.เครื่องปั่นเม็ดเลือด(Hematocrit) : ความเร็วรอบ |  | 2 |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 5 | 2 | 1500 | 3000
4.เครื่องเขย่าสาร(Rotator Shaker) : ความเร็วรอบ |  | 3 |  |  | 5 | 2 | [7 empty] | 6 | 2 | 1500 | 3000
5.อ่างน้ำควบคุม(Water bath) : อุณหภูมิ เวลา |  | 2 |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 3 | 2 | 1500 | 3000
6.ตู้เพาะเชื้อ(Incubator) : อุณหภูมิ |  | 3 |  |  | 4 | 3 | [7 empty] | 5 | 2 | 1500 | 3000
7.เครื่องชั่งสาร(Weight Analytical Balance) : น้ำหนัก |  | 3 |  |  | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 1 | 1500 | 1500
8.ตู้เย็นเก็บส่วนประกอบเลือด : อุณหภูมิ 2-6, 22 องศา |  | 8 |  |  | 9 | 10 | [7 empty] | 10 | 9 | 2000 | 18000
9.ตู้เย็นเก็บน้ำยา2ประตู : อุณหภูมิ 2-8, (-20) องศา |  | 28 |  |  | 28 | 24 | [7 empty] | 30 | 18 | 2000 | 36000
10.เครื่อง Digital Thermometer : อุณหภูมิ 2-8, (-20), 25, 37 องศา |  | 40 |  |  | 50 | 24 | [7 empty] | 50 | 8 | 800 | 6400
11.เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น(Themometer-Hygometer) : อุณหภูมิ 2-8, (-20), 25, 37 องศา, ความชื้น |  | 20 |  |  | 20 | 11 | [7 empty] | 20 | 6 | 800 | 4800
12.ตัวดูดจ่ายสารละลาย(Autopipette) : ปริมาตร |  | 52 |  |  | 55 | 31 | [7 empty] | 55 | 27 | 1000 | 27000
13.เครื่องปรับอุณหภูมิ(Dry bath ,Tube warmer,Heating block) : อุณหภูมิ 37 องศา |  | 2 |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 4 |  | 2000 | 0
14.เครื่องบ่มเกร็ดเลือด (platelet incubator) : อุณหภูมิ ความเร็วรอบ | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.โครงการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ Osmometer | [13 empty] | 1 | 1 | 14000 | 14000
4.โครงการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ Microbilirubin meter | [13 empty] | 2 | 2 | 12000 | 24000
5.โครงการตรวจสอบและบำรุงรักษา กล้องจุลทรรศน์ | [13 empty] | 25 |  | 30000 | 30000
6.โครงการตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ | [13 empty] | 5 | 0 | 38200 | 38200

## โลหิตวิทยา
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | โลหิตวิทยา | 6515-047-0001/1/36 | Medium | CBH3367 | Misc other | BATH, WATER ขนาด 24 ลิตร | MEMMERT | W760 | 92.0311 | บ.ยูไนเต็ด อิรทรูเมนท์ จำกัด | Hospital | 232556 | 1 ปี | 23320 | Active |  |  | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐C | Temp 37 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1523 | min = 37.08 C, max = 37.14 C | 0.85 ๐ C | min = 36.23 C, max = 37.99 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 4 | โลหิตวิทยา | 6515-014-2024/19/61 | Medium | CBH8088 | Misc other | Centrifuge(High speed)VGAIYA รุ่นH 1650 Speed 8270 rpm/ 1 min (7000 g) | UGAIYA | H 1650 | 16500018050133 | Gibthai | Hospital | 1906-12-24 | n/a | - | Active | แก้ไขเกณฑ์คลาดเคลื่อนเดิมจาก+-2.2% rpm | ปั่นเลือดด่วน | 8270 rpm(7000 g)/ 1min | ± 10 % rpm , ± 10% min | 8270 rpm(7000 g)/ 1min | Speed 7443-9097 rpm / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1547 |  |  |  | PASS | แก้ไขเกณฑ์คลาดเคลื่อนเดิมจาก+-2.2% rpm
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | โลหิตวิทยา | 6515-005-0003/1/49 | Low | CBH2797 | Misc other | BLOOD CELL PROCESSOR (อุปกรณ์นับแยก cell) | KK | DBC-8E | 602006 | n/a | Hospital | 1906-12-14 | Lifetime | - | Active |  | อุปกรณ์นับแยก cell | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 13 | โลหิตวิทยา | 6515-024-0006/1/54 | Low | CBH3234 | Misc other | MIXER, BLOOD TUBE (mix Tube CBC) | ASSISTANT | RM 5 | 706538 | Labmaster | Hospital |  | n/a |  | Active |  | อุปกรณ์ช่วนในการเตรียม(ผสม)ตัวอย่าง | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 17 | โลหิตวิทยา |  | Medium | CBH3229 | Misc other | Pipette 5- 50 µL | Biohit | Proline | 5068205 | บ.กิบไทย | Hospital | 2016-11-28 | n/a | 4280 | Active |  | ดูดเลือด/serum | 5,10,15 µL | ± 0.5 | 5,10,15 µL | ± 0.5 µL/± 0.2 µL | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2304 | system = 0.0218ul, Random 0.0047 uL | 0.017 ul | system = 0.0388ul, Random 0.0047 uL | PASS
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 14 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3471 | Misc other | PIPETTE 0.5-10 µL | Biohit | PROLINE | 5081156 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active | มาจากงานอณูชีว | ดูดเลือด/serum | 0.5 µL-10 µL |  | 0.5 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงานอณูชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงานอณูชีว
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 16 | โลหิตวิทยา | 68223 | Medium | CBH7291 | Misc other | Pipette 10-100 µL | Labnet | Biopette Plus | 641940115 |  | Hospital | 1906-12-28 |  | 7000 | Active |  | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 10-100 µL | - | 10-100 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2454 | - | - | - | PASS
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 15 | โลหิตวิทยา | 6515-024-0001/36/60 | Medium | CBH7292 | Misc other | Pipette 100-1000 µL | Labnet | Biopette Plus | 641960434 |  | Hospital | 2016-11-28 |  | 7000 | Active |  | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 100-1000 µL | - | 100-1000 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 694326 |  | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา |  | Medium |  |  | Transfer Pipette 50 µL | HumanPette Smart-Line |  | CP55970 |  | Hospital | [5 empty] | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 50 µL |  | 50 µL
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา |  | Medium |  |  | Transfer Pipette 200 µL |  |  | 10190 |  | Hospital | [5 empty] | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 200 µL |  | 200 µL
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา |  | Medium |  |  | Transfer Pipette 500 µL | HumanPette Smart-Line |  | CP34037 |  | Hospital | [5 empty] | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 500 µL |  | 500 µL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 5 | โลหิตวิทยา | 6515-014-2024/15/53 | Medium |  | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19F | 140965 | [8 empty] | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | Speed 3150-3850 / Time 270-330 sec, 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1548 | - | - | - | PASS
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 19 | โลหิตวิทยา | - | Low | CBH6356 | Misc other | STOP WATCH | Oregon | - | - |  | Hospital | 237045 |  | - | Active |  | จับเวลาย้อมสี | 2,3 min | ± 0.5 sec | 2,3 min |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 18 | โลหิตวิทยา | 6515-039-5126/49/59 | Medium | CBH6332 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | ไทยประดิษฐ์ | MCD-30TM | 16/4-MCD3TM-5805-033 | -- | Hospital |  | n/a | - | Active |  |  | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 5 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0305 | min = 3.6 C , max = 5.7 C | - | min = 3.6 C , max = 5.7 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 8 | โลหิตวิทยา | 6650-002-2102/13/60 | Medium | CBH7501 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX-31 | 6D41189 | Olympus | Hospital |  | n/a |  | Active |  | ดูเซลล์ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา | 6515-039-5126/010/67 | Medium |  |  | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | MEDICOOL | MDC510 | MDC510-202406026 | -- | Hospital | [8 empty] | Temp 5 ๐C | 2°C ถึง 8°C
สูญหาย |  | รพ | 12 | โลหิตวิทยา | 7-672 | Medium | CBH3402 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CHS | 6M9017 | E for L | Hospital | 1906-12-29 | - | 30000 | Inactive | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 3 | โลหิตวิทยา | 6515-005-0003/9/54 | Low | CBH3223 | Misc other | BLOOD CELL PROCESSOR (อุปกรณ์นับแยก cell) | SYSMEX | DC-10 | n/a | PCL | Hospital | 1906-12-28 | 1 ปี | - | Active |  | อุปกรณ์นับแยก cell | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 9 | โลหิตวิทยา | 6650-002-0001/2/37 |  |  | Diagnostic | MICROSCOPE | [11 empty] | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 7 | โลหิตวิทยา | 6650-002-2102/12/60 | Medium | CBH7502 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX-31 | 6D41180 | Olympus | Hospital | 241367 | n/a |  | Active |  | ดูเซลล์ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 10 | โลหิตวิทยา | 7-673 | Medium |  | Diagnostic | MICROSCOPE | [11 empty] | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 11 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3218 | Diagnostic | MICROSCOPE |  |  |  |  | Hospital | 235247 | n/a | - | Inactive | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 20 | โลหิตวิทยา |  | Medium | CBH8193 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital | 241367 | n/a |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 25 ๐ C ความชื้น 50% | ± 2.0 | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0630 | 0.3017 C, -3.01 %RH | 0.092C,1.9%RH | 0.3937 C, -4.91 %RH | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 6 | โลหิตวิทยา |  | Medium | CBH7079 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-3 | - |  | Hospital |  | n/a |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 2-8 ๐C | ± 2.0 | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1460 | 0.0010 C | 0.092 C | 0.0930 C | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ |  | โลหิตวิทยา | LAB-TMP-062-002 | Medium | CBH8193 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-3 | - |  | Hospital |  | n/a |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 2-8 ๐C | ± 2.0 | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1461 | [5 empty] | 2026-05-29
ชำรุด |  | รพ |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | Pipette 20-200 µL | DLAB | Micropette plus 2-20 uL | YM21BAN0018784 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4861 | [5 empty] | 2026-05-29
ชำรุด |  | รพ |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | Pipette 2-20 µL | DLAB | Micropette plus 2-20 uL | YM21BAN0019683 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4860 | [5 empty] | 2026-05-29
ย้าย |  |  | 1 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3238 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY (เครื่อง Automate ใช้ดู slid CBC) | CELLAVISION | DM96 | Meditop | Vender | 238832 | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้ดู cell | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 2 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3216 | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY (เครื่องตรวจวัด Hb typing) | CAPILLARYS 2 SEBIA | sebia /Hb typing) | Meditop | Vender | 238832 | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้หาชนิดของฮีโมโกลบิน | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 3 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3222 | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY , (เครื่องอ่าน G-6-P-D) | - | G-6-PD | เมดไทย | Vender | - / - / 2553 | Lifetime | - | Active |  |  |  | - | - | - | - | PM by vender | 1 | - | [12 empty] | 1 | - | [11 empty] | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 4 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3237 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, AUTOMATED COAGULATION | SYSMEX | PT,CS-1600 | Med-one | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการแข็งตัวของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 5 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3236 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, AUTOMATED COAGULATION | SYSMEX | PT,CS-2500 | Med-one | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการแข็งตัวของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 6 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3217 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, CELL COUNTING(Automate CBC) | SYSMEX | XN-3000 1 | Meditop | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 7 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3221 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, CELL COUNTING(Automate CBC) | SYSMEX | XN-3000 2 | Meditop | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 8 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3225 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SEDIMENTATION RATE UNIT (เครื่อง ตรวจวัด ESR) | YHLO | VISION PRO B VD20024927 | Hausen bernstein.co.ltd | Vender | 238537 | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการตกของเม็ดเลือดแดง | - | - | - | - | PM by vender | 1 | - | [14 empty] | 1 | - | [9 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 9 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3226 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SEDIMENTATION RATE UNIT (เครื่อง ตรวจวัด ESR) | YHLO | VISION PRO B VD20024928 | Hausen bernstein.co.ltd | Vender | 238537 | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการตกของเม็ดเลือดแดง | - | - | - | - | PM by vender | 1 | - | [14 empty] | 1 | - | [9 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 10 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3220 | Misc other | ANALYZER,SP-10 (Automate ไถ่ slide) | SYSMEX | SP-10 | Meditop | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้ไถ่และย้อมสีslide | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 11 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3219 | Misc other | ANALYZER,SP-10 (Automate ไถ่ slide) | SYSMEX | SP-10 | Meditop | Vender | ---- | n/a | - | Active |  |  | ใช้ไถ่และย้อมสีslide | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Mindray | BC-6200 (1R) | TW-48004235 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Mindray | BC-6200 (1L) | TW-48004236 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Mindray | BC-6200 (2R) | TW-48004242 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Mindray | BC-6200 (2L) | TW-48004243 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY (เครื่องตรวจวัด Hb typing) | CAPILLARYS SEBIA 2 flex piercing | CAPILLARYS 2 flex piercing | 95962 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้หาชนิดของฮีโมโกลบิน | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 4 | - |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SC-120 (Automate ไถ่ slide) | Mindray | SC-120 | UN-4B000791 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ไถ่และย้อมสีslide | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SC-120 (Automate ไถ่ slide) | Mindray | SC-120 | UN-4B000791 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ไถ่และย้อมสีslide | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ |  |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, MC-80 (เครื่อง Automate ใช้ดู slide CBC) | Mindray | MC-80 | DC8-4B001033 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ดู cell | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ |  |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, MC-80 (เครื่อง Automate ใช้ดู slide CBC) | Mindray | MC-80 | DC8-4B001037 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ดู cell | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
Formulas:
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+3,DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))

## เคมีคลินิก
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | เคมีคลินิก | 6515-004-0001/4/56 | Medium | CBH3487 | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, Microbilirubin meter | Microbilirubin meter | NEO-BIL Plus | 963 | บ.ซีนิธ ซายน์ จำกัด | Hospital | 240606 | 1 ปี | - | Active | มาจากงานผู้ป่วยนอก | ตรวจวิเคราะห์ Microbilirubin | - | - | - | - | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงานผู้ป่วยนอก | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงานผู้ป่วยนอก | 2024-03-19
|  | รพ | 2 | เคมีคลินิก | 615-004-0001/6/59 | Medium | CBH7656 | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, Microbilirubin meter | Microbilirubin meter | Neo-bil Plus | 1217 | บ.ซีนิธ ซายน์ จำกัด | Hospital | 1959-05-27 | 2 year | 290000 | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ Microbilirubin | - | - | - | - | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 3 | เคมีคลินิก | LAB-TMP-062-021 | Medium | - | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-3 | - | เบิกพัสดุ | Hospital | 241944 | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิห้อง | Temp 20-30 ๐C | ± 1 ๐C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 4 | เคมีคลินิก | - | Medium | CBH3268 | Misc other | PIPETTE 100-1000 µL | Biohit | PROLINE | 5045803 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - | 4280 | inactive | หาเครื่องไม่พบ | [6 empty] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2024-03-19
|  | รพ | 5 | เคมีคลินิก | (95077) 6515-024-0001/42/63 | Medium | - | Misc other | Pipette 100-1000 µL | DragonLab | Proline | YE174AB0076854 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | ต.ค-64 | 1 year | 4000 | Active |  | ใช้สำหรับทำ Dilution | 100-1000 µL | Total error < MPE ( 5 %) | 100-1000 µL | ± 1.6 µL/± 0.6 µL | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2299 | system = 0.7625 ul, Random 0.0389 uL | 0.19 uL | system = 0.9525 ul, Random 0.0389 uL | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 6 | เคมีคลินิก | 54 ID-68223 | Medium | - | Misc other | PIPETTE 10-100 µL | Biohit | Proline | 10176373 | บ.กิบไทย | Hospital | ต.ค-62 | - | - | Active | มาจากงาน อณูชีว | ใช้สำหรับทำ Dilution | Volume 10-100 µL | Total error < MPE ( 5 %) | Volume 10-100 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงาน อณูชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงาน อณูชีว | 2024-03-19
|  | รพ | 7 | เคมีคลินิก | (95074) 6515-024-0001/39/63 | Medium | - | Misc other | Pipette 20-200 µL | DragonLab | Proline | YE194AL0376268 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | ต.ค-63 | 1 year | 4000 | Active |  | ใช้สำหรับทำ Dilution | Volume 20-200 µL | Total error < MPE ( 5 %) | Volume 20-200 µL | ± 0.5 µL/± 0.2 µL | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2297 | system = 0.0000 ul, Random 0.0085 uL | 0.018 ul | system+uncer = 0.018 ul, Random 0.0085 uL | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 8 | เคมีคลินิก | 54 ID-68228 | Medium | - | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE | 10185066 | บ.กิบไทย | Hospital | ต.ค-62 | - | - | Active | มาจากงาน อณูชีว | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่าง | Volume 20-200 µL | - | Volume 20-200 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงาน อณูชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงาน อณูชีว | 2024-03-19
|  | รพ | 9 | เคมีคลินิก | - | Medium | - | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE | 7042776 | บ.กิบไทย | Hospital | ต.ค-62 | - | - | Active | มาจากงาน อณูชีว | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่าง | Volume 20-200 µL | - | Volume 20-200 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงาน อณูชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงาน อณูชีว | 2024-03-19
|  | รพ | 10 | เคมีคลินิก | 6515-006-0002/63/58 | Medium | CBH5572 | Misc other | POCT Hct Centrifuge | Hettich | Haematokrit 200 | 0000508-00 | บ.ดีมาร์ค จำกัด | Hospital | 240463 | 1 ปี | - | Active | มาจากงานผู้ป่วยนอก | เตรียมตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ Hct & MB | 10,000 rpm , 5 minute | ± 10 % rpm , ± 10% min | 10,000 rpm , 5 minute |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | มาจากงานผู้ป่วยนอก | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0778 |  |  |  | PASS | มาจากงานผู้ป่วยนอก | 2024-03-19
|  | รพ | 11 | เคมีคลินิก | 6515-006-0002/56/57 | Medium | - | Misc other | POCT Hct Centrifuge | Hettich | Haematokrit 210 | 0014692-03 | บ.ดีมาร์ค จำกัด | [12 empty] | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0780 | - | - | - | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 13 | เคมีคลินิก | 4110-001-0001/0391/63 | Medium | - | Misc other | REFRIGERATOR ( 2-8 ๐ C ) Working reagent 2 ประตู | COOL plus | COOL plus alarm | - | - | Hospital | 1945-02-19 | - | 26500 | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C |  | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 14 | เคมีคลินิก | 6515-039-5126/001/66 | Medium | - | Misc other | REFRIGERATOR ( 2-8 ๐ C ) Working reagent 3 ประตู | Medicool | Medicool | - | - | Hospital | 1945-02-19 | - | 26500 | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C |  | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 15 | เคมีคลินิก | CBH1010 | Medium | - | Misc other | MIXER | Gemmy | VRN-360 | 702005 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | - ม.ค.2550 | - | 12800 | Active |  |  |  | Speed 100 rpm |  | ±10 % | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0301 |  |  |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 16 | เคมีคลินิก | - | Low | - | Misc other | STOP WATCH | JUMBO | WB-388 | - |  | Hospital | 42535 |  | - | Active | [5 empty] | ± 5 sec | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 17 | เคมีคลินิก | 6515-014-2024/16/12 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19F | 133082 | Euro scan | Hospital | 237645 | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นเลือดและปัสสาวะ | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 3500 rpm/Time 10 min | 0 | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0784 | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 18 | เคมีคลินิก | 6515-014-2028/3/51 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | BOECO Germany | C-28A | 133082 | - | Hospital | - | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นเลือดและปัสสาวะ | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 3500 rpm/Time 10 min | 0 | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0784 | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 19 | เคมีคลินิก | 6515-006-0003/6/59 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | HERMEL | Z 326 K | - | - | Hospital | - | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นเลือดและปัสสาวะ | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 3500 rpm/Time 10 min | 0 | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0784 | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
|  | รพ | 20 | เคมีคลินิก | 6515-006-0002/47/55 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19FMR | 133082 | Euro scan | Hospital | 237645 | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นเลือดและปัสสาวะแบบเย็น | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 3500 rpm/Time 10 min | 0 | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0784 | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 1 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, BLOOD GAS/PH, Electrolyte | NOVA BIOMEDICAL | NOVA Prime | P077210520C | บ.Meditop | Vender | 1 ก.พ.65 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างแ ก๊าซ และค่า Na ,K, Ca2+ในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Prime (L) |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 2 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, BLOOD GAS/PH, Electrolyte | NOVA BIOMEDICAL | NOVA Prime | P077210890C | บ.Meditop | Vender | 1 ก.พ.65 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างแ ก๊าซ และค่า Na ,K, Ca2+ในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Prime (M) |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 3 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, BLOOD GAS/PH, Electrolyte | NOVA BIOMEDICAL | NOVA Prime | P079220070C | บ.Meditop | Vender | 16 พ.ค.66 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างแ ก๊าซ และค่า Na ,K, Ca2+ในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Prime (R) |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 4 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS 6000 | 1089-08 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 238817 | Lifetime | - | active |  | ควบคุมการทำงานของเครื่อง COBAS C-E | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | CORE UNIT C3,E |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 5 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS 6000 | 1089-09 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 238817 | Lifetime | - | active |  | ควบคุมการทำงานของเครื่อง COBAS C-C | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | CORE UNIT C1,C2 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 6 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS Pro c503 | 2166-06-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24289 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | C1 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 7 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS Pro c503 | 2181-07-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24289 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C2 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 8 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS Pro c503 | 2181-08-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24289 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C3 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 9 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Misc other | SAMPLERS, LABORATORY, AUTOMATE (Cobas 8100) | HITACHI | MODULAR 8100 | 20CO-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24289 | Lifetime | - | Active |  | เครื่องเตรียมตัวอย่างเลือดอัตโนมัติ | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Cobas 8100 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 10 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, Troponin-T/ NT-proBNP | HITACHI | COBAS e 801 | 2053-02-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24259 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ Troponin T/ NT-proBNP | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | E 801 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 11 | เคมีคลินิก | - | Medium | CBH3252 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | ARCHITECT | I2000SR | iSR 04978 | บ.แอ๊บบอต | Vender | 2553 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ระดับยาในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | I2000SR |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 12 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | Alinity | Alinity ci | Ai03775 | บ.แอ๊บบอต | Vender | 24256 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | Alinity ci |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 13 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, OSMOMETER | ARKRAY | OM-6060 |  | บ.ไอดีไอ(ประเทศไทย) | Vender | 24256 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ระดัออสโมลาลิตี้ในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | OSMOMETER |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19

## ภูมิคุ้มกัน
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-047-0001/2/36 | Medium | CBH3265 | Misc other | BATH, WATER ขนาด....... ลิตร | MEMMERT | W350 | 920339 | - | Hospital | 2536 | - | - | Active |  |  | Temp 56 ๐C | ± 1 ๐C | Temp 56 ๐C | Temp 55-57 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 244082 | 244082 | 244416 | DC_01/24/1522 | - | 0.65 ๐ C | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 2 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-006-0003/6/59 | Medium | CBH7266 | Diagnostic | CENTRIFUGE, TABLETOP | HERMLE | Z 326 K | 66160018 |  | Hospital | 42650 |  | - | Active |  | ปั่นตกตะกอนserumเพื่อทดสอบระดับยาและACP | Speed 9500 rpm/Time 5 min Speed 13000 rpm/Time 1 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 9500 rpm/Time 5 min Speed 13000 rpm/Time 1 min | Speed 9500 rpm/Time 5 min Speed 13000 rpm/Time 1 min | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 244143 | 244143 | 244477 | DC_01/24/1543 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 5 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-099-0002/1/63 | Medium |  |  | Dry block Heating Block | Stuart | SBH130 | R000101509 | [12 empty] | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 244082 | 244082 | 244416 | NC_00/25/0190 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3439 |  | Pipette 100-1000 µL | Dragonlab | Proline 100-1000 µL | 10192654 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4857 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3263 |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 13520219 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4850 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Sartorius | Proline 100-1000 µL | 38185658 | [13 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 16/10/2568 | 16/10/2568 | 15/10/69 | DC_01/25/3704 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Eppendorf | Reference Plus 100-1000 µL | J29092J | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/4854 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Eppendorf | Reference Plus 100-1000 µL | J29505J | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2857 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Dragonlab | TopPette 100-1000 µL | YE16BAA0088997 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4856 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 9 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 7/3444/34 | Low | CBH3271 | Misc other | MIXER | VORTEX MIXER ;USA | K-550-GE | 18724 | - | Hospital | 2534 | - | - | Active |  | ผสมสาร | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 8 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-024-0002/6/49 | Low | CBH3256 | Misc other | MIXER | VORTEX MIXER ;GEMMY | VM-300 | 602003 | บ.ไบโอเทคนิคัล จำกัด | Hospital | - ก.พ. 2549 | - | 5932 | Active |  | ผสมสาร | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 21 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH6336 | Misc other | Pipette 5-50 µL | Biohit | Proline | 6039750 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-24 | - | 4280 | Active | รับย้ายมาจากงานเคมี |  |  |  |  | ± 0.5 µL/± 0.2 µL | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | รับย้ายมาจากงานเคมี | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2315 | system = 0.2406 ul, Random 0.0337 uL | 0.18 uL | system = 0.4206 ul, Random 0.0337 uL | PASS | รับย้ายมาจากงานเคมี | 2026-05-29
|  | รพ | 22 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH6336 | Misc other | Pipette 5-50 µL | Biohit | Proline | 6039750 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active | รับย้ายมาจากงานเคมี | [5 empty] | Out source | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | รับย้ายมาจากงานเคมี | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2315 | - | - | - | PASS | รับย้ายมาจากงานเคมี | 2026-05-29
|  | รพ | 17 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3261 | Misc other | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline | 6112825 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 20-200 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2307 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 18 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3231 | Misc other | Pipette 2-20 µL | Biohit | Proline | 10158695 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 2-20 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2316 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 11 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3439 | Misc other | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline Plus | 10192654 | บ.กริบไทย | Hospital | 2561 |  | บริจาค | Active |  |  |  | 100-1000 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2314 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3261 |  | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline 20-200 µL | 6112825 | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2848 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 16 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium |  | Misc other | Pipette 10-100 uL | Biohit | Proline Plus | 13508106 |  | Hospital |  |  |  | Active | [6 empty] | Out source | 12 | 12 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2846 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 12 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3264 | Misc other | PIPETTE 10-100 µL | Biohit | PROLINE PLUS | 13508507 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 10-100 µL |  |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  | 16/10/2568 | 16/10/2568 | 15/10/2569 | DC_01/25/3702 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 13 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3273 | Misc other | Pipette 2-20 µL | Biohit | Proline Plus | 13510522 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 2-20 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2310 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 20-200 µL | Eppendorf | Reference 20-200 µL | I15001J | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2853 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 10 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3263 | Misc other | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline Plus | 13520219 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 100-1000 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2309 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 15 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium |  |  | Pipette 100-1000 uL | Sartorius | Proline Plus | 17504443 |  | Hospital |  |  |  | Active | [6 empty] | Out source | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2306 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 14 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium |  |  | Pipette 100-1000 uL | Sartorius | Proline Plus | 38185658 |  | Hospital |  |  |  | Active | [6 empty] | Out source | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2317 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 24 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6530-032-0001/17/45 | Medium | CBH3310 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) Working reagent | EVCO | - | - | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 2545 | - | 26500 | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 28 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Low |  | Misc other | STOP WATCH | JUMBO | WB-388 | - |  | Hospital | 42535 |  | - | Active | [5 empty] | ± 5 sec | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 29 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | Lab-TMP-062-004 | Medium | CBH8195 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | ELITECH | BT-3 | - |  | Hospital | 42544 |  | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0816 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 7 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6650-002-3203/1/50 | Medium | CBH3270 | Diagnostic | MICROSCOPE (Fluorescence & ชุดถ่ายภาพ) | OLYMPUS | BX51 & DP70 | 6F22959 | E for L | Hospital | 18307 | - | 850000 | Active |  |  | - | - | - | - | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 6 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6650-002-3203/1/50 | Medium | CBH3645 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX21FS1 | 6G08257 | - | Hospital |  | - |  | Active | รับย้ายมาจากงานจุลทรรศน์ พี่สุนีย์ให้มา | ดูเซลล์วัณโรค | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [18 empty] | รับย้ายมาจากงานจุลทรรศน์ พี่สุนีย์ให้มา | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - |  |  |  | PASS | รับย้ายมาจากงานจุลทรรศน์ พี่สุนีย์ให้มา | 2026-05-29
|  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 20-200 uL | Biohit | Proline 20-200 µL | 10158695 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4853 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 23 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-039-5126/0066/60 | Medium | CBH7518 | Misc other | REFRIGERATOR(-20 ๐C) | Haier | DW40L508 | BE05T3EAW00TH62003 | บ.กริบไทย | Hospital | 241331 | มีประกันมั๊ย ? | 199500 | Active |  | เก็บแช่สิ่งส่งตรวจและcontrol |  | Temp -20 ๐ C |  | ± 3 ๐ C | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 244082 | 244082 | 244447 | DC_02/25/0188 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 19 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3262 | Misc other | Pipette 50 µL | Biohit | Proline | D036286 | บ.กริบไทย | Hospital | 2545 | - | - | Active |  |  |  | 50 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2312 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 20-200 uL | Eppendorf | Reference 20-200 µL | I15058J | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4854 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 20 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3258 | Misc other | Pipette 500 µL | Biohit | Proline | DP53564 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 500 µL |  |  | Out source | 12 | 12 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2845 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 3 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | Lab-TMP-062-017 | Medium |  | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยา | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 4 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | Lab-TMP-062-024 | Medium |  | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยา | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 21/08/2568 | 21/08/2568 | 21/08/2569 | DC_12/25/0049 | - | - | - | PASS
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 30 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | Lab-TMP-062-008 | Medium | CBH8199 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 21/08/2568 | 21/08/2568 | 21/08/2569 | DC_12/25/0050 |  |  |  | PASS
|  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3231 |  | Pipette 2-20 uL | Biohit | Proline 2-20 µL | 10158695 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4853
ถูกต้องแล้ว |  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3273 |  | Pipette 2-20 uL | Biohit | Proline Plus 2-20 µL | 13510522 | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2850 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3262 |  | Pipette 50uL | Biohit | Proline 50 µL | D036286 | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2855 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 25 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-039-5126/0065/60 | Medium | CBH7517 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | Haier | HYC-940 | BE03LME0M00QJH5B002 | บ.กริบไทย | Hospital | 241331 |  | 239000 | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 2-8 ๐C | Temp 2-8 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 244082 | 244082 | 244447 | NC_00/24/0735 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 26 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-024-0004/4/49 | Medium | CBH3254 | Misc other | ROTATOR (อ่านฏิกริยา Agglutination) | Gemmy | VRN-360 | 307691 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | - ก.พ.2549 | - | 12800 | Active |  |  |  | Speed 100 rpm |  |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | NC_00/24/0758 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 27 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-024-0004/5/50 | Medium | CBH3266 | Misc other | ROTATOR (อ่านฏิกริยา Agglutination) | Gemmy | VRN-360 | 702005 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | - ม.ค.2550 | - | 12800 | Active |  |  |  | Speed 100 rpm |  | ±10 % | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | NC_00/24/0757 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ |  | Vendor | 1 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | HITACHI | COBAS e 801 | 975990 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24259 | Lifetime | - | Active |  | เครื่องตรวจวิเคราะห์ | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | [24 empty] | cobas e801 | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS | Active | 2026-05-29
มาใหม่ |  | Vendor | 1 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | HITACHI | COBAS e 801 | 2053-02-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24259 | Lifetime | - | Active |  | เครื่องตรวจวิเคราะห์ |  |  |  |  | PM by vender | 2 | - | [24 empty] | cobas e801 | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE!
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 2 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3267 | Misc other | SHAKER | MR-1 | MINI ROCKER | 1015219030138 | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  |  | - | ± 10 % | - | - | PM by vender | 12 | - | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | NC_00/25/0197 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
Formulas:
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+[TIME/YEAR],DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))

## อณูชีววิทยา
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | อณูชีววิทยา | 7-875/34 | Medium | CBH3447 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | Hitachi | SCT 5B | 510984 | Hitachi | Hospital | 2534 | n/a | - | Active |  | ปั่นแยก Plasma | Speed 2500 rpm,3600 rpm/Time 20 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 2500,3600 rpm/Time 20 min | 2500 rpm,3600 rpm | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 244143 | 244143 | 244477 | DC_09/25/0102 (หน้า 240-241) | 2500 rpm =7 3600 rpm=17 | 2.4 | 7±2.4, 17±2.4 | PASS |  | 2026-05-29 | IMG_6617.JPG
|  | รพ |  | อณูชีววิทยา | 6515-014-2028/5/52 | Medium | CBH3446 |  | CENTRIFUGE, TABLETOP | Tomy digital biology Co.Ltd | TomyLC230 | - | Tomy digital biology Co.Ltd | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ปั่นแยก Plasma | Speed 2500 rpm,3600 rpm/Time 20 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 2500,3600 rpm/Time 20 min | 2500 rpm,3600 rpm | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 244143 | 244143 | 244477 | DC_09/25/0103 (หน้า 242-243)
|  | รพ | 2 | อณูชีววิทยา | Lab-TMP-062-001 | Medium | CBH 8192 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | Elitech group | Hospital | - | n/a | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 20/08/2568 | 20/08/2568 | 19/08/2569 | DC_12/25/0053 (หน้า 292-293) | 0.606 | 0.091 | 0.606+0.091 | PASS |  | 2026-05-29 | IMG_6617.JPG
|  | รพ |  | อณูชีววิทยา | Lab-TMP-062-010 | Medium | CBH 8201 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | Elitech group | Hospital | - | n/a | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 20/08/2568 | 20/08/2568 | 19/08/2569 | DC_12/25/0054 (หน้า 294-295) | 0.207 | 0.207 | 0.207+0.091 | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | อณูชีววิทยา |  | Medium | CBH3474 |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 9116916 | บ.กริบไทย | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ดูด plasma | 200-1000 µL |  | 100 µL, 500µL, 1000µL |  |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/25/3693 (หน้า 96-97) | 100 systematic=0.0644µL,random=0.0370 µL 500µL systematic=0.8423,random=0.1271µL ,1000systematic=2.1198 µLrandom=0.134 µL |  |  | PASS |  | 2026-05-29 | IMG_6617.JPG
|  | รพ |  | อณูชีววิทยา |  | Medium | CBH3456 |  | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline 20-200 uL | 5068418 | บ.กริบไทย | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ดูดเลือด/serum | 200-1000 µL |  |  |  |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4774 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | อณูชีววิทยา |  | Medium | CBH3467 |  | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline 20-200 uL | 9117143 | บ.กริบไทย | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ดูดเลือด/serum | [5 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4775 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | อณูชีววิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 2-20 µL | Biohit | Proline 2-20 uL | 6115633 | บ.กริบไทย | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ดูดเลือด/serum | [5 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4773 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 7 | อณูชีววิทยา | 601001/6515-024-002/5/49 | Low | CBH3461 | Misc other | MIXER | German Industrial | VM-300 | 602002 | บ.Gemny industrial | Hospital | 1906-12-23 | - | - | Active |  | ดูดเลือด/serum | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal
|  | รพ | 12 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3469 | Misc other | PIPETTE 100-1000 µL | Biohit | PROLINE 100-1000 UL | 5068356 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 200,500,1000 µL/m | ± 0.5 | 200,500,1000 µL/m |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 14 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3456 | Misc other | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline | 5068418 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-26 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | Volume 20,50,200 µL | ± 0.5 | Volume 20,50,200 µL | ± 1.6 µL/± 0.6 µL | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2308 | system = 0.6121 ul, Random 0.0280 uL | 0.19ul | system = 0.8021 ul, Random 0.0280 uL | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 8 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3473 | Misc other | PIPETTE 0.5-10 µL | Biohit | PROLINE 0.5-10 UL | 5081160 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 0.5,5,10 µL | ± 0.5 | 0.5,5,10 µL |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 16 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3452 | Misc other | PIPETTE 2-20 µL | Biohit | PROLINE | 6115584 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-26 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 0.5,5,10 µL | ± 0.5 | 0.5,5,10 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 11 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3472 | Misc other | PIPETTE 100-1000 µL | Biohit | PROLINE | 6130627 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 200,500,1000 µL/m | ± 0.5 | 200,500,1000 µL/m |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 10 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3474 | Misc other | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline | 9116916 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-26 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 200,500,1000 µL/m | ± 0.5 | 200,500,1000 µL/m | ± 8 µL/± 3 µL | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2300 | system = 2.7345 ul, Random 0.1098 uL | 0.32 uL | system = 3.0545 ul, Random 0.1098 uL | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 15 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3467 | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE | 9117143 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | Volume 20,50,200 µL | ± 0.5 | Volume 20,50,200 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 9 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3470 | Misc other | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline | 10185079 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | Volume 20,50,100 µL | ± 0.5 | Volume 20,50,100 µL | ± 0.8 µL/± 0.3 µL | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2298 | system = 0.7264 ul, Random 0.0303 uL | 0.19uL | system = 0.9764 ul, Random 0.0303 uL | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 13 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3460 | Misc other | PIPETTE 100-1000µL | Biohit | PROLINE 100-1000 UL | 10192705 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 200,500,1000 µL/m | ± 0.5 | 200,500,1000 µL/m |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 1 | อณูชีววิทยา | 6515-014-2024/7/50 | Medium | CBH3235 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19F | - | EUROSCAN | Hospital | 1906-12-24 | - | - | Active | มาจากงานโลหิต | ปั่นแยก Plasma serum | Speed 2500 rpm /Time 20 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 2500 rpm/Time 20 min | Speed 2250-2750 / Time 1080-1320 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงานโลหิต | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงานโลหิต | 2026-05-29
|  | รพ | 3 | อณูชีววิทยา | PHPT | Medium | CBH3446 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP PHPT | เมดิทอป | TomyLC230 | - | เมดิทอป | Hospital | 1906-12-24 | - | - | Active |  | ปั่นแยก Plasma serum | Speed 400g - 800 (g)/ Time 10 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 4 | อณูชีววิทยา | 6515-014-2024/7/50 | Medium | CBH3235 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP, HI-SPEED | KOKUSAN | H-19F / สำรอง | - | Euroscan | Hospital |  | n/a |  | Active | รับย้ายมาจากงานโลหิต | [6 empty] | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับย้ายมาจากงานโลหิต | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับย้ายมาจากงานโลหิต | 2026-05-29
|  | รพ | 5 | อณูชีววิทยา | 6515-014-2024/7/50 | Medium | CBH3235 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP, HI-SPEED | KOKUSAN | H-19F / สำรอง | - | Euroscan | Hospital |  | n/a |  | Active | รับย้ายมาจากงานโลหิต | [6 empty] | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับย้ายมาจากงานโลหิต | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับย้ายมาจากงานโลหิต
|  | รพ | 6 | อณูชีววิทยา | 6515-039-1111/9/60(1) | High | CBH7666 | Misc other | HOOD, ISOLATION, LAMINAR AIRFLOW (Class II) Biosafety Cabinet Class 2 | ESCO | AC2-438-NS | 2016-112298 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital | 1907-01-02 | - | - | Active | อยู่ในประกัน | ทำ HIV,HBV,HCV VL,ทำ FLU,RSV |  |  |  |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | อยู่ในประกัน | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0223199 |  |  |  | PASS | อยู่ในประกัน | 2026-05-29
|  | รพ | 17 | อณูชีววิทยา | Lab-TMP-062-010 | Medium | CBH 8201 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0588 | 0.1017 C | 0.092 | 0.1937 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 1 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3465 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY , AUTOMATED PCR | ROCHE | COBAS TAQMAN 48 | Roche | Vender | 2551 | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้เพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
|  | Vendor | 2 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3464 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, AUTOMATED PCR | ROCHE | C0BAS AMPLIPREP | Roche | Vender | 2551 | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้สกัดสารพันธุกรรม | - | - | - | - | PM by vender | 3 | - |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
|  | Vendor | 3 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3451 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, FLOW CYTOMETER | BD FACS CALIBUR | FACS CALIBUR | กรมควบคุมโรค | เครื่องบริษัท | 237530 | - | - | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29

## จุลทรรศน์
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | จุลทรรศน์ | 6515-014-2024/8/50 | Medium | CBH2794 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19F | 133082 | Euro scan | Hospital | 237645 | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นปัสสาวะเพื่อให้ได้ตะกอน | Speed 1800 rpm/Time 5 min, 1,500 rpm/Time 15 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 1800 rpm/Time 5 min, 1,500 rpm/Time 15 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1538 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | รพ | 3 | จุลทรรศน์ | 6515-096-0008/1/43 | High | CBH2790 | Misc other | HOOD, ตู้ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | CLEAN | V6 | 0118 | บ.แลบเซอร์วิส | Hospital | 234860 | 1 year | 111280 | Active |  | ทำ Sperm washig โดยปราศจากเชื้อ | - | - | - |  | Out source | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 6 | จุลทรรศน์ | 6650-002-0001/10/27 | Medium | CBH2796 | Diagnostic | MICROSCOPE | NIKON | YS2-H | 248277 | E for L | Hospital | 2527 | 1 year | - | Active | หาเครื่องไม่พบ | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | หาเครื่ื่องไม่พบ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | รพ | 2 | จุลทรรศน์ | 6515-014-2024/6/49 | Medium | CBH2787 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | HARMONIC SERIES | PLC 2014 | 513686 | Labmaster | Hospital | 237219 | 1 year | 60000 | Active |  | ปั่นปัสสาวะเพื่อให้ได้ตะกอน | Speed 1800 rpm/Time 5 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 1800 rpm/Time 5 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | รพ | 4 | จุลทรรศน์ | 6515-037-0201/2/43 | Medium | CBH2791 | Misc other | HOOD, ตู้ดูดกลิ่น | - | - | - | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอุจจาระ | - | - | - |  | Out source | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (แถม PM) | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 8 | จุลทรรศน์ | 6650-002-2102/5/49 | Medium | CBH2799 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX-21 | 5H91133 | E for L | Hospital | 2549 | 1 year | - | Active |  | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 5 | จุลทรรศน์ | 6650-002/2102/4/49 | Medium | CBH2795 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX21FS1 | 5H91146 | E for L | Hospital | 2549 | 1 year | - | Active |  | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ต้องการ | รพ | 9 | จุลทรรศน์ | 6650-002-2102/14/60 | Medium | CBH7500 | Diagnostic | MICROSCOPE |  |  | 6D41010 | [6 empty] | หาเครื่องไม่พบ | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
สูญหาย | ต้องการ | รพ | 7 | จุลทรรศน์ | 6650-002-2102/6/53 | Medium | CBH2798 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX-31 | 9D052-99 | E for L | Hospital | 2553 | 1 year | - |  | หาเครื่องไม่พบ | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
|  | Vendor | 1 | จุลทรรศน์ | - | Medium | CBH2800 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE, AUTOMATED | SYSMEX | UF-1000i | Meditop | Vender | 238995 | ตลอดการใช้งาน | - |  | Active |  | อ่านตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | (ดูหน้างาน) | #REF! | 2026-05-29
|  | Vendor | 2 | จุลทรรศน์ | - | Medium | CBH3212 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE, AUTOMATED | URINE ANALYZER | URISCAN PRO+ | YD diagnostic | Vender | - / - / 2549 | ตลอดการใช้งาน | - |  | Active |  | ตรวจปัสสาวะทางเคมี | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | (ดูหน้างาน) | #REF! | 2026-05-29
|  | Vendor | 3 | จุลทรรศน์ | - | Medium | CBH3215 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE, AUTOMATED | URISCAN | SUPER | YD diagnostic | Vender | 238817 | ตลอดการใช้งาน | - |  | Active |  | ตรวจปัสสาวะทางเคมี | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | (ดูหน้างาน) | #REF! | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | จุลทรรศน์ | 6515-014-2028/3/51 | Medium | CBH3242 |  | CENTRIFUGE, TABLETOP | BOECO Germany | CA-28A | 315 | Euro scan | Hospital | 25-ธ.ค.-06 | - | - | Active |  | ปั่นปัสสาวะเพื่อให้ตกตะกอน | Speed 1800 rpm/Time 5 min, 1,500 rpm/Time 15 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 1800 rpm/Time 5 min, 1,500 rpm/Time 15 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) |  | - | - | - | - | No cal

## คลังเลือด
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | คลังเลือด | 6530-007-0012/006/60 | Medium | CBH7394 | Misc other | เครื่องชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาตร 1 (CENTRIFUGE BUCKET EQUALIZER) | RIMI | CBZ-50Plus | ZCGB-19234 | TERUMO | Hospital | 1960-04-19 | - | 77000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาตร | Weight 100 g - 1000 g | ± 10 % | Weight 100 g - 1000 g | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1531 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | คลังเลือด | 6530-008-0012/006/60 | Medium | CBH7395 | Misc other | เครื่องชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาตร 2 (CENTRIFUGE BUCKET EQUALIZER) | RIMI | CBZ-50 Plus | ZCGB-19232 | TERUMO | Hospital | 1960-04-19 | - | 77000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาตร | Weight 100 g - 1000 g | ± 10 % | Weight 100 g - 1000 g | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1530 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 6 | คลังเลือด | 6515-006-0002/50/55 | Medium | CBH3381 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 1 ) | HETTICH | EBA 21 | 0005410-04-00 | D-mark | Hospital | 239372 | - | 130000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1551 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 7 | คลังเลือด | 6515-006-0002/52/56 | Medium | CBH3385 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 2 ) | HETTICH | EBA 21 | 0000118-01-00 | D-mark | Hospital | 239650 | - | 130000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 22, 52 sec,1, 2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 22, 52 sec,1, 2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 19.8-24.2 sec, 46.8-57.2 sec, 54-66 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1554 | - | - | - | PASS
|  | รพ | 8 | คลังเลือด | 6515-006-0002/53/56 | Medium | CBH3388 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 3 ) | HETTICH | EBA 21 | 0000116-01-00 | D-mark | Hospital | 26 กพ 56 | - | 1300000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 22, 52 sec,1, 2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 22, 52 sec,1, 2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 19.8-24.2 sec, 46.8-57.2 sec, 54-66 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1552 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 12 | คลังเลือด | 6565-006-0002/66/59 | Medium | CBH6964 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 7 ) | HETTICH | EBA280 | 0000523-02 | D-mark | Hospital | 1959-04-25 |  | 160000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1553 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 16 | คลังเลือด | 6515-014-0005/001/65 | Medium |  | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | KOKUSAN | H-19alpha | 155285 |  | Hospital |  |  |  | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1546 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 21 | คลังเลือด | 6515-006-0003/1/52 | Medium | CBH3350 | Misc other | CENTRIFUGE, FLOOR (ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด 1 ) | SORVALL | RC 3BP+ | 40861915 | NYR | Hospital | 238383 | - | 1480000 | Active |  | ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด | Speed 1800 rpm/Time 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 1800 rpm/Time 5 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1549 |  |  |  | PASS
|  | รพ | 23 | คลังเลือด | 6515-006-003/5/58 | Medium | CBH6527 | Misc other | CENTRIFUGE, FLOOR(ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด 3 ) | SORVALL | RC 3BP+ | 41826689 | NYR | Hospital | 240541 | 1ปี | 1460000 | Active |  | ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด | Speed 1800 rpm/Time 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 1800 rpm/Time 5 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1550 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 37 | คลังเลือด | 6530-008-1011/30/59 | Medium | CBH6968 | Misc other | DIGITAL WEIGHT SCALE (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล) | KROTRON | SMF | 000029 | - | Hospital | 1959-04-28 |  | 16000 | Active |  | ชั่งนำหนักผู้บริจาคโลหิต | 1-200 kg | ± 10% | 1-200 kg |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 75 | คลังเลือด | - | Low | CBH3418 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-360 | 10656 | EUROSCAN | Hospital | - | - | - | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 14 | คลังเลือด | 7-227/35 | Medium | CBH3359 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ) | KOKUSAN | H-103N | 96267 | Euroscan | Hospital | 235983 | - | 70000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 10, 20 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 10, 20 sec | Speed 2700-3300 / Time 9-11 sec, 18-22 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 24 | คลังเลือด | 7-227/35 | Medium |  | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-103 N | 96267 | Euro scan | Hospital | 1953-07-01 | 1ปี | 75000 | Inactive | อยู่ที่งานคลังเลือด รอส่งคืนศูนย์เครื่องมือแพทย์ เลขที่แจ้งซ่อม 22038 วันที่ 30 ส.ค.62/ช่างเครื่องมือแพทย์แทงชำรุดมาเรียบร้อยแล้ว |  | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | Speed 3150-3850 / Time 270-330 sec, 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อยู่ที่งานคลังเลือด รอส่งคืนศูนย์เครื่องมือแพทย์ เลขที่แจ้งซ่อม 22038 วันที่ 30 ส.ค.62/ช่างเครื่องมือแพทย์แทงชำรุดมาเรียบร้อยแล้ว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | อยู่ที่งานคลังเลือด รอส่งคืนศูนย์เครื่องมือแพทย์ เลขที่แจ้งซ่อม 22038 วันที่ 30 ส.ค.62/ช่างเครื่องมือแพทย์แทงชำรุดมาเรียบร้อยแล้ว | 2026-05-29
|  | รพ | 4 | คลังเลือด | 6515-038-5013-13/59 | Medium | CBH6963 | Misc other | BLOOD WARMING UNIT (เครื่องละลาย plasma แช่เข็ง) | BARKEY | PLASMATHERM | 111609 | D mark | Hospital | 25-เมย. 55 | - | 350000 | Active | ไม่ต้องแคล | ละลาย plasma แช่เข็ง | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 35-39 ๐C | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ต้องแคล | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ต้องแคล | 2026-05-29
|  | รพ | 51 | คลังเลือด | 600-002-0001/4/37 | Medium | CBH3443 | Diagnostic | MICROSCOPE | Nikon | Y52 | 154111 |  | Hospital |  | - |  | Active | (ยืมมาจากงานโลหิต) | ดูเม็ดเลือด | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [18 empty] | (ยืมมาจากงานโลหิต) | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS | (ยืมมาจากงานโลหิต) | 2026-05-29
|  | รพ | 52 | คลังเลือด | 5-528/34 | Medium | CBH3383 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | - | 246216 | E for L | Hospital | 235247 | - | 16340 | Inactive |  | ดูเม็ดเลือด | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 18 | คลังเลือด | 6515-014-0002/1/37 | Medium | CBH3361 | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | - | SERO-FUGL | 279128 | - | Hospital | 232955 | - | 34133 | Active | เครื่องสำรอง | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | เครื่องสำรอง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เครื่องสำรอง | 2026-05-29
|  | รพ | 79 | คลังเลือด | 6515-024-0004/6/51 | Low | CBH3423 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-360 | 702289 | EUROSCAN | Hospital | 237860 | - | 11000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 89 | คลังเลือด | 6515-038-5010/1/51 | Low | CBH3404 | Misc other | THERMOPLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องเชื่อมสายถุงเลือด) | TERUMO | SCD-II | 809034 | TERUMO | Hospital | 237789 | - | 609900 | Active |  | เชื่อมสายถุงเลือด | - | - | - | - | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 76 | คลังเลือด | 6515-024-0004/7/52 | Low | CBH3420 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-360 | 905267 | EUROSCAN | Hospital | 238330 | - | 12000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 78 | คลังเลือด | 6515-100-0001/1/36 | Low | CBH3422 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-200 | 920531 | EUROSCAN | Hospital | 238330 | - | 12000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 11 | คลังเลือด | 6515-014-1012/3/49 | Medium | CBH3368 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 6 ) | DIAMED | DIACENT-12 | 1000288 | Diamed | Hospital | 237138 | - | 840000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 9 | คลังเลือด | 6515-006-0002/37/53 | Medium | CBH3369 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 4 ) | DIAMED | DIACENT-12 | 1001752 | Diamed | Hospital | 238742 | - | 112500 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 19 | คลังเลือด | 6515-006-0002/38/53 | Medium | CBH3379 | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | DIAMED | DIACENT-12 | 1001753 | Diamed | Hospital | 238803 | - | 112500 | Active | เครื่องสำรอง | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | เครื่องสำรอง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เครื่องสำรอง | 2026-05-29
|  | รพ | 3 | คลังเลือด | 6515-038-5013/2/55 | Medium | CBH3366 | Misc other | BLOOD WARMING UNIT (เครื่องละลาย plasma แช่เข็ง) | BARKEY | PLASMATHERM | 1108121 | D mark | Hospital | 239265 | - | 345000 | Active | ไม่ต้องแคล | ละลาย plasma แช่เข็ง | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 35-39 ๐C | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ต้องแคล | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ต้องแคล
|  | รพ | 5 | คลังเลือด | 6515-038-5013/0004/60 | Medium | CBH7396 | Misc other | BLOOD WARMING UNIT (เครื่องละลาย plasma แช่เข็ง) | BARKEY | PLASMATHERM | 1111053 | D mark | Hospital | 19 เม.ย 60. | - | 345000 | Active | ไม่ต้องแคล | ละลาย plasma แช่เข็ง | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 35-39 ๐C | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ต้องแคล | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ต้องแคล | 2026-05-29
|  | รพ | 25 | คลังเลือด | 6515-038-5009/2/59 | Medium | CBH6966 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ครื่องปั่นล้างเซลล์ 2 ) | HETTICH | ROTOLAVIT | 2000915 | D-mark | Hospital | 1959-04-25 | - | 590000 | Active |  | ปั่นล้างล้างเซลล์ | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1558 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 26 | คลังเลือด | 6515-038-5009/1/55 | Medium | CBH3378 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ครื่องปั่นล้างเซลล์ 1 ) | HETTICH | ROTOLAVIT | 2000561 | D-mark | Hospital | 239147 | - | 450000 | Active |  | ปั่นล้างล้างเซลล์ | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1557 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 49 | คลังเลือด | 6515-091-0001/1/40 | Medium | CBH3328 | Misc other | FREEZER ( < -20 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | ELECTROLUX | MRP600 | 7275057 | Electrolux | Hospital | 234010 | - | 164800 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C |  | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | CBH4319 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-2 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4785 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 57 | คลังเลือด | 6515-038-5010/3/54 | Low | CBH3354 | Misc other | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 2 ) สำรอง | TERUMO | SX1010 | 9121158 | TERUMO | Hospital | 238908 | - | 96300 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | CBH7087 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-2 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4786 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 39 | คลังเลือด | 6515-100-0001/6/56 | Medium | CBH3411 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10169912 | D-MARK | Hospital | 1956-02-26 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 40 | คลังเลือด | 6515-100-0001/7/56 | Medium | CBH3412 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10170012 | D-MARK | Hospital | 1956-02-26 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 42 | คลังเลือด | 6515-100-0001/4/57 | Medium | CBH3415 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10170112 | D-MARK | Hospital | 1906-12-31 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 43 | คลังเลือด | 6515-100-0001/5/56 | Medium | CBH3416 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10170212 | D-MARK | Hospital | 1956-02-26 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 41 | คลังเลือด | 6515-100-0001/8/57 | Medium | CBH3414 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10175613 | D-MARK | Hospital | 1957-02-10 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-009 | Medium | CBH8200 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4788 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 53 | คลังเลือด | 68222 | Medium | CBH3347 | Misc other | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline | 10176374 | บ.กิบไทย | Hospital | - | - | - | Active |  | ดูดซีรั่ม | 10-100 µL | ± 10% | 10-100 µL | ± 0.8 µL/± 0.3 µL | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2298 | system = 0.7264 ul, Random 0.0303 uL | 0.19uL | system = 0.9764 ul, Random 0.0303 uL | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-018(2) | Medium |  |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4789 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 54 | คลังเลือด | 68211 | Medium | CBH3375 | Misc other | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline | 10176828 | บ.กิบไทย | Hospital | - | - | - | Active |  | ดูดซีรั่ม | 10-100 µL | ± 10% | 10-100 µL |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2452 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 60 | คลังเลือด | 6515-038-5010/6/63 | Low | รอขอ | Misc other | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 5 ) | DELCON | Hemoweld-T | 30254719 | D mark | Hospital | 24-ธค-62 | - | 155000 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด |  |  |  |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-012 | Medium |  |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-4 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4790 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-016 | Medium |  |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1466 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 92 | คลังเลือด | 6515-038-5001/4/59 | Medium | CBH6794 | Misc other | TUBE WARMING (เครื่องอุ่นหลอดเลือด 3 ) | Q.nic | DB-66 | 32661069 | Q.nic | Hospital | 1958-12-08 | - | 428000 | Inactive | เสีย- รอส่งซ่อม | อุ่นหลอดเลือด | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เสีย- รอส่งซ่อม | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เสีย- รอส่งซ่อม | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-018(1) | Medium |  |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1467 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 22 | คลังเลือด | 6515-006-0003/3/56 | Medium | CBH3353 | Misc other | CENTRIFUGE, FLOOR(ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด 2 ) | Thermo scientific | SORVALL RC 3BP+ | 41467474 | NYR | Hospital | 239709 | - | 1492625 | Inactive | เสีย รอส่งซ่อม | ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด | Speed 1800 rpm/Time 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 1800 rpm/Time 5 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | เสีย รอส่งซ่อม | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | DC_04/23/0790 |  |  |  | PASS | เสีย รอส่งซ่อม | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-007 | Medium | CBH8198 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1468 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 38 | คลังเลือด | 6515-038-5005/4/55 | Medium | CBH3410 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | TERUMO | T-RAC II | 201406029 | TERUMO | Hospital | 1954-11-23 | - | 139100 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 44 | คลังเลือด | 6515-038-0005/4/55 | Medium | CBH3419 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | TERUMO | T-RAC II | 2010340234 | TERUMO | Hospital | 1954-11-23 | - | 139100 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 20 | คลังเลือด | 6515-014-0002/3/44 | Medium | CBH3356 | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | DIAMED | DIACENT-12 | 9000060002 | Diamed | Hospital | 235409 | - | 72000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 15 | คลังเลือด | 5/540/34 | Medium | CBH3329 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ) | KOKUSAN | H-18 | - | - | Hospital | - | - |  | Active | เครื่องสำรอง | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | เครื่องสำรอง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เครื่องสำรอง | 2026-05-29
|  | รพ | 29 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (TUBE WARMING 1 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active | ยังไม่ได้ CAL | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้ CAL | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | ยังไม่ได้ CAL | 2026-05-29
|  | รพ | 30 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (TUBE WARMING 2 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active | ยังไม่ได้ CAL | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้ CAL | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | ยังไม่ได้ CAL | 2026-05-29
|  | รพ | 31 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (TUBE WARMING 3 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active | ยังไม่ได้ CAL | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้ CAL | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | ยังไม่ได้ CAL | 2026-05-29
|  | รพ | 32 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้เย็นเก็บน้ำยา 4 องศา ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 33 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้แช่แข็ง 1 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 3๐ C | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 34 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้แช่แข็ง 2 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 3๐ C | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 35 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้แช่แข็ง 3 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 3๐ C | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 36 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้แช่แข็ง 4 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 3๐ C | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 45 | คลังเลือด | 6515-038-3051/1/59 | Medium | รอขอ |  | FREEZER ( - 70 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | Thermo scientific | TUS-500 | - | เอ็นวายอาร์ | Hospital | 240847 |  | 740000 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C |  | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal
|  | รพ | 73 | คลังเลือด | 6515-038-5005/1/47 | Low | CBH3413 | Misc other | ROTATOR (เครื่องเขย่าถุงเลือด) | - | HM-4 | - | - | Hospital | 2004-08-25 | - | 50000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 74 | คลังเลือด | 6515-038-5005/2/47 | Low | CBH3417 | Misc other | ROTATOR (เครื่องเขย่าถุงเลือด) | - | HM-4 | - | - | Hospital | 2004-08-25 | - | 50000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 80 | คลังเลือด | - | Low | CBH6361 | Misc other | STOP WATCH | CITIZEN | - | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 81 | คลังเลือด | - | Low | CBH6362 | Misc other | STOP WATCH | CITIZEN | - | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 82 | คลังเลือด | - | Low | CBH6364 | Misc other | STOP WATCH | CANON | CT-2 | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 83 | คลังเลือด | - | Low | CBH6365 | Misc other | STOP WATCH | CANON | CT-2 | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 84 | คลังเลือด | - | Low | CBH6366 | Misc other | STOP WATCH | CANON | CT-2 | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 85 | คลังเลือด | - | Medium | CBH7089 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) (วัดอุณหภูมิห้องเตรียมเลือด) | Elitech | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องเตรียมเลือด | Temp 25 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 86 | คลังเลือด | - | Medium | CBH7087 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) (วัดอุณหภูมิห้องแยกส่วนประกอบของเลือด) | Elitech | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องแยกส่วนประกอบของเลือด | Temp 25 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 87 | คลังเลือด | - | Medium | CBH7088 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) (วัดอุณหภูมิห้องรับบริจาคโลหิต) | Elitech | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องรับบริจาคโลหิต | Temp 25 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0624 | -0.0983 C , 6.09%RH | 0.092C,1.9%RH | -0.1903 C , 7.99 %RH | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 88 | คลังเลือด | - | Medium | CBH7086 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น)(วัดอุณหภูมิห้องคัดกรองเลือดผู้บริจาค) | Elitech | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องคัดกรองเลือดผู้บริจาค | Temp 25 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 10 | คลังเลือด | 6515-006-0002/51/56 | Medium | CBH3382 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 5 ) | HETTICH | EBA 21 | 0000115-01-00 | D-mark | Hospital | 26 กพ 56 | - | 130000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 13 | คลังเลือด | 6515-006-0002/65/59 | Medium | CBH6965 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 8 ) | HETTICH | EBA280 | 0000522-02 | D-mark | Hospital | 1959-04-25 |  | 160000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | DC_04/23/0796 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 50 | คลังเลือด | 6515-037-0201/3/50 | Medium | CBH3334 | Misc other | HOOD, ISOLATION, LAMINAR AIRFLOW (Class II) | ESCO | SC2-4A1 | 200-18209 | บ.ไบโอแคลิเบชัน | Hospital | 237334 | - | 129950 | Active |  | เตรียมน้ำยา | - | - | - |  | Ousourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 58 | คลังเลือด | 6515-038-5010/1/59 | Low | CBH3429 | Misc other | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 3 ) | TERUMO | T-SEALII | 2008-10142 | TERUMO | Hospital | 1951-01-15 | - | 134820 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 59 | คลังเลือด | 6515-038-5010/5/62 | Low | CBH3405 | Misc other | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 4 ) | TERUMO | T-SEALII | 2018-09305 | TERUMO | Hospital | 1962-05-16 | - | 160000 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 28 | คลังเลือด | 6515-069-4302/25/59 | Medium | CBH3432 | Misc other | DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR (เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขน) | TERUMO | ES*H2655 | 2A3400276 | TERUMO | Hospital | 237860 | - | 85600 | Active |  | วัดความดันผู้บริจาคโลหิต | - | ± 10% | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 27 | คลังเลือด | 6515-069-4302/18/58 | Medium | CBH3407 | Misc other | DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR (เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขน) | TERUMO | ES*H2655 | 2N0821676 | TERUMO | Hospital | 1946-11-30 | - | 85600 | Active |  | วัดความดันผู้บริจาคโลหิต | - | ± 10% | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 56 | คลังเลือด | 6515-038-5010/1/51 | Low | CBH3405 |  | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 1 ) สำรอง | TERUMO | Teruseal | 8SE*2002 | TERUMO | Hospital | 1951-01-15 |  | 134820 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด |  |  |  |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 62 | คลังเลือด | 6530-032-0001/15/45 | Medium | CBH3324 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) ตู้เย็นเก็บน้ำยา | EVCO | - | EVCO | - | Hospital | 235650 | - | 26000 | Active |  | เก็บน้ำยา | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0310 | min = 2.4 C , max = 4.4 C | - | min = 2.4 C , max = 4.4 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 46 | คลังเลือด | 6515-038-2051/8/54 | Medium | CBH3326 | Misc other | FREEZER ( < -20 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | MIRAGE | FZ380 | 0080054 | VENUS | Hospital | 238898 | - | 24200 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C | ≤ -20 ๐C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0746 | min = -19.7 C , max = -19.0 C | - | min = -19.7 C , max = -19.0 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 55 | คลังเลือด |  | Medium | CBH3346 |  | PIPETTE 5-50 µL | Accumax | PRO | GF769350 | - | Hospital | - | - | - | Active |  | ดูดซีรั่ม | 5-50 µL | ± 10% | 5-50 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 17 | คลังเลือด | 6515-014-0002/1/37 | Medium | CBH3360 | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | - | ADAMS SERO-FUGE | L-1314-A | - | Hospital | 235247 | - | 20000 | Active | เครื่องสำรอง | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | เครื่องสำรอง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เครื่องสำรอง | 2026-05-29
|  | รพ | 48 | คลังเลือด | 6515-038-2051/5/52 | Medium | CBH3327 | Misc other | FREEZER ( < -20 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | MIRAGE | FZ380 | 80700457 | VENUS | Hospital | 238299 | - | 26643 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C | ≤ -20 ๐C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0743 | min = -26.6 C , max = -26.2 C | - | min = -26.6 C , max = -26.2 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 47 | คลังเลือด | 6515-038-2051/6/52 | Medium | CBH3325 | Misc other | FREEZER ( < -20 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | MIRAGE | FZ380 | 81000695 | VENUS | Hospital | 238314 | - | 26643 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C | ≤ -20 ๐C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0742 | min = -21.6 C , max = -21.0 C | - | min = -21.6 C , max = -21.0 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 9116920 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4784 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | DLAB | Hipette plus 100-1000 uL | GD219AE0005587 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4781 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | CBH3347 |  | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline 10-100 µL | 10176374 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4783 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | CBH3375 |  | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline 10-100 µL | 10176828 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4782 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | - |  | Pipette 10-100 µL | DLAB | Hipette plus 20-200 uL | GD217AD0000837 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4780 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | - |  | Pipette 10-100 µL | DLAB | Hipette plus 10-100 uL | GD219AE0009404 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4779 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 61 | คลังเลือด |  | Medium |  |  | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | SANDEN INTERCOOL | SNH-355 | SNH0355-211103122 | [11 empty] | - | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0756 | min = -22.3 C , max = -19.3 C | - | min = -22.3 C , max = -19.3 C | PASS
|  | รพ | 63 | คลังเลือด | 6515-100-0002/2/57 | Medium | CBH3364 | Misc other | Refrigerator ( 22 ๐ C ) ตู้เก็บเกล็ดเลือด (1) | HELMER | PC2200h | 1014196 | วีนัส | Hospital | 1957-06-30 | - | 887000 | Active |  | เก็บเกล็ดเลือด | Temp 22 ๐C, Speed 60 rpm | ± 1 ๐ C, ± 10% rpm | Temp 22 ๐C, Speed 60 rpm | Temp 21°C ถึง 23°C, Speed 54-66 rpm | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_02/24/1480 | min = 22.67 C , max = 23.31 C | ± 0.40 ๐ C | min = 22.27 C , max = 23.71 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 64 | คลังเลือด | 6515-039-5126/0071/62 | Medium |  |  | Refrigerator ( 22 ๐ C ) ตู้เก็บเกล็ดเลือด (2) | HELMER | PC2200H | 2060744 | วินเนอร์ยี่ | Hospital | 1962-08-16 | - | 910000 | Active |  | เก็บเกล็ดเลือด | Temp 22 ๐C, Speed 60 rpm | ± 1 ๐ C, ± 10% rpm | Temp 22 ๐C, Speed 60 rpm | Temp 21°C ถึง 23°C, Speed 54-66 rpm | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1485 | min = 22.16 C , max = 22.52 C | ± 0.40 ๐ C | min = 22.12 C , max = 22.56 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 65 | คลังเลือด | 6515-039-5126/0055/60 | Medium | CBH7379 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 1 | HELMER | HB 120 | 2035185 | วีนัส | Hospital | 237334 | - | 515000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1488 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 66 | คลังเลือด | 6515-038-2201/1/50 | Medium | CBH3377 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 2 | MELMER | HB 120 | 973162 | วีนัส | Hospital | 237334 | - | 469000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1491 | min = 4.04 C , max = 4.68 C | ± 1.10 ๐ C | min = 2.94 C , max = 5.78 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 67 | คลังเลือด | 6515-038-2201/4/56 | Medium | CBH3331 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 3 | HELMER | HB 120 | 2003523 | วีนัส | Hospital | 239849 | - | 510000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1486 | min = 4.01 C , max = 4.56 C | ± 1.01 ๐ C | min = 3.00 C , max = 5.57 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 68 | คลังเลือด | 6515-038-2201/5/56 | Medium | CBH2556 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 4 | HELMER | HB111 | 2003520 | วีนัส | Hospital | 239696 | - | 415000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_02/24/1479 | min = 3.69 C , max = 4.08 C | ± 1.30 ๐ C | min = 3.39 C , max = 6.10 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 69 | คลังเลือด | 6515-038-2201/2/50 | Medium | CBH3365 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 5 | HELMER | HHB120 | 976489 | วีนัส | Hospital | 237599 | - | 460000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1489 | min = 3.96 C , max = 4.38 C | ± 1.42 ๐ C | min = 2.54 C , max = 5.80 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 70 | คลังเลือด | 6515-093-0001/2/40 | Medium | CBH3332 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 6 | ELECTROLUX | MRB600 | 7305048 | Electrolux | Hospital | 234066 | - | 200459 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1490 | min = 3.87 C , max = 4.51 C | ± 1.13 ๐ C | min = 2.74 C , max = 5.64 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 71 | คลังเลือด | 6515-038-2201/3/55 | Medium | CBH3333 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 7 | HELMER | HHB120 | 1005390 | วีนัส | Hospital | 239307 | - | 510000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1487 | min = 3.67 C , max = 4.01 C | ± 1.21 ๐ C | min = 2.46 C , max = 5.22 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 72 | คลังเลือด | - | Low | CBH3341 | Misc other | ROTATOR | KK | VRN-360 | 10655 | Eurscan | Hospital | - | - | - | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | NC_00/24/0760 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 77 | คลังเลือด | 6515-100-00001/3/43 | Low | CBH3421 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-200 | 9714142 | EUROSCAN | Hospital | 234982 | - | 9500 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | NC_00/24/0761 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium |  |  | Standard Weight | LS | 500 g | S500G1997-16 (0609-001-005) | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | C02241128 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 90 | คลังเลือด | 6515-038-5001/3/54 | Medium | CBH3406 | Misc other | TUBE WARMING (เครื่องอุ่นหลอดเลือด 1 ) | Q.nic | DB-66 | 32661049 | Q.nic | Hospital | 1954-08-04 | - | 32100 | Active |  | อุ่นหลอดเลือด | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | ± 2 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0754 | min = 37.0 C , max = 37.5 C | ± 0.90 ๐ C | min = 36.1 C , max = 38.4 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 91 | คลังเลือด | 6515-038-5001/5/59 | Medium | CBH6806 | Misc other | TUBE WARMING (เครื่องอุ่นหลอดเลือด 2 ) | Q.nic | DB-66 | 32661069 | Q.nic | Hospital | 1958-12-08 | - | 428000 | Active |  | อุ่นหลอดเลือด | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | ± 2 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0715 | min = 37.2 C , max = 37.3 C | ± 0.90 ๐ C | min = 36.3 C , max = 38.2 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 1 | คลังเลือด | - | High | CBH3425 | Critical Monitoring | SDP Plalete apheresis (1) | วีนัส | MCS+ | วีนัส | Vender | 235004 | Lifetime | - | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 4 | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 2 | คลังเลือด | - | High | CBH3426 | Critical Monitoring | SDP Plalete apheresis (2) | วีนัส | MCS+ | วีนัส | Vender | 235004 | Lifetime | - | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 4 | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 3 | คลังเลือด | - | High | CBH3427 | Critical monitoring | SDP Plalete apheresis (3) | วีนัส | MCS+ | วีนัส | Vender | 235004 | Lifetime | - | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 4 | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 4 | คลังเลือด | - | High | CBH3428 | Critical monitoring | SDP Plalete apheresis (4) | TERUMO | trima | TERUMO | Vender | 239648 | Lifetime | - | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 6 | 6 |  |  |  |  | / | / | [10 empty] | / | / | [7 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 5 | คลังเลือด |  | High | - | Critical monitoring | SDP Plalete apheresis (5) | TERUMO | trima | TERUMO | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 6 | 6 |  |  |  |  | / | / | [10 empty] | / | / | [7 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 6 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3348 | Misc other | Blood Component Autometic ertracter (เครื่องบีบแยกถุงเลือด) | TERUMO | T-ACE II | TERUMO | Vender | 239381 | Lifetime | - | Active |  |  | บีบแยกส่วนประกอบของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 6 | - | [25 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 7 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3349 | Misc other | Blood Component Autometic ertracter(เครื่องบีบแยกถุงเลือด) | TERUMO | T-ACE II | TERUMO | Vender | 239381 | Lifetime | - | Active |  |  | บีบแยกส่วนประกอบของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 6 | - | [25 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 8 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 9 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 10 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 11 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 12 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 13 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3340 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ปั่นอ่าน gel card) | GRIFOLS | DG SPIN | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | ปั่นอ่าน Gel card | speed 990 rpm / Time 9 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 14 | คลังเลือด | n/a | Medium | CBH3371 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ปั่นอ่าน gel card) | GRIFOLS | DG SPIN | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | ปั่นอ่าน Gel card | speed 990 rpm / Time 9 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 15 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3372 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ปั่นอ่าน gel card) | GRIFOLS | DG SPIN | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | ปั่นอ่าน Gel card | speed 990 rpm / Time 9 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 16 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3370 | Misc other | INCLUBRATOR GEL CARD (เครืองอุ่น Gel card) | GRIFOLS | DG THERM | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | อุ่น Gel card | Temp 37 ± 1 ๐ C / Time 15 min | Temp ± 1 ๐ C / ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 17 | คลังเลือด | - | Medium | CBH6793 | Misc other | INCLUBRATOR GEL CARD (เครืองอุ่น Gel card) | GRIFOLS | DG THERM | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | อุ่น Gel card | Temp 37 ± 1 ๐ C / Time 15 min | Temp ± 1 ๐ C / ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 18 | คลังเลือด | - | High | - | Misc other | INCLUBRATOR GEL CARD (เครืองอุ่น Gel card) | GRIFOLS | DG THERM | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | อุ่น Gel card | Temp 37 ± 1 ๐ C / Time 15 min | Temp ± 1 ๐ C / ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29

## ผู้ป่วยนอก
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | Vendor | 1 | ผู้ป่วยนอก | - | Medium | - | DIANGOSTIC | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II | บ.โรช | Vender | - | - | - | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Glucose | - | - | - | - | PM by vender | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29

## ส่งตรวจต่อ
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ | LAB64002 | Medium |  |  | Digital Thermometer-Hygrometer |  | BT-3 | [14 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1462 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ | LAB64003 | Medium |  |  | Digital Thermometer-Hygrometer |  | BT-3 | [14 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | 24H1463 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ | No.1 | Medium |  |  | Digital Thermometer-Hygrometer |  | BT-3 | [14 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | 24H1464 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | ONiLAB | Micropette plus 100-1000 uL | YL195AH0067483 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4838 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ |  | Medium | - |  | Pipette 5-50 µL | ONiLAB | Micropette plus 5-50 uL | YL195AH0065440 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4837 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 14 | ? |  | Medium |  |  | Refrigerator (22 ๐C) | MEDICOOL | MDC 510 | MDC510-2021110128 | [11 empty] | - | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0739 | min = 4.8 C , max = 8.4 C | - | min = 4.8 C , max = 8.4 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 15 | ? | 6515-039-5126/001/66 |  |  |  | Refrigerator (22 ๐C) | MEDICOOL | MDC 510 | MDC510-202209028 | [11 empty] | - | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0738 | min = 0.9 C , max = 6.9 C | - | min = 0.9 C , max = 6.9 C | PASS |  | 2026-05-29

## ศสม
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 12 | Muang Chonburi | 6650-002-0009/2/62 | Medium | - | Diagnostic | MICROSCOPE (Fluorescence) | HUMAN | HumaScope Fluo LED | 110134 | - | Hospital | 1962-04-26 | - | - | Active |  | ใช้ดูเซลล์ต่างๆภายใต้กล้องจุลทรรศ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 15 | Muang Chonburi | 6515-024-0004/8/56 | Medium | CBH6101 | Misc other | ROTATOR | RULLER MIXER | RM500 | 1201001 | - | Hospital | 2012-12-17 |  | 30000 | Active |  | ใช้ผสมน้ำยาต่างๆ | - | - | - |  | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 14 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6116 | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE | 4022712 | - | Hospital | 1906-12-28 | - | - | Active |  | ใช้ transfer ซีรั่มและพลาสมา | Volume 20-200 µL | - | Volume 20-200 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 13 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6117 | Misc other | PIPETTE 100-1000 µL | Biohit | PROLINE | 10192706 | - | Hospital | 1906-12-28 | - | - | Active |  | ใช้ transfer ซีรั่มและพลาสมา | Volume 100-1000 µL | - | Volume 100-1000 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ | 1 | Muang Chonburi | 6515-005-0003/7/43 | Medium | - |  | BLOOD CELL PROCESSOR (อุปกรณ์นับแยก cell) | DIGI COUNT | - | - | - | Hospital | 27/09/2543 | - | - | Active |  | นับแยกเม็ดเลือดขาว | - | - | -
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 1 | Muang Chonburi | 6515-005-0003/3/50 | Medium | CBH6099 | Misc other | BLOOD CELL PROCESSOR (อุปกรณ์นับแยก cell) | DIGI COUNT | - | - | - | Hospital | 24 มิ.ย.52 | - | - | Active |  | นับแยกเม็ดเลือดขาว | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ | 3 | Muang Chonburi | 6515-014-2024/14/53 | Medium | CBH6884 |  | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-103N | 139861 | [8 empty] | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min
มาใหม่ | ต้องการ | รพ | 3 | Muang Chonburi | 6515-014-2024/13/53 | Medium | CBH6885 |  | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-103N | - | [8 empty] | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 3 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH7265 | Diagnostic | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-103N | - |  | Hospital | 2016-10-07 |  | - | Inactive | รับมาจากภูมิคุ้มกัน อยู่ รพเมือง-แทงชำรุด |  | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | Speed 3150-3850 / Time 270-330 sec, 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน อยู่ รพเมือง-แทงชำรุด | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน อยู่ รพเมือง-แทงชำรุด | 2026-05-29
ชำรุด | ไม่ต้องการ | รพ | 5 | Muang Chonburi | LAB-TMP-062-019 | Medium | - | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | พ.ค 62 | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เย็น | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 6 | Muang Chonburi | 6515-038-2051/12/56 | Medium | CBH6060 | Misc other | FREEZER, LABORATORY | HAIER | - | - | - | Hospital | ธ.ค.2556 | - | - | Active |  | ใช้แช่น้ำยาควบคุมและสารมาตรฐาน | Temp (-40) - (-20) ๐ C | ± 3 ๐ C | Temp (-40) - (-20) ๐ C |  | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 16 | Muang Chonburi | - | Low | CBH6098 | Misc other | STOP WATCH | - | - | - | - | Hospital | 28 ต.ค. 52 | - | - | Active |  | ใช้จับเวลาทำปฏิกิริยาต่างๆ | จับเวลานาทีที่ 1 , 5 และ 15 นาที | ± 5% | จับเวลานาทีที่ 1 , 5 และ 15 นาที |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ | 17 | Muang Chonburi |  | Medium | CBH4320 |  | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องปฏิบัติการ | Temp 25 ๐ C ความชื้น 50% | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 17 | Muang Chonburi |  | Medium | CBH7128 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | พ.ค 62 | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องปฏิบัติการ | Temp 25 ๐ C ความชื้น 50% | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 9 | Muang Chonburi | 6650-002-2102/011/60 | Medium | CBH6064 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX23 | 6L85284 | - | Hospital | ต.ค 60 | - | 45000 | Active |  | ใช้ดูเซลล์ต่างๆภายใต้กล้องจุลทรรศ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 2 | Muang Chonburi | 6515-014-2024/20/61 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | CENCE | L500 | L500 160602500713 | - | Hospital | 1961-09-05 | - | - | Active |  | ใช้ปั่นแยกเลือด | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | Speed 3150-3850 / Time 270-330 sec, 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 4 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH8146 | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-2 | TMA-CBH8146 | - | Hospital | 7 ก.ย 61 | - |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp (-40) - (-20) ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp (-40) - (-20) ๐ C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 10 | Muang Chonburi | 6650-002-2102/2/48 | Medium |  | Diagnostic | MICROSCOPE | [11 empty] | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 11 | Muang Chonburi | 6650-002-2102/11/40 | Medium |  | Diagnostic | MICROSCOPE | [11 empty] | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | Muang Chonburi | 4110-001-0001/0391/63 | Medium |  |  | REFRIGERATOR ( 2-8 ๐ C ) Working reagent 2 ประตู | COOL plus | COOL plus alarm |  |  | Hospital | 1945-02-19 |  |  | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 7 | Muang Chonburi | 6515-037-0201/11/59 | Medium | - | Misc other | HOOD, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) Class I | ISSCO THAI | VT-123SS Class | 59114 | - | Hospital | 240970 | - |  | Active |  | ใช้ดูดกลิ่นสีจากการย้อมสไลด์ | - | - | - |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0524235 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 8 | Muang Chonburi | 6515-039-1111/4/57 | High | CBH6062 | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ISSCO THAI | VG-4A21-UVGI | 57111 | - | Hospital | ส.ค.2557 | - | - | Active |  | ใช้เตรียมสไลด์เสมหะตรวจหาเชื้อวัณโรคและตรวจไลด์ stool exam | - | - | - |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224354 | Main HEPA 0.136 | - | - | NOT PASS |  | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 1 | Muang Chonburi | - | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, CELL COUNTING, AUTOMATED | SYSMES | XN-1000 |  | Vender | ธ.ค.2554 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 12 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! |  |  |  |  | Pass or Fail |  | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 2 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6088 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SEDIMENTATION RATE UNIT (เครื่อง ตรวจวัด ESR) | DIESSE | MATIC EASY | Drewbio | Vender | ม.ค.2558 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจวัดค่า ESR | - | - | - | - | PM by vender | 12 | 12 | [25 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 3 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6063 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | HITACHI | COBAS 6000 |  | Vender | ก.ค. 2553 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | - | - | [25 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 4 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6084 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | CABAS | C 501 |  | Vender | ก.ค.2553 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | - | - | [25 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 5 | Muang Chonburi | - | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | HITACHI | COBAS 6000 |  | Vender | 241719 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 6 | Muang Chonburi | - | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | CABAS | C 501 |  | Vender | 241719 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 7 | Muang Chonburi | - | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | CABAS | C 501 |  | Vender | 241719 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 8 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6089 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE SEDIMENT | SYSMEX | UF-500I |  | Vender | เม.ย.2555 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในปัสสาวะ | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 12 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 9 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6090 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE, AUTOMATED | YD DIAGNOSTIC | URISCAN PRO |  | Vender | 237714 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 12 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 10 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6085 | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II |  | Vender | มี.ค.2557 |  | - |  |  |  | ใช้เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 11 | Muang Chonburi | - | Medium | รอขึ้นทะเบียน | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II |  | Vender | 22341 |  | - |  |  |  | ใช้เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 12 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | Cobas 503 |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Firmer | BC-6200 |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 14 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, URINALYSIS | Firmer | LabUReader Plus2 |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจสารเคมีในปัสสาวะ |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 15 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, URINALYSIS | Firmer | UriSed mini |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจตะกอนปัสสาวะ |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 16 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SEDIMENTATION RATE UNIT (เครื่อง ตรวจวัด ESR) | Hausen Bernstein | Vision Pro-A |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจวัดค่า ESR |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 17 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, Troponin-T | Roche | h 232 |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 10 | Muang Chonburi | - | Medium |  | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II | UU14583848 | Vender |  |  | - |  | Active |  | ใช้เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [5 empty] | Active | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 10 | Muang Chonburi | - | Medium |  | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II | UU14628869 | Vender |  |  | - |  | Active |  | ใช้เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [5 empty] | Active | 2026-05-29
Formulas:
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+[TIME/YEAR],DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))

## คลังน้ำยา
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | คลังน้ำยา | - | Medium | CBH7084 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0627 | 0.0010 C | 0.092 C | 0.0930 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 2 | คลังน้ำยา | - | Medium | CBH7084 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0627 | 0.0010 C | 0.092 C | 0.0930 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 3 | คลังน้ำยา | - | Medium | CBH7129 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | - | - | Hospital | 2016-07-13 | - | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0628 | 0.2010 C | 0.092 C | 0.2930 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 4 | คลังน้ำยา | - | Medium | CBH7129 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | - | - | Hospital | 2016-07-13 | - | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0628 | 0.2010 C | 0.092 C | 0.2930 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 11 | คลังน้ำยา | 6530-032-0001/19/45 | Medium | CBH3321 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) Stock reagent | - | - | - | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 1948-02-20 | - | 31000 | Active | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | [5 empty] | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | 2026-05-29
|  | รพ | 12 | คลังน้ำยา | 6530-032-0001/19/45 | Medium | CBH3321 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) Stock reagent | - | - | - | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 1948-02-20 | - | 31000 | Active | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | [5 empty] | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | 2026-05-29
|  | รพ | 7 | คลังน้ำยา | 6515-09-5126/48/59 | Medium | CBH6331 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | - | MCD-30 TM | 16/4 MCD3 TM-5805-032 | Labmaster | Hospital | 240451 | - | 57500 | Active |  | ใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0303 | min = 1.8 C , max = 5.7 C | - | min = 1.8 C , max = 5.7 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 8 | คลังน้ำยา | 6515-09-5126/48/59 | Medium | CBH6331 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | - | MCD-30 TM | 16/4 MCD3 TM-5805-032 | Labmaster | Hospital | 240451 | - | 57500 | Active |  | ใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0303 | min = 1.8 C , max = 5.7 C | - | min = 1.8 C , max = 5.7 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 1 | DRA |  | High |  |  | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | Telstar | Bio-II-Advance 4 | 519746 | [23 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | C0224353 | [5 empty] | 2026-05-29
|  | รพ | 10 | คลังน้ำยา | 6515-039-5126/0064/60 | Medium | CBH7516 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | Haier | HYC-940 | BE03LME0N00QJH560002 | - | Hospital | - | - | - | Active |  | ใช้แช่น้ำยาควบคุมและสารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0304 | min = 5.6 C , max = 6.3 C | - | min = 5.6 C , max = 6.3 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 13 | คลังน้ำยา |  | Medium | CBH7516 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) | Haier | HYC-940 | BE03LME0N00QJH560002 | บ.กิบไทย | Hospital | 241331 |  | 239000 | Active | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | [5 empty] | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | 2026-05-29
|  | รพ | 14 | คลังน้ำยา |  | Medium | CBH7516 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) | Haier | HYC-940 | BE03LME0N00QJH560002 | บ.กิบไทย | Hospital | 241331 |  | 239000 | Active | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | [5 empty] | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | 2026-05-29
|  | รพ | 6 | คลังน้ำยา | 6515-039-5126/0070/62 | Medium | - | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | ANTECH | MPR-1006 | G1705000608 | - | Hospital | 241922 | - | - | Active |  | ใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0302 | min = 5.4 C , max = 6.2 C | - | min = 5.4 C , max = 6.2 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 9 | คลังน้ำยา | 6515-039-5126/0064/60 | Medium | CBH7516 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | Haier | HYC-940 | BE03LME0N00QJH560002 | - | Hospital | - | - | - | Active |  | ใช้แช่น้ำยาควบคุมและสารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0749 | min = 5.6 C , max = 6.3 C | - | min = 5.6 C , max = 6.3 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 5 | คลังน้ำยา | 6515-039-5126/0070/62 | Medium | - | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | ANTECH | MPR-1006 | G1705000608 | - | Hospital | 241922 | - | - | Active |  | ใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0750 | min = 5.4 C , max = 6.2 C | - | min = 5.4 C , max = 6.2 C | PASS |  | 2026-05-29
Formulas:
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+[TIME/YEAR],DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))

## ไม่มีเจ้าของ
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
[26 empty] | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | กลุ่มงาน | 6515-037-0201/5/52 | Medium |  |  | HOOD, ตู้ดูดกลิ่นสารเคมี | ESCO | EFD-4Ba | 2008-36431 | [13 empty] | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224347 | Main HEPA 0.023, Exh HEPA 0.063 |  |  | NOT PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 1 | ห้อง DRA | (เครื่องบริษัท) | Medium | CBH3485 | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, AUTOMATED URINE (Uriscan) | - | - | #REF! | Vender | 240271 | - | - | Active |  |  |  | - | - | - | - | PM by vender | [27 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | ดูหน้างาน |  | - |  | pass |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 2 | ห้อง DRA | - | Medium | CBH3479 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, AUTOMATED COAGULATION (PT,PTT) | SYSMEX | CA-1500 | Med-one | Vender | 240271 | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการแข็งตัวของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | ดูหน้างาน |  | - |  | pass |  | 2026-05-29
Formulas:
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+[TIME/YEAR],DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))

## จุลชีววิทยา
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [19 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [32 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | จำนวนครั้ง | ต่อ...ปี | Jan (PM) | Jan (Cal) | Feb (PM) | Feb (Cal) | Mar (PM) | Mar (Cal) | Apr (PM) | Apr (Cal) | May (PM) | May (Cal) | Jun (PM) | Jun (cal) | Jul (PM) | Jul (Cal) | Aug (PM) | Aug (Cal) | Sep (PM) | Sep (Cal) | Oct (PM) | Oct (Cal) | Nov (PM) | Nov (Cal) | Dec (PM) | Dec (Cal) | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | จุลชีววิทยา | 6515-014-2028/1/47 | Medium | CBH3279 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | BOECO | C-28 | 0006078-01-00 | - | Hospital | 236535 | 1ปี | 97700 |  |  | ปั่นตกตะกอนCSF | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 rpm /Time 10 min | Speed 3150-3850 / Time 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1559 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | จุลชีววิทยา | 6515-014-0005/001/65 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | Eppendorf | 5452 | 5452KH211530 |  | Hospital |  |  |  | Inactive |  | ปั่นตกตะกอนCSF | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 rpm /Time 10 min | Speed 3150-3850 / Time 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_09/25/0092 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 3 | จุลชีววิทยา | - | Medium |  | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | DLAB | D2012 Plus | LP198AL0000188 |  | Hospital |  |  |  | Active |  | ปั่นตกตะกอนCSF | Speed 1500g/Time 15 min | ± 10 % g , ± 10% min | Speed 1500g /Time 15 min | Speed 1350-1750 / Time 810-990 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1535 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 4 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7085 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกณหภูมิตู้เก็บน้ำยาdiskยา | Temp -20 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp -20 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 5 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7081 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาplate | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 6 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7123 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-07 | - | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาbiochem | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 7 | จุลชีววิทยา | LAB-TMP-062-012 | Medium |  | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บแช่สิ่งส่งตรวจสำหรับทวนสอบ | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 8 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7128 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-13 | - | 856 | Inactive | หาเครื่องมือไม่พบ | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 2-8 ๐C | ± 2.0 | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | หาเครื่องมือไม่พบ | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0629 | 0.2017 C, 0.99%RH | 0.092C,1.9%RH | 0.2937 C, 2.89 %RH | PASS | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
|  | รพ | 9 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7129 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-13 | - | 856 | Inactive | หาเครื่องมือไม่พบ |  | - | - | - | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | หาเครื่องมือไม่พบ | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23T1328 |  |  |  | PASS | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
|  | รพ | 10 | จุลชีววิทยา | ไม่มี | Medium | CBH7125 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-07 | - | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | - | - | #VALUE! | 20H2003 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 11 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7124 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-07 | - | 856 | Inactive | หาเครื่องมือไม่พบ |  | - | - | - | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | - | - | [24 empty] | หาเครื่องมือไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 12 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3283 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | NTS-1300-SS | 56116 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523264 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 13 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH5465 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | NTS-1300-SS | 56117 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523265 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 14 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH5466 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | NTS-1300-SS | 56118 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523266 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 15 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH5464 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | DT-1600-900-FGR | 56115 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523267 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 16 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3285 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | DT-1600-900-FGR | 56114 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523268 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 17 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3275 | Misc other | HOOD, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) Class I | ISSCO | VT-123 | 56105 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จุดย้อมสไลด์ที่อ่างล้างมือ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523269 | - | - | - | No cal เสีย |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 18 | จุลชีววิทยา | 6515-039-1111/8/60 (1) | High | CBH7679 | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-438-NS | 2017-114936 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital |  | - |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องเชื้อรา | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224349 | Main HEPA 1.073, Exh HEPA 0.530 | - | - | NOT PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 19 | จุลชีววิทยา | 6515-037-0201/4/50 | High | CBH3298 | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | SC2-4A1 | 2006-18221 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital | 1949-10-17 | - | 129950 | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องวัณโรคตู้เล็ก | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out sourse | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224352 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 20 | จุลชีววิทยา | 6515-039-1111/10/62 | High |  | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-4E8-TU | 2019-137000 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital |  | - |  |  |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายจุดเจาะhemoculture | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out sourse | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224351 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 21 | จุลชีววิทยา | 6515-039-1111/6/60 (1) | High |  | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-438-NS | 2016-112297 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital |  | - |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องPCR TB | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224350 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 22 | จุลชีววิทยา | 6515-039-1111/7/60 (1) | High | - | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-438-NS | 2016-114940 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital |  | - |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องวัณโรคตู้ใหญ่ | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0223261 | - | - | - | No cal เสีย |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 23 | จุลชีววิทยา | - | Low | CBH3290 | Misc other | HOT AIR OVEN (อบเครื่องแก้ว) | MEMMERT | - | - | - | Hospital | 1906-12-29 | - |  | Active | อยู่ห้องล้าง | อบแห้งเครื่องแก้ว | Temp 50-60 ๐ C | ± 3 ๐ C | Temp 50-60 ๐ C |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อยู่ห้องล้าง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | อยู่ห้องล้าง | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 24 | จุลชีววิทยา | 6515-096-0009/2/56 | Medium | CBH3276 | Misc other | INCUBATOR | MEMMERT | INE-800 | E812..0155 | - | Hospital | 239632 | - | - | Active |  | บ่มเพาะเชื้อแบคทีเรีย | Temp 35 ๐C | ± 2 ๐C | Temp 35 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1484 | min = 34.8 C , max = 35.9 C | ± 1 ๐ C | min = 33.8 C , max = 36.9 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 25 | จุลชีววิทยา | 7-647 | Medium | CBH3284 | Misc other | INCUBATOR | MEMMERT | B 10 | 870873 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | บ่มเพาะเชื้อแบคทีเรียNFB | Temp 42 ๐C | ± 1 ๐C | Temp 42 ๐C | Temp 41-43 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_01/24/0763 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 26 | จุลชีววิทยา | 7.522/30 | Medium | CBH3291 | Misc other | INCUBATOR | MEMMERT | B80 | 860.121 | ไม่มี | Hospital | 1906-12-29 | - |  | Active |  | บ่มเพาะเชื้อราและวัณโรค | Temp 35 ๐C | ± 2 ๐C | Temp 35 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1482 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 27 | จุลชีววิทยา | 6515-040-0002/001/65 | Medium |  |  | INCUBATOR CO2 | Thermo scientific | HERAcell vios 160i | 51034118 | บ.เมดิท็อป | Hospital | [6 empty] | Temp 35 ๐C, ± 1% CO2 | ± 2 ๐C, ± 1%CO2 | Temp 35 ๐C, ± 1% CO2 | Temp 36-38 ๐C , ± 1%CO2 |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1483 | min = 37.5 C , max = 37.7C | ± 1 ๐ C | min = 36.5 C , max = 38.7C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 28 | จุลชีววิทยา | 6650002/2102/7/53 | Medium | CBH3280 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX31RBSFA | 6D41010 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ดูเซลล์เชื้อรา | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 29 | จุลชีววิทยา | 6650-002-2102/14/60 | Medium | CBH7500 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX31RBSFA | 9D05312 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ดูเซลล์แบคทีเรีย | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 30 | จุลชีววิทยา | (สำนักวัณโรคบริจาค) | Medium | CBH3281 | Diagnostic | MICROSCOPE | ZEISS | PRIMO STAR | 3134000797 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ดูเซลล์แบคทีเรียชนิดทนกรด(วิธีฟลูออเรสเซนต์) | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 31 | จุลชีววิทยา | 6650-002-3203/2/50 | Medium | CBH3545 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX21FS1 | 6G08257 | E for L | Hospital | 1906-12-24 | 1 year | - | Inactive | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [18 empty] | หาเครื่องไม่พบ | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 32 | จุลชีววิทยา | 6350-002-0009/1/40 | Medium | CBH3299 | Diagnostic | MICROSCOPE | NIKON | LABOPHOT-2 | 465707 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ดูเซลล์วัณโรค | - | - | - | - | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 33 | จุลชีววิทยา | (เลขครุณัณฑ์ลบเลือน) | Medium | CBH3282 | Diagnostic | MICROSCOPE | ZEISS | KF2 | 465176 | - | Hospital |  | - |  | Inactive |  | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 34 | จุลชีววิทยา | 6515-024-0002/1/48 | Low | CBH3286 | Misc other | MIXER | LABNET | VX100 | - | - | Hospital | 1947-10-13 | - | 8667 | Active |  | ผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันห้องวัณโรค ตู้ใหม่ | - | - | - | - | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 35 | จุลชีววิทยา | 6515-024-00021053 | Low | CBH3301 |  | MIXER | VORTEX GENIE | 2si usa | - | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันห้องวัณโรค ตู้เก่า | - | - | - | - | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 36 | จุลชีววิทยา | - | Low | CBH3300 |  | MIXER | VORTEX MIXER K | VM-300 | - | - | Hospital |  |  |  | Active |  | ผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันห้องวัณโรค | - | - | - | - | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 37 | จุลชีววิทยา | 6515-039-4404/1/52 | Medium | CBH6350 | Misc other | PH METER | - | PHTESTR 30 | - | - | Hospital | 1906-12-26 | - |  |  | ไม่ได้ใช้งาน | วัดความเป็นกรดด่างของสารละลาย | pH 6.8 | ± 0.5 | pH 6.8 | pH 6.3-7.3 | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ได้ใช้งาน | 2026-05-29
|  | รพ | 38 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH6337 | Misc other | PIPETTE 10µL | Biohit | PROLINE PLUS | 13508104 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  |  | หาเครื่องมือไม่พบ |  | 10 µL | ไม่มี | 10 µL |  | หาเครื่องมือไม่พบ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องมือไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
|  | รพ | 39 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3307 | Misc other | Pipette 1000µL | Biohit | Proline Plus | CU54332 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active |  | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 1000 µL | ไม่มี | 1000 µL | ± 8 µL/± 3 µL | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2305 | system = 2.4587ul, Random 0.1148uL | 0.32 uL | system = 2.7787 ul, Random 0.1148uL | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 40 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3306 | Misc other | Pipette 100-1000µL | Biohit | Proline | 4022647 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active | หาเครื่องมือไม่พบ | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 500 µL | ไม่มี | 500 µL | ± 4 µL/± 1.5 µL | หาเครื่องมือไม่พบ | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | หาเครื่องมือไม่พบ | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2303 | system = 3.0685 ul, Random 0.0446 uL | 0.32 ul | system = 3.3885 ul, Random 0.0446 uL | PASS | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
|  | รพ | 41 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3453 | Misc other | PIPETTE 5-50 µL | BOECO | BOECO | CT61561 | BOECO German | Hospital | 1906-12-22 | - | - | Active | รับมาจากงานอาชีว | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 50 µL | ไม่มี | 50 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | รับมาจากงานอาชีว | - | 2020-08-17 | #VALUE! | DC_01/20/6298 | - | - | - | PASS | รับมาจากงานอาชีว | 2026-05-29
|  | รพ | 42 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3453 | Misc other | PIPETTE 5-50 µL | BOECO | BOECO | CT61561 | BOECO German | Hospital | 1906-12-22 | - | - | Active | รับมาจากงานอาชีว-อณู | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 50 µL | ไม่มี | 50 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | รับมาจากงานอาชีว-อณู | - | 2020-08-17 | #VALUE! | DC_01/20/6298 | - | - | - | PASS | รับมาจากงานอาชีว-อณู | 2026-05-29
|  | รพ | 43 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH6344 | Misc other | PIPETTE 1.5-5 ml | NICHIRYO | 2100DG 5ml | A13301851 | - | Hospital |  | - |  | Active |  |  | 5 mL | ไม่มี | 5 mL |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 44 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH6345 | Misc other | PIPETTE 1.5-5 ml | NICHIRYO | 2100DG 5ml | A13601331 | - | Hospital |  | - |  | Active |  |  | 5 mL | ไม่มี | 5 mL |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 45 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3303 | Misc other | PIPETTE 100µL | Biohit | PROLINE PLUS | - | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active |  |  | 100 µL | ไม่มี | 100 µL |  | Out sourse(ISO8655:2002) Part 2,6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 46 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3305 | Misc other | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline Plus | 4049040 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active |  | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 100 µL | ไม่มี | 100 µL | ± 0.8 µL/± 0.3 µL | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2302 | system = 0.2389 ul, Random 0.0601 uL | 0.18uL | system = 0.4189 ul, Random 0.0601 uL | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 47 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3466 | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE 20-200 UL | 5068437 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active | รับมาจากงานอาชีว | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 100 µL | ไม่มี | 100 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากงานอาชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากงานอาชีว | 2026-05-29
|  | รพ | 48 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3466 | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE 20-200 UL | 5068437 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active | รับมาจากงานอาชีว-อณู | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 100 µL | ไม่มี | 100 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากงานอาชีว-อณู | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากงานอาชีว-อณู | 2026-05-29
|  | รพ | 49 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3304 | Misc other | PIPETTE 800 µL | Biohit | PROLINE PLUS | 13520218 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active |  |  | 800 µL | ไม่มี | 800 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 50 | จุลชีววิทยา | 6515-039-5126/42/57 | Medium | CBH3293 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | BIOBASE | BXC-AREZZO | - | บ.ธเนศพัฒนา | Hospital | 239967 | - |  | Active |  | เก็บแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์ plate | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐ C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0747 | min = 3.7 C , max = 7.7 C | - | min = 3.7 C , max = 7.7 C | PASS
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 51 | จุลชีววิทยา | 6515-039-5126/0074/63 | Medium |  | Misc other | Refrigerator (-80 ๐C) | Meling | DW-HL778S | 191230549 |  | Hospital | [9 empty] | - |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1481 | min = -74.0 C, max = -76.3 C | ± 3.4C | min = -70.6 C, max = -79.7 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 52 | จุลชีววิทยา | 6515-038-2051/7/52 | Medium | CBH3288 | Misc other | REFRIGERATOR 5 ประตู | Sunhui | LB05DO70 | 3153 | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 238322 | - |  | Active |  | เก็บแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์reagent | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C |  | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0745 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 53 | จุลชีววิทยา | 6515-039-5126/43/57 | Medium | CBH3294 | Misc other | Refrigerator (-20 ๐ C ) | HAIER | DW-40L508 | BE05T7E1T00B2D3U0008 | BIO-Medical | Hospital | 1906-12-31 | - |  | Active |  | เก็บแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์diskยา | Temp -20 ๐C | ± 3 ๐C | Temp -20 ๐C | ≤ -18 ๐C | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0748 | min = -22.8 C , max = -22.7 C | - | min = -22.8 C , max = -22.7 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | รพ | 54 | จุลชีววิทยา | 6530-032-0001/18/45 | Medium | CBH3289 | Misc other | REFRIGERATOR, PHARMACY | - | SY-300 | - | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 1906-12-19 | - |  | Active |  | เก็บแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์biochem | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 55 | จุลชีววิทยา | 6515-039-5126/2/47 | Medium | CBH3292 | Misc other | REFRIGERATOR, PHARMACY | PATTANA INTER COOL | PT203 | 40300224 | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital |  | - |  | Active |  | เก็บแช่สิ่งส่งตรวจสำหรับทวนสอบ | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 56 | จุลชีววิทยา | - |  |  | Misc other | SCALE, CLINICAL, LABORATORY(ไฟส่องพร้อมเลนส์ขยาย) | OHAUS | PIONEER |  | - | Hospital | - | - |  | Inactive | ไม่ได้ใช้งาน | วัดระยะห่างของวัตถุ | 1-50 mm | ± 1 mm | 1-50 mm |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ได้ใช้งาน | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 57 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3302 | Misc other | SCALE, PATIENT, FLOOR (เครื่องชั่ง) (Capacity 4,100 g ,Resolution 0.01 g) | OHAUS | PA4102 | 8330120327 | - | Hospital | - | - |  | Active |  | ชั่งตวงและวัดน้ำหนักสารเคมีห้องวัณโรค | 0.01-100 g | ± 10 % | 0.01-100 g |  | Out sourse CAL ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1529 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 58 | จุลชีววิทยา | 6530-003-1413661 | High | CBH7979 | Misc other | STERILIZING UNIT, LIQUID (Autoclave) | Uniclave Zealway | FD100R | F7154003 | - | Hospital | 1960-12-20 |  |  | Active |  | อบฆ่าเชื้อของสะอาด | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 60 mins |  | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 15 mins |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1526 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 59 | จุลชีววิทยา | 6530-003-1413/4/57 | High | CBH3316 | Misc other | STERILIZING UNIT, LIQUID (Autoclave) | DAIHAN SCIENTIFIC | WISD | 100013913A7001 | - | Hospital | 240057 | - |  | Active |  | อบฆ่าเชื้อของสะอาด | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 60 mins |  | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 15 mins |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1527 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 60 | จุลชีววิทยา | 6530-003-0004/001/65 | High |  | Misc other | STERILIZING UNIT, STEAM (Autoclave) | TOMY | FLS-1000 | 57169049 |  | Hospital |  |  |  | Active |  | อบฆ่าเชื้อของสกปรก | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 60 mins |  |  |  |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1525 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 61 | จุลชีววิทยา | - | Low | CBH6348 | Misc other | STOP WATCH | OREGON | TR118 | - | - | Hospital | - | - |  | Active |  | จับเวลาปฏิกิริยา | 30sec, 60sec, 5 min, 15 min | ± 5 % sec | 30sec, 60sec, 5 min, 15 min |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 62 | จุลชีววิทยา | - | Low | CBH6349 | Misc other | STOP WATCH | OREGON | TR118 | - |  | Hospital | - | - | - | Active |  | จับเวลาปฏิกิริยา | 30sec, 60sec, 5 min, 15 min | ± 5 % sec | 30sec, 60sec, 5 min, 15 min |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | รพ | 63 | จุลชีววิทยา | Lab-TMP-062-020 | Medium | - | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal
ย้าย |  | รพ | 64 | จุลชีววิทยา | - | Low | - | Misc other | เครื่องเผาloop | McCormick scientific | 10 2008 | 10080136-3 |  | Hospital | - | - |  | Inactive | ไม่ได้ใช้งาน | เผาsterileแท่งneedle |  |  |  |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ได้ใช้งาน | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 65 | จุลชีววิทยา | - | Low | - | Misc other | เครื่องเผาloop | McCormick scientific | 10 2008 | 10080135-3 |  | Hospital | - | - |  | Inactive | ไม่ได้ใช้งาน | เผาsterileแท่งneedle |  |  |  |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ได้ใช้งาน | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 66 | จุลชีววิทยา | - | Medium | - | Misc other | Pass box | ISSCOTHAi | ISS-PB-600600600-SS | 65040 | ISSCOTHAi | Hospital | 2021-08-01 | 2 year |  | Active |  | เปิดปิดเพื่อขนย้ายสิ่งส่งตรวจคนไข้ ห้องDNA amp | - | - | - | - | PM by user | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 67 | จุลชีววิทยา | - | Medium | - | Misc other | Pass box | ISSCOTHAi | ISS-PB-600600600-SS | 65039 | ISSCOTHAi | Hospital | 2021-08-01 | 2 year |  | Active |  | เปิดปิดเพื่อขนย้ายสิ่งส่งตรวจคนไข้ ห้องmastermix | - | - | - | - | PM by user | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | รพ | 68 | จุลชีววิทยา | - | Medium | - | Misc other | AFB auto stainer | Dagatron | AT-2000F | F2410031 |  | Hospital | [38 empty] | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 69 | จุลชีววิทยา | - | High | - | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-4S8-NS-e | 2022-185551 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital | 2021-08-01 | 2 year |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องวัณโรคตู้ใหม่ห้องNegative | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224348 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 70 | จุลชีววิทยา | - | High | - | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-6S8-NS | 2021-170984 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital | 2021-08-01 | 2 year |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องแบคทีเรียตู้ยาว6ฟุต | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 230514 | - | - | - | No cal เสีย |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 0.5-10 µL | Eppendorf | Reference2 0.5-10 µL | 32464i |  | Hospital | [11 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4842 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | CBH3305 |  | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline 10-100 µL | 4049040 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4846 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 10-100 µL | Eppendorf | Reference2 10-100 µL | N16790I | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4847 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | CBH3306 |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 4022647 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4845 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 17504443 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4841 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | CBH3307 |  | Pipette 1000 µL | Biohit | Proline 1000 µL | CU54332 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4844 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา | 6530-003-4420/001/67 | High |  |  | STERILIZING UNIT, STEAM (Autoclave) | ALP | CLM-40L | 700257 | บ.ยูโรสแกน | Hospital |  |  |  | Active |  | อบฆ่าเชื้อของสกปรก | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 60 mins
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา | - | Medium | - |  | PIPETTE 1000 uL | Eppendorf | Reference2 100-1000 µL | O50468I | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4843 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 1 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3295 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, CULTURE MTB | BECTON DICKINSON | BACTEC MGIT 960 | MG2405 | บ.Becton dickinson | Vender |  | Lifetime |  | Active |  | บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค | Temp 37 ๐ C | ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 2023-06-01 | 2023-01-06 | 2023-12-01 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 2 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3277 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, BLOOD CULTURE | BECTON DICKINSON | BACTEC FX | FT0181,FB0585 | บ.Becton dickinson | Vender | 239845 | Lifetime | - | Active |  | บ่มเพาะเลี้ยงและวัดการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย | Temp 37 ๐ C | ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023-01-06 | 2023-12-01 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 3 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3278 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, BLOOD CULTURE | BECTON DICKINSON | BACTEC FX | FT2962,FB0772 | บ.Becton dickinson | Vender | 240210 | Lifetime | - | Active |  | บ่มเพาะเลี้ยงและวัดการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย | Temp 37 ๐ C | ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023-01-06 | 2023-12-01 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 4 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, CULTURE BACTERIA | BECTON DICKINSON | Phoenix M50 | PF0093 | บ.Becton dickinson | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | บ่มเพาะเลี้ยงและวัดการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย | Temp 37 ๐ C | ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 2023-06-01 | 2023-01-06 | 2023-12-01 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 5 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, CULTURE SENSITITRE, VIZION | THERMO SCIENTIFIC | VIZION |  | บ.CLINICAL DIAGNOSIS | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | อ่านผลการทดสอบความไวยาด้วยวิธี microbroth dilution | - | - | - | - | PM by vender | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-10-10 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 6 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, CULTURE SENSITITRE, AIM | THERMO SCIENTIFIC | AIM |  | บ.CLINICAL DIAGNOSIS | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | เครื่องหยดสารอัตโนมัติ 96 wells plate automatic inoculator | - | - | - | - | PM by vender | 1 | - | [8 empty] | 1 | - | [15 empty] | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-10-10 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 7 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH6270 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, GENEXPERT real time PCR | CEPHEID | GX-IV R2 | 802381 | บ.Cepheid | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | ตรวจ realtime PCR วัณโรค เครื่องรพ Module A1-A4 | - | - | - | - | PM by vender | - | - | [25 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-09-20 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 8 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, GENEXPERT real time PCR | CEPHEID | GX-IV R3 | 807546 | บ.Cepheid | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | ตรวจ realtime PCR วัณโรค เครื่องGF Module B1-B4 | - | - | - | - | PM by vender | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2026-08-13 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | Vendor | 9 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3296 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | BECKMAN COULTER | X-15R ALP10F42 | 392934 | บ.Beckman Coulter | Vender | 40396 | Lifetime | ไม่มี | Active |  | ปั่นตกตะกอนเชื้อวัณโรค | Speed 3000 rpm /Time 15 min / Temp 2 - 6 ๐ C | ± 10 % rpm , ± 10% min , ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_09/24/1533 |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 10 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | MALDI-TOF mass spectrometry | Bruker MBT MALDI biotyper | microflex LT/SH | 8604674.0485 | บ.Becton dickinsonและBruker | Vender |  | Lifetime | ไม่มี | Active |  | ตรวจวิเคราะห์สายพันธ์เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา วัณโรคในระดับgenus และspecies | - | - | - | - | PM by vender | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2027-01-29 | - |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ |  |  | จุลชีววิทยา |  |  |  |  | MICROSCOPE | Leica | DM 500 RH / FLEXACAM C1 | 562374-02/24/ |  | Hospital | [40 empty] | 693961 |  |  |  |  | No cal |  | 2026-05-29
Formulas:
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+[จำนวนครั้ง],DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+6,DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))

## รวมงาน
|  |  | ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [21 empty] | แผน PM / CAL เครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ศสม. เมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569 | [27 empty] | ผล PM / CAL เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี ปี 2569
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | TIME/YEAR |  | Jan |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Aug |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dec |  | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | คลังเลือด | 6530-007-0012/006/60 | Medium | CBH7394 | Misc other | เครื่องชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาตร 1 (CENTRIFUGE BUCKET EQUALIZER) | RIMI | CBZ-50Plus | ZCGB-19234 | TERUMO | Hospital | 1960-04-19 | - | 77000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาตร | Weight 100 g - 1000 g | ± 10 % | Weight 100 g - 1000 g | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1531 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | คลังเลือด | 6530-008-0012/006/60 | Medium | CBH7395 | Misc other | เครื่องชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาตร 2 (CENTRIFUGE BUCKET EQUALIZER) | RIMI | CBZ-50 Plus | ZCGB-19232 | TERUMO | Hospital | 1960-04-19 | - | 77000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักและคำนวณปริมาตร | Weight 100 g - 1000 g | ± 10 % | Weight 100 g - 1000 g | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1530 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | รพ | 68 | จุลชีววิทยา | - | Medium | - | Misc other | AFB auto stainer | Dagatron | AT-2000F | F2410031 |  | Hospital | [38 empty] | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal
ย้าย | ไม่ต้องการ |  | 1 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3238 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY (เครื่อง Automate ใช้ดู slid CBC) | CELLAVISION | DM96 | Meditop | Vender | 238832 | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้ดู cell | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ |  |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, MC-80 (เครื่อง Automate ใช้ดู slide CBC) | Mindray | MC-80 | DC8-4B001033 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ดู cell | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ |  |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, MC-80 (เครื่อง Automate ใช้ดู slide CBC) | Mindray | MC-80 | DC8-4B001037 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ดู cell | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว |  | รพ | 1 | เคมีคลินิก | 6515-004-0001/4/56 | Medium | CBH3487 | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, Microbilirubin meter | Microbilirubin meter | NEO-BIL Plus | 963 | บ.ซีนิธ ซายน์ จำกัด | Hospital | 240606 | 1 ปี | - | Active | มาจากงานผู้ป่วยนอก | ตรวจวิเคราะห์ Microbilirubin | - | - | - | - | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงานผู้ป่วยนอก | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงานผู้ป่วยนอก | 2024-03-19
|  | รพ | 2 | เคมีคลินิก | 615-004-0001/6/59 | Medium | CBH7656 | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, Microbilirubin meter | Microbilirubin meter | Neo-bil Plus | 1217 | บ.ซีนิธ ซายน์ จำกัด | Hospital | 1959-05-27 | 2 year | 290000 | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ Microbilirubin | - | - | - | - | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | โลหิตวิทยา | 6515-047-0001/1/36 | Medium | CBH3367 | Misc other | BATH, WATER ขนาด 24 ลิตร | MEMMERT | W760 | 92.0311 | บ.ยูไนเต็ด อิรทรูเมนท์ จำกัด | Hospital | 232556 | 1 ปี | 23320 | Active |  |  | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐C | Temp 37 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1523 | min = 37.08 C, max = 37.14 C | 0.85 ๐ C | min = 36.23 C, max = 37.99 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-047-0001/2/36 | Medium | CBH3265 | Misc other | BATH, WATER ขนาด....... ลิตร | MEMMERT | W350 | 920339 | - | Hospital | 2536 | - | - | Active |  |  | Temp 56 ๐C | ± 1 ๐C | Temp 56 ๐C | Temp 55-57 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 244082 | 244082 | 244416 | DC_01/24/1522 | - | 0.65 ๐ C | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | โลหิตวิทยา | 6515-005-0003/1/49 | Low | CBH2797 | Misc other | BLOOD CELL PROCESSOR (อุปกรณ์นับแยก cell) | KK | DBC-8E | 602006 | n/a | Hospital | 1906-12-14 | Lifetime | - | Active |  | อุปกรณ์นับแยก cell | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 3 | โลหิตวิทยา | 6515-005-0003/9/54 | Low | CBH3223 | Misc other | BLOOD CELL PROCESSOR (อุปกรณ์นับแยก cell) | SYSMEX | DC-10 | n/a | PCL | Hospital | 1906-12-28 | 1 ปี | - | Active |  | อุปกรณ์นับแยก cell | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ | 1 | Muang Chonburi | 6515-005-0003/7/43 | Medium | - |  | BLOOD CELL PROCESSOR (อุปกรณ์นับแยก cell) | DIGI COUNT | - | - | - | Hospital | 27/09/2543 | - | - | Active |  | นับแยกเม็ดเลือดขาว | - | - | -
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 1 | Muang Chonburi | 6515-005-0003/3/50 | Medium | CBH6099 | Misc other | BLOOD CELL PROCESSOR (อุปกรณ์นับแยก cell) | DIGI COUNT | - | - | - | Hospital | 24 มิ.ย.52 | - | - | Active |  | นับแยกเม็ดเลือดขาว | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 4 | คลังเลือด | 6515-038-5013-13/59 | Medium | CBH6963 | Misc other | BLOOD WARMING UNIT (เครื่องละลาย plasma แช่เข็ง) | BARKEY | PLASMATHERM | 111609 | D mark | Hospital | 25-เมย. 55 | - | 350000 | Active | ไม่ต้องแคล | ละลาย plasma แช่เข็ง | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 35-39 ๐C | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ต้องแคล | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ต้องแคล | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 3 | คลังเลือด | 6515-038-5013/2/55 | Medium | CBH3366 | Misc other | BLOOD WARMING UNIT (เครื่องละลาย plasma แช่เข็ง) | BARKEY | PLASMATHERM | 1108121 | D mark | Hospital | 239265 | - | 345000 | Active | ไม่ต้องแคล | ละลาย plasma แช่เข็ง | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 35-39 ๐C | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ต้องแคล | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ต้องแคล
| ไม่ต้องการ | รพ | 5 | คลังเลือด | 6515-038-5013/0004/60 | Medium | CBH7396 | Misc other | BLOOD WARMING UNIT (เครื่องละลาย plasma แช่เข็ง) | BARKEY | PLASMATHERM | 1111053 | D mark | Hospital | 19 เม.ย 60. | - | 345000 | Active | ไม่ต้องแคล | ละลาย plasma แช่เข็ง | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 35-39 ๐C | Out sourse (ซื้อ maintanance จาก Vender) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ต้องแคล | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ต้องแคล | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 14 | คลังเลือด | 7-227/35 | Medium | CBH3359 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ) | KOKUSAN | H-103N | 96267 | Euroscan | Hospital | 235983 | - | 70000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 10, 20 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 10, 20 sec | Speed 2700-3300 / Time 9-11 sec, 18-22 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 15 | คลังเลือด | 5/540/34 | Medium | CBH3329 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ) | KOKUSAN | H-18 | - | - | Hospital | - | - |  | Active | เครื่องสำรอง | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | เครื่องสำรอง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เครื่องสำรอง | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 6 | คลังเลือด | 6515-006-0002/50/55 | Medium | CBH3381 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 1 ) | HETTICH | EBA 21 | 0005410-04-00 | D-mark | Hospital | 239372 | - | 130000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1551 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 1 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, BLOOD GAS/PH, Electrolyte | NOVA BIOMEDICAL | NOVA Prime | P077210520C | บ.Meditop | Vender | 1 ก.พ.65 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างแ ก๊าซ และค่า Na ,K, Ca2+ในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Prime (L) |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 2 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, BLOOD GAS/PH, Electrolyte | NOVA BIOMEDICAL | NOVA Prime | P077210890C | บ.Meditop | Vender | 1 ก.พ.65 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างแ ก๊าซ และค่า Na ,K, Ca2+ในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Prime (M) |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 3 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, BLOOD GAS/PH, Electrolyte | NOVA BIOMEDICAL | NOVA Prime | P079220070C | บ.Meditop | Vender | 16 พ.ค.66 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างแ ก๊าซ และค่า Na ,K, Ca2+ในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Prime (R) |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 4 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS 6000 | 1089-08 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 238817 | Lifetime | - | active |  | ควบคุมการทำงานของเครื่อง COBAS C-E | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | CORE UNIT C3,E |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 5 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS 6000 | 1089-09 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 238817 | Lifetime | - | active |  | ควบคุมการทำงานของเครื่อง COBAS C-C | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | CORE UNIT C1,C2 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 6 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS Pro c503 | 2166-06-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24289 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | C1 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 7 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS Pro c503 | 2181-07-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24289 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C2 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 8 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | COBAS Pro c503 | 2181-08-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24289 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C3 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 9 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Misc other | SAMPLERS, LABORATORY, AUTOMATE (Cobas 8100) | HITACHI | MODULAR 8100 | 20CO-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24289 | Lifetime | - | Active |  | เครื่องเตรียมตัวอย่างเลือดอัตโนมัติ | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Cobas 8100 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 10 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, Troponin-T/ NT-proBNP | HITACHI | COBAS e 801 | 2053-02-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24259 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ Troponin T/ NT-proBNP | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | E 801 |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 11 | เคมีคลินิก | - | Medium | CBH3252 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | ARCHITECT | I2000SR | iSR 04978 | บ.แอ๊บบอต | Vender | 2553 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ระดับยาในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | I2000SR |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 12 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | Alinity | Alinity ci | Ai03775 | บ.แอ๊บบอต | Vender | 24256 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | Alinity ci |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
|  | Vendor | 13 | เคมีคลินิก | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, OSMOMETER | ARKRAY | OM-6060 |  | บ.ไอดีไอ(ประเทศไทย) | Vender | 24256 | Lifetime | - | Active |  | ตรวจวิเคราะห์ระดัออสโมลาลิตี้ในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | OSMOMETER |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | - | - |  | PASS | 0 | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 7 | คลังเลือด | 6515-006-0002/52/56 | Medium | CBH3385 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 2 ) | HETTICH | EBA 21 | 0000118-01-00 | D-mark | Hospital | 239650 | - | 130000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 22, 52 sec,1, 2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 22, 52 sec,1, 2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 19.8-24.2 sec, 46.8-57.2 sec, 54-66 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1554 | - | - | - | PASS
| ต้องการ | รพ | 8 | คลังเลือด | 6515-006-0002/53/56 | Medium | CBH3388 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 3 ) | HETTICH | EBA 21 | 0000116-01-00 | D-mark | Hospital | 26 กพ 56 | - | 1300000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 22, 52 sec,1, 2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 22, 52 sec,1, 2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 19.8-24.2 sec, 46.8-57.2 sec, 54-66 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1552 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 9 | คลังเลือด | 6515-006-0002/37/53 | Medium | CBH3369 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 4 ) | DIAMED | DIACENT-12 | 1001752 | Diamed | Hospital | 238742 | - | 112500 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 10 | คลังเลือด | 6515-006-0002/51/56 | Medium | CBH3382 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 5 ) | HETTICH | EBA 21 | 0000115-01-00 | D-mark | Hospital | 26 กพ 56 | - | 130000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 11 | คลังเลือด | 6515-014-1012/3/49 | Medium | CBH3368 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 6 ) | DIAMED | DIACENT-12 | 1000288 | Diamed | Hospital | 237138 | - | 840000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 12 | คลังเลือด | 6565-006-0002/66/59 | Medium | CBH6964 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 7 ) | HETTICH | EBA280 | 0000523-02 | D-mark | Hospital | 1959-04-25 |  | 160000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1553 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 13 | คลังเลือด | 6515-006-0002/65/59 | Medium | CBH6965 | Misc other | CENTRIFUGE (เครื่องปั่นเลือด/อ่านผล Cross match 8 ) | HETTICH | EBA280 | 0000522-02 | D-mark | Hospital | 1959-04-25 |  | 160000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000, 4000 rpm /Time 15, 45 sec,2 min | Speed 2700-3300, 3600-4400 rpm / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec, 108-132 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | DC_04/23/0796 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 16 | คลังเลือด | 6515-014-0005/001/65 | Medium |  | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | KOKUSAN | H-19alpha | 155285 |  | Hospital |  |  |  | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1546 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 18 | คลังเลือด | 6515-014-0002/1/37 | Medium | CBH3361 | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | - | SERO-FUGL | 279128 | - | Hospital | 232955 | - | 34133 | Active | เครื่องสำรอง | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | เครื่องสำรอง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เครื่องสำรอง | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 19 | คลังเลือด | 6515-006-0002/38/53 | Medium | CBH3379 | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | DIAMED | DIACENT-12 | 1001753 | Diamed | Hospital | 238803 | - | 112500 | Active | เครื่องสำรอง | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | เครื่องสำรอง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เครื่องสำรอง | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 20 | คลังเลือด | 6515-014-0002/3/44 | Medium | CBH3356 | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | DIAMED | DIACENT-12 | 9000060002 | Diamed | Hospital | 235409 | - | 72000 | Active |  | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 17 | คลังเลือด | 6515-014-0002/1/37 | Medium | CBH3360 | Misc other | CENTRIFUGE (ปั่นอ่านผลเลือด) | - | ADAMS SERO-FUGE | L-1314-A | - | Hospital | 235247 | - | 20000 | Active | เครื่องสำรอง | ปั่นหลอดเลือด | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3000 rpm /Time 15, 45 sec | Speed 2700-3300 / Time 13.5-16.5 sec, 40.5-49.5 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | เครื่องสำรอง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เครื่องสำรอง | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 21 | คลังเลือด | 6515-006-0003/1/52 | Medium | CBH3350 | Misc other | CENTRIFUGE, FLOOR (ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด 1 ) | SORVALL | RC 3BP+ | 40861915 | NYR | Hospital | 238383 | - | 1480000 | Active |  | ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด | Speed 1800 rpm/Time 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 1800 rpm/Time 5 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1549 |  |  |  | PASS
| ต้องการ | รพ | 22 | คลังเลือด | 6515-006-0003/3/56 | Medium | CBH3353 | Misc other | CENTRIFUGE, FLOOR(ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด 2 ) | Thermo scientific | SORVALL RC 3BP+ | 41467474 | NYR | Hospital | 239709 | - | 1492625 | Inactive | เสีย รอส่งซ่อม | ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด | Speed 1800 rpm/Time 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 1800 rpm/Time 5 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | เสีย รอส่งซ่อม | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | DC_04/23/0790 |  |  |  | PASS | เสีย รอส่งซ่อม | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 23 | คลังเลือด | 6515-006-003/5/58 | Medium | CBH6527 | Misc other | CENTRIFUGE, FLOOR(ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด 3 ) | SORVALL | RC 3BP+ | 41826689 | NYR | Hospital | 240541 | 1ปี | 1460000 | Active |  | ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด | Speed 1800 rpm/Time 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 1800 rpm/Time 5 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1550 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 17 | เคมีคลินิก | 6515-014-2024/16/12 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19F | 133082 | Euro scan | Hospital | 237645 | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นเลือดและปัสสาวะ | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 3500 rpm/Time 10 min | 0 | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0784 | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 18 | เคมีคลินิก | 6515-014-2028/3/51 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | BOECO Germany | C-28A | 133082 | - | Hospital | - | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นเลือดและปัสสาวะ | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 3500 rpm/Time 10 min | 0 | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0784 | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 19 | เคมีคลินิก | 6515-006-0003/6/59 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | HERMEL | Z 326 K | - | - | Hospital | - | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นเลือดและปัสสาวะ | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 3500 rpm/Time 10 min | 0 | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0784 | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 20 | เคมีคลินิก | 6515-006-0002/47/55 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19FMR | 133082 | Euro scan | Hospital | 237645 | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นเลือดและปัสสาวะแบบเย็น | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 3500 rpm/Time 10 min | 0 | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0784 | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 5 | โลหิตวิทยา | 6515-014-2024/15/53 | Medium |  | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19F | 140965 | [8 empty] | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | Speed 3150-3850 / Time 270-330 sec, 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1548 | - | - | - | PASS
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-006-0003/6/59 | Medium | CBH7266 | Diagnostic | CENTRIFUGE, TABLETOP | HERMLE | Z 326 K | 66160018 |  | Hospital | 42650 |  | - | Active |  | ปั่นตกตะกอนserumเพื่อทดสอบระดับยาและACP | Speed 9500 rpm/Time 5 min Speed 13000 rpm/Time 1 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 9500 rpm/Time 5 min Speed 13000 rpm/Time 1 min | Speed 9500 rpm/Time 5 min Speed 13000 rpm/Time 1 min | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 244143 | 244143 | 244477 | DC_01/24/1543 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 1 | อณูชีววิทยา | 6515-014-2024/7/50 | Medium | CBH3235 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19F | - | EUROSCAN | Hospital | 1906-12-24 | - | - | Active | มาจากงานโลหิต | ปั่นแยก Plasma serum | Speed 2500 rpm /Time 20 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 2500 rpm/Time 20 min | Speed 2250-2750 / Time 1080-1320 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงานโลหิต | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงานโลหิต | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | จุลทรรศน์ | 6515-014-2024/8/50 | Medium | CBH2794 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-19F | 133082 | Euro scan | Hospital | 237645 | 1 year | 85000 | Active |  | ปั่นปัสสาวะเพื่อให้ได้ตะกอน | Speed 1800 rpm/Time 5 min, 1,500 rpm/Time 15 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 1800 rpm/Time 5 min, 1,500 rpm/Time 15 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1538 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | รพ | 2 | จุลทรรศน์ | 6515-014-2024/6/49 | Medium | CBH2787 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | HARMONIC SERIES | PLC 2014 | 513686 | Labmaster | Hospital | 237219 | 1 year | 60000 | Active |  | ปั่นปัสสาวะเพื่อให้ได้ตะกอน | Speed 1800 rpm/Time 5 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 1800 rpm/Time 5 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | จุลทรรศน์ | 6515-014-2028/3/51 | Medium | CBH3242 |  | CENTRIFUGE, TABLETOP | BOECO Germany | CA-28A | 315 | Euro scan | Hospital | 25-ธ.ค.-06 | - | - | Active |  | ปั่นปัสสาวะเพื่อให้ตกตะกอน | Speed 1800 rpm/Time 5 min, 1,500 rpm/Time 15 min | ± 10 % rpm / ± 5 % min | Speed 1800 rpm/Time 5 min, 1,500 rpm/Time 15 min | Speed 1620-1980 / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) |  | - | - | - | - | No cal
| ต้องการ | รพ | 24 | คลังเลือด | 7-227/35 | Medium |  | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-103 N | 96267 | Euro scan | Hospital | 1953-07-01 | 1ปี | 75000 | Inactive | อยู่ที่งานคลังเลือด รอส่งคืนศูนย์เครื่องมือแพทย์ เลขที่แจ้งซ่อม 22038 วันที่ 30 ส.ค.62/ช่างเครื่องมือแพทย์แทงชำรุดมาเรียบร้อยแล้ว |  | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | Speed 3150-3850 / Time 270-330 sec, 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อยู่ที่งานคลังเลือด รอส่งคืนศูนย์เครื่องมือแพทย์ เลขที่แจ้งซ่อม 22038 วันที่ 30 ส.ค.62/ช่างเครื่องมือแพทย์แทงชำรุดมาเรียบร้อยแล้ว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | อยู่ที่งานคลังเลือด รอส่งคืนศูนย์เครื่องมือแพทย์ เลขที่แจ้งซ่อม 22038 วันที่ 30 ส.ค.62/ช่างเครื่องมือแพทย์แทงชำรุดมาเรียบร้อยแล้ว | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ | 3 | Muang Chonburi | 6515-014-2024/14/53 | Medium | CBH6884 |  | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-103N | 139861 | [8 empty] | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min
มาใหม่ | ต้องการ | รพ | 3 | Muang Chonburi | 6515-014-2024/13/53 | Medium | CBH6885 |  | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-103N | - | [8 empty] | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min
ย้าย |  | Vendor | 2 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3216 | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY (เครื่องตรวจวัด Hb typing) | CAPILLARYS 2 SEBIA | sebia /Hb typing) | Meditop | Vender | 238832 | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้หาชนิดของฮีโมโกลบิน | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 3 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3222 | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY , (เครื่องอ่าน G-6-P-D) | - | G-6-PD | เมดไทย | Vender | - / - / 2553 | Lifetime | - | Active |  |  |  | - | - | - | - | PM by vender | 1 | - | [12 empty] | 1 | - | [11 empty] | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 4 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3237 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, AUTOMATED COAGULATION | SYSMEX | PT,CS-1600 | Med-one | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการแข็งตัวของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 5 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3236 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, AUTOMATED COAGULATION | SYSMEX | PT,CS-2500 | Med-one | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการแข็งตัวของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 6 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3217 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, CELL COUNTING(Automate CBC) | SYSMEX | XN-3000 1 | Meditop | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 7 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3221 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, CELL COUNTING(Automate CBC) | SYSMEX | XN-3000 2 | Meditop | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 8 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3225 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SEDIMENTATION RATE UNIT (เครื่อง ตรวจวัด ESR) | YHLO | VISION PRO B VD20024927 | Hausen bernstein.co.ltd | Vender | 238537 | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการตกของเม็ดเลือดแดง | - | - | - | - | PM by vender | 1 | - | [14 empty] | 1 | - | [9 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 9 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3226 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SEDIMENTATION RATE UNIT (เครื่อง ตรวจวัด ESR) | YHLO | VISION PRO B VD20024928 | Hausen bernstein.co.ltd | Vender | 238537 | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการตกของเม็ดเลือดแดง | - | - | - | - | PM by vender | 1 | - | [14 empty] | 1 | - | [9 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 10 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3220 | Misc other | ANALYZER,SP-10 (Automate ไถ่ slide) | SYSMEX | SP-10 | Meditop | Vender | --- | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้ไถ่และย้อมสีslide | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | Vendor | 11 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3219 | Misc other | ANALYZER,SP-10 (Automate ไถ่ slide) | SYSMEX | SP-10 | Meditop | Vender | ---- | n/a | - | Active |  |  | ใช้ไถ่และย้อมสีslide | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Mindray | BC-6200 (1R) | TW-48004235 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Mindray | BC-6200 (1L) | TW-48004236 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Mindray | BC-6200 (2R) | TW-48004242 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Mindray | BC-6200 (2L) | TW-48004243 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY (เครื่องตรวจวัด Hb typing) | CAPILLARYS SEBIA 2 flex piercing | CAPILLARYS 2 flex piercing | 95962 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้หาชนิดของฮีโมโกลบิน | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 4 | - |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SC-120 (Automate ไถ่ slide) | Mindray | SC-120 | UN-4B000791 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ไถ่และย้อมสีslide | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SC-120 (Automate ไถ่ slide) | Mindray | SC-120 | UN-4B000791 | Vender |  |  |  | Active |  |  | ใช้ไถ่และย้อมสีslide | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | - |  | - |  | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 3 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH7265 | Diagnostic | CENTRIFUGE, TABLETOP | KOKUSAN | H-103N | - |  | Hospital | 2016-10-07 |  | - | Inactive | รับมาจากภูมิคุ้มกัน อยู่ รพเมือง-แทงชำรุด |  | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | Speed 3150-3850 / Time 270-330 sec, 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน อยู่ รพเมือง-แทงชำรุด | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน อยู่ รพเมือง-แทงชำรุด | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 2 | Muang Chonburi | 6515-014-2024/20/61 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | CENCE | L500 | L500 160602500713 | - | Hospital | 1961-09-05 | - | - | Active |  | ใช้ปั่นแยกเลือด | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 /Time 10 , 5 min | Speed 3150-3850 / Time 270-330 sec, 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | จุลชีววิทยา | 6515-014-2028/1/47 | Medium | CBH3279 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | BOECO | C-28 | 0006078-01-00 | - | Hospital | 236535 | 1ปี | 97700 |  |  | ปั่นตกตะกอนCSF | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 rpm /Time 10 min | Speed 3150-3850 / Time 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1559 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | อณูชีววิทยา | 7-875/34 | Medium | CBH3447 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | Hitachi | SCT 5B | 510984 | Hitachi | Hospital | 2534 | n/a | - | Active |  | ปั่นแยก Plasma | Speed 2500 rpm,3600 rpm/Time 20 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 2500,3600 rpm/Time 20 min | 2500 rpm,3600 rpm | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 244143 | 244143 | 244477 | DC_09/25/0102 (หน้า 240-241) | 2500 rpm =7 3600 rpm=17 | 2.4 | 7±2.4, 17±2.4 | PASS |  | 2026-05-29 | IMG_6617.JPG
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | อณูชีววิทยา | 6515-014-2028/5/52 | Medium | CBH3446 |  | CENTRIFUGE, TABLETOP | Tomy digital biology Co.Ltd | TomyLC230 | - | Tomy digital biology Co.Ltd | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ปั่นแยก Plasma | Speed 2500 rpm,3600 rpm/Time 20 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 2500,3600 rpm/Time 20 min | 2500 rpm,3600 rpm | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 244143 | 244143 | 244477 | DC_09/25/0103 (หน้า 242-243)
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | จุลชีววิทยา | 6515-014-0005/001/65 | Medium | - | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | Eppendorf | 5452 | 5452KH211530 |  | Hospital |  |  |  | Inactive |  | ปั่นตกตะกอนCSF | Speed 3500 rpm/Time 10 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500 rpm /Time 10 min | Speed 3150-3850 / Time 540-660 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_09/25/0092 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 3 | จุลชีววิทยา | - | Medium |  | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | DLAB | D2012 Plus | LP198AL0000188 |  | Hospital |  |  |  | Active |  | ปั่นตกตะกอนCSF | Speed 1500g/Time 15 min | ± 10 % g , ± 10% min | Speed 1500g /Time 15 min | Speed 1350-1750 / Time 810-990 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1535 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 25 | คลังเลือด | 6515-038-5009/2/59 | Medium | CBH6966 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ครื่องปั่นล้างเซลล์ 2 ) | HETTICH | ROTOLAVIT | 2000915 | D-mark | Hospital | 1959-04-25 | - | 590000 | Active |  | ปั่นล้างล้างเซลล์ | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1558 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 26 | คลังเลือด | 6515-038-5009/1/55 | Medium | CBH3378 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ครื่องปั่นล้างเซลล์ 1 ) | HETTICH | ROTOLAVIT | 2000561 | D-mark | Hospital | 239147 | - | 450000 | Active |  | ปั่นล้างล้างเซลล์ | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1557 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 3 | อณูชีววิทยา | PHPT | Medium | CBH3446 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP PHPT | เมดิทอป | TomyLC230 | - | เมดิทอป | Hospital | 1906-12-24 | - | - | Active |  | ปั่นแยก Plasma serum | Speed 400g - 800 (g)/ Time 10 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | Speed 3500, 1100 rpm /Time 35 sec, 1 min |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 4 | อณูชีววิทยา | 6515-014-2024/7/50 | Medium | CBH3235 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP, HI-SPEED | KOKUSAN | H-19F / สำรอง | - | Euroscan | Hospital |  | n/a |  | Active | รับย้ายมาจากงานโลหิต | [6 empty] | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับย้ายมาจากงานโลหิต | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับย้ายมาจากงานโลหิต | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 5 | อณูชีววิทยา | 6515-014-2024/7/50 | Medium | CBH3235 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP, HI-SPEED | KOKUSAN | H-19F / สำรอง | - | Euroscan | Hospital |  | n/a |  | Active | รับย้ายมาจากงานโลหิต | [6 empty] | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับย้ายมาจากงานโลหิต | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับย้ายมาจากงานโลหิต
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 4 | โลหิตวิทยา | 6515-014-2024/19/61 | Medium | CBH8088 | Misc other | Centrifuge(High speed)VGAIYA รุ่นH 1650 Speed 8270 rpm/ 1 min (7000 g) | UGAIYA | H 1650 | 16500018050133 | Gibthai | Hospital | 1906-12-24 | n/a | - | Active | แก้ไขเกณฑ์คลาดเคลื่อนเดิมจาก+-2.2% rpm | ปั่นเลือดด่วน | 8270 rpm(7000 g)/ 1min | ± 10 % rpm , ± 10% min | 8270 rpm(7000 g)/ 1min | Speed 7443-9097 rpm / Time 270-330 sec | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1547 |  |  |  | PASS | แก้ไขเกณฑ์คลาดเคลื่อนเดิมจาก+-2.2% rpm
| ไม่ต้องการ | รพ | 28 | คลังเลือด | 6515-069-4302/25/59 | Medium | CBH3432 | Misc other | DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR (เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขน) | TERUMO | ES*H2655 | 2A3400276 | TERUMO | Hospital | 237860 | - | 85600 | Active |  | วัดความดันผู้บริจาคโลหิต | - | ± 10% | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 27 | คลังเลือด | 6515-069-4302/18/58 | Medium | CBH3407 | Misc other | DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR (เครื่องวัดความดันโลหิตสอดแขน) | TERUMO | ES*H2655 | 2N0821676 | TERUMO | Hospital | 1946-11-30 | - | 85600 | Active |  | วัดความดันผู้บริจาคโลหิต | - | ± 10% | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 3 | เคมีคลินิก | LAB-TMP-062-021 | Medium | - | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-3 | - | เบิกพัสดุ | Hospital | 241944 | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิห้อง | Temp 20-30 ๐C | ± 1 ๐C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | 0 | 2024-03-19
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 6 | โลหิตวิทยา |  | Medium | CBH7079 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-3 | - |  | Hospital |  | n/a |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 2-8 ๐C | ± 2.0 | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1460 | 0.0010 C | 0.092 C | 0.0930 C | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา | LAB-TMP-062-002 | Medium | CBH8193 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-3 | - |  | Hospital |  | n/a |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 2-8 ๐C | ± 2.0 | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1461 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 3 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | Lab-TMP-062-017 | Medium |  | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยา | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 4 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | Lab-TMP-062-024 | Medium |  | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยา | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 21/08/2568 | 21/08/2568 | 21/08/2569 | DC_12/25/0049 | - | - | - | PASS
ชำรุด | ไม่ต้องการ | รพ | 5 | Muang Chonburi | LAB-TMP-062-019 | Medium | - | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | พ.ค 62 | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เย็น | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 4 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH8146 | Misc other | Digital Thermometer | Elitech | BT-2 | TMA-CBH8146 | - | Hospital | 7 ก.ย 61 | - |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp (-40) - (-20) ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp (-40) - (-20) ๐ C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 4 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7085 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกณหภูมิตู้เก็บน้ำยาdiskยา | Temp -20 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp -20 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 5 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7081 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาplate | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 6 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7123 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-07 | - | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาbiochem | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 7 | จุลชีววิทยา | LAB-TMP-062-012 | Medium |  | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บแช่สิ่งส่งตรวจสำหรับทวนสอบ | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 1 | คลังน้ำยา | - | Medium | CBH7084 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0627 | 0.0010 C | 0.092 C | 0.0930 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 2 | คลังน้ำยา | - | Medium | CBH7084 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0627 | 0.0010 C | 0.092 C | 0.0930 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 3 | คลังน้ำยา | - | Medium | CBH7129 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | - | - | Hospital | 2016-07-13 | - | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0628 | 0.2010 C | 0.092 C | 0.2930 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 4 | คลังน้ำยา | - | Medium | CBH7129 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | - | - | Hospital | 2016-07-13 | - | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0628 | 0.2010 C | 0.092 C | 0.2930 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 8 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7128 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-13 | - | 856 | Inactive | หาเครื่องมือไม่พบ | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 2-8 ๐C | ± 2.0 | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | หาเครื่องมือไม่พบ | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0629 | 0.2017 C, 0.99%RH | 0.092C,1.9%RH | 0.2937 C, 2.89 %RH | PASS | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 9 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7129 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-13 | - | 856 | Inactive | หาเครื่องมือไม่พบ |  | - | - | - | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | หาเครื่องมือไม่พบ | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23T1328 |  |  |  | PASS | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 10 | จุลชีววิทยา | ไม่มี | Medium | CBH7125 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-07 | - | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิตู้เก็บน้ำยาreagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | - | - | #VALUE! | 20H2003 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 11 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH7124 | Misc other | Digital Thermometer | ELITECH | BT-2 | ไม่มี | เบิกจากพัสดุ รพ. | Hospital | 2016-07-07 | - | 856 | Inactive | หาเครื่องมือไม่พบ |  | - | - | - | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | - | - | [24 empty] | หาเครื่องมือไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 2 | อณูชีววิทยา | Lab-TMP-062-001 | Medium | CBH 8192 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | Elitech group | Hospital | - | n/a | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 20/08/2568 | 20/08/2568 | 19/08/2569 | DC_12/25/0053 (หน้า 292-293) | 0.606 | 0.091 | 0.606+0.091 | PASS |  | 2026-05-29 | IMG_6617.JPG
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | อณูชีววิทยา | Lab-TMP-062-010 | Medium | CBH 8201 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | Elitech group | Hospital | - | n/a | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 20/08/2568 | 20/08/2568 | 19/08/2569 | DC_12/25/0054 (หน้า 294-295) | 0.207 | 0.207 | 0.207+0.091 | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | CBH4319 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-2 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4785 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | CBH7087 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-2 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4786 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-009 | Medium | CBH8200 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4788 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-018(2) | Medium |  |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4789 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-012 | Medium |  |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-4 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4790 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-016 | Medium |  |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1466 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-018(1) | Medium |  |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1467 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด | LAB-TMP-062-007 | Medium | CBH8198 |  | Digital Thermometer with sensor | Elitech | BT-3 | - | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1468 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ | LAB64002 | Medium |  |  | Digital Thermometer-Hygrometer |  | BT-3 | [14 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | 24H1462 | [5 empty] | 2026-05-29
มาใหม่ |  | Vendor | 1 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | HITACHI | COBAS e 801 | 975990 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24259 | Lifetime | - | Active |  | เครื่องตรวจวิเคราะห์ | - | - | - | - | PM by vender | 2 | - | [24 empty] | cobas e801 | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS | Active | 2026-05-29
มาใหม่ |  | Vendor | 1 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | HITACHI | COBAS e 801 | 2053-02-01 | บ.โรซ ไดแอกโนสติกส์ | Vender | 24259 | Lifetime | - | Active |  | เครื่องตรวจวิเคราะห์ |  |  |  |  | PM by vender | 2 | - | [24 empty] | cobas e801 | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE!
ถูกต้องแล้ว |  | Vendor | 2 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3267 | Misc other | SHAKER | MR-1 | MINI ROCKER | 1015219030138 | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  |  | - | ± 10 % | - | - | PM by vender | 12 | - | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | NC_00/25/0197 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ | LAB64003 | Medium |  |  | Digital Thermometer-Hygrometer |  | BT-3 | [14 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | 24H1463 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ | No.1 | Medium |  |  | Digital Thermometer-Hygrometer |  | BT-3 | [14 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | 24H1464 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 29 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (TUBE WARMING 1 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active | ยังไม่ได้ CAL | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้ CAL | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | ยังไม่ได้ CAL | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 30 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (TUBE WARMING 2 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active | ยังไม่ได้ CAL | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้ CAL | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | ยังไม่ได้ CAL | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 31 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (TUBE WARMING 3 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active | ยังไม่ได้ CAL | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้ CAL | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal | ยังไม่ได้ CAL | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 33 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้แช่แข็ง 1 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 3๐ C | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 34 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้แช่แข็ง 2 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 3๐ C | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 35 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้แช่แข็ง 3 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 3๐ C | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 36 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้แช่แข็ง 4 ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 3๐ C | อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 32 | คลังเลือด | - | Medium | - | Misc other | DIGITAL THERMOMETOR (ตู้เย็นเก็บน้ำยา 4 องศา ) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 37 | คลังเลือด | 6530-008-1011/30/59 | Medium | CBH6968 | Misc other | DIGITAL WEIGHT SCALE (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล) | KROTRON | SMF | 000029 | - | Hospital | 1959-04-28 |  | 16000 | Active |  | ชั่งนำหนักผู้บริจาคโลหิต | 1-200 kg | ± 10% | 1-200 kg |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 5 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-099-0002/1/63 | Medium |  |  | Dry block Heating Block | Stuart | SBH130 | R000101509 | [12 empty] | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 244082 | 244082 | 244416 | NC_00/25/0190 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 38 | คลังเลือด | 6515-038-5005/4/55 | Medium | CBH3410 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | TERUMO | T-RAC II | 201406029 | TERUMO | Hospital | 1954-11-23 | - | 139100 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 39 | คลังเลือด | 6515-100-0001/6/56 | Medium | CBH3411 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10169912 | D-MARK | Hospital | 1956-02-26 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 40 | คลังเลือด | 6515-100-0001/7/56 | Medium | CBH3412 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10170012 | D-MARK | Hospital | 1956-02-26 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 42 | คลังเลือด | 6515-100-0001/4/57 | Medium | CBH3415 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10170112 | D-MARK | Hospital | 1906-12-31 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 43 | คลังเลือด | 6515-100-0001/5/56 | Medium | CBH3416 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10170212 | D-MARK | Hospital | 1956-02-26 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 41 | คลังเลือด | 6515-100-0001/8/57 | Medium | CBH3414 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | DELCON | HEMATEK2 | 10175613 | D-MARK | Hospital | 1957-02-10 | - | 108000 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 44 | คลังเลือด | 6515-038-0005/4/55 | Medium | CBH3419 | Misc other | ELECTRONIC BLOOD COLLECTION MONITOR (เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเขย่าถุงเลือด) | TERUMO | T-RAC II | 2010340234 | TERUMO | Hospital | 1954-11-23 | - | 139100 | Active |  | ชั่งน้ำหนักพร้อมเขเย่าถุงเลือด | 350 g , 450g | ± 10% | 350 g , 450g |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
Status | ต้องการสอบเทียบ+PM ปี2569 หรือไม่ | เจ้าของ | Items | Department | Hospital Asset No. | Risk | CBH Code | CLASSIFICATION | Equipment Type | Manufacturer | Model | Serial Number | Equipment Vendor | Owner status | Purchase Date | Warranty Exp. | Purchase Price | Status | Remark | จุดประสงค์ของการใช้งาน | ช่วงค่าการใช้งาน | ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (MPE) | ช่วงค่าที่ต้องการสอบเทียบ | เกณฑ์การยอมรับผลสอบเทียบ | TECH. GROUP (PM /CAL by…..) | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | PM | CAL | Remark | วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM) | วันที่ทำการสอบเทียบ (CAL) | หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) | เลขที่ใบ certificate No. | ค่าError | ค่าUncertainty | Error+Uncertainty | ผลสอบเทียบ | Remark | Today | ลิงค์รูป
| ต้องการ | รพ | 45 | คลังเลือด | 6515-038-3051/1/59 | Medium | รอขอ |  | FREEZER ( - 70 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | Thermo scientific | TUS-500 | - | เอ็นวายอาร์ | Hospital | 240847 |  | 740000 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C |  | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal
| ต้องการ | รพ | 49 | คลังเลือด | 6515-091-0001/1/40 | Medium | CBH3328 | Misc other | FREEZER ( < -20 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | ELECTROLUX | MRP600 | 7275057 | Electrolux | Hospital | 234010 | - | 164800 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C |  | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 46 | คลังเลือด | 6515-038-2051/8/54 | Medium | CBH3326 | Misc other | FREEZER ( < -20 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | MIRAGE | FZ380 | 0080054 | VENUS | Hospital | 238898 | - | 24200 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C | ≤ -20 ๐C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0746 | min = -19.7 C , max = -19.0 C | - | min = -19.7 C , max = -19.0 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 48 | คลังเลือด | 6515-038-2051/5/52 | Medium | CBH3327 | Misc other | FREEZER ( < -20 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | MIRAGE | FZ380 | 80700457 | VENUS | Hospital | 238299 | - | 26643 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C | ≤ -20 ๐C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0743 | min = -26.6 C , max = -26.2 C | - | min = -26.6 C , max = -26.2 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 1 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3465 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY , AUTOMATED PCR | ROCHE | COBAS TAQMAN 48 | Roche | Vender | 2551 | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้เพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
|  | Vendor | 2 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3464 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, AUTOMATED PCR | ROCHE | C0BAS AMPLIPREP | Roche | Vender | 2551 | Lifetime | - | Active |  |  | ใช้สกัดสารพันธุกรรม | - | - | - | - | PM by vender | 3 | - |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
|  | Vendor | 3 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3451 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, FLOW CYTOMETER | BD FACS CALIBUR | FACS CALIBUR | กรมควบคุมโรค | เครื่องบริษัท | 237530 | - | - | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 47 | คลังเลือด | 6515-038-2051/6/52 | Medium | CBH3325 | Misc other | FREEZER ( < -20 ๐ C ) ตู้แช่แข็ง Plasma | MIRAGE | FZ380 | 81000695 | VENUS | Hospital | 238314 | - | 26643 | Active |  | เก็บพลาสมาแช่แข็ง | Temp < -23 ๐C | ± 3๐ C | Temp < -23 ๐C | ≤ -20 ๐C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0742 | min = -21.6 C , max = -21.0 C | - | min = -21.6 C , max = -21.0 C | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 6 | Muang Chonburi | 6515-038-2051/12/56 | Medium | CBH6060 | Misc other | FREEZER, LABORATORY | HAIER | - | - | - | Hospital | ธ.ค.2556 | - | - | Active |  | ใช้แช่น้ำยาควบคุมและสารมาตรฐาน | Temp (-40) - (-20) ๐ C | ± 3 ๐ C | Temp (-40) - (-20) ๐ C |  | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 12 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3283 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | NTS-1300-SS | 56116 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523264 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 13 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH5465 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | NTS-1300-SS | 56117 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523265 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 14 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH5466 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | NTS-1300-SS | 56118 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523266 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 15 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH5464 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | DT-1600-900-FGR | 56115 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523267 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 16 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3285 | Misc other | HOOD, TABLE (ดูดกลิ่น) | ISSCO | DT-1600-900-FGR | 56114 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523268 | - | - | - | PASS | (แถม PM) | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 50 | คลังเลือด | 6515-037-0201/3/50 | Medium | CBH3334 | Misc other | HOOD, ISOLATION, LAMINAR AIRFLOW (Class II) | ESCO | SC2-4A1 | 200-18209 | บ.ไบโอแคลิเบชัน | Hospital | 237334 | - | 129950 | Active |  | เตรียมน้ำยา | - | - | - |  | Ousourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 6 | อณูชีววิทยา | 6515-039-1111/9/60(1) | High | CBH7666 | Misc other | HOOD, ISOLATION, LAMINAR AIRFLOW (Class II) Biosafety Cabinet Class 2 | ESCO | AC2-438-NS | 2016-112298 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital | 1907-01-02 | - | - | Active | อยู่ในประกัน | ทำ HIV,HBV,HCV VL,ทำ FLU,RSV |  |  |  |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | อยู่ในประกัน | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0223199 |  |  |  | PASS | อยู่ในประกัน | 2026-05-29
|  | Vendor | 1 | จุลทรรศน์ | - | Medium | CBH2800 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE, AUTOMATED | SYSMEX | UF-1000i | Meditop | Vender | 238995 | ตลอดการใช้งาน | - |  | Active |  | อ่านตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | (ดูหน้างาน) | #REF! | 2026-05-29
|  | Vendor | 2 | จุลทรรศน์ | - | Medium | CBH3212 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE, AUTOMATED | URINE ANALYZER | URISCAN PRO+ | YD diagnostic | Vender | - / - / 2549 | ตลอดการใช้งาน | - |  | Active |  | ตรวจปัสสาวะทางเคมี | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | (ดูหน้างาน) | #REF! | 2026-05-29
|  | Vendor | 3 | จุลทรรศน์ | - | Medium | CBH3215 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE, AUTOMATED | URISCAN | SUPER | YD diagnostic | Vender | 238817 | ตลอดการใช้งาน | - |  | Active |  | ตรวจปัสสาวะทางเคมี | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | (ดูหน้างาน) | #REF! | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | รพ | 3 | จุลทรรศน์ | 6515-096-0008/1/43 | High | CBH2790 | Misc other | HOOD, ตู้ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | CLEAN | V6 | 0118 | บ.แลบเซอร์วิส | Hospital | 234860 | 1 year | 111280 | Active |  | ทำ Sperm washig โดยปราศจากเชื้อ | - | - | - |  | Out source | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | รพ | 4 | จุลทรรศน์ | 6515-037-0201/2/43 | Medium | CBH2791 | Misc other | HOOD, ตู้ดูดกลิ่น | - | - | - | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอุจจาระ | - | - | - |  | Out source | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (แถม PM) | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | กลุ่มงาน | 6515-037-0201/5/52 | Medium |  |  | HOOD, ตู้ดูดกลิ่นสารเคมี | ESCO | EFD-4Ba | 2008-36431 | [13 empty] | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224347 | Main HEPA 0.023, Exh HEPA 0.063 |  |  | NOT PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 7 | Muang Chonburi | 6515-037-0201/11/59 | Medium | - | Misc other | HOOD, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) Class I | ISSCO THAI | VT-123SS Class | 59114 | - | Hospital | 240970 | - |  | Active |  | ใช้ดูดกลิ่นสีจากการย้อมสไลด์ | - | - | - |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0524235 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 17 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3275 | Misc other | HOOD, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) Class I | ISSCO | VT-123 | 56105 | - | Hospital |  | - | บริจาค | Active | (แถม PM) | ดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จุดย้อมสไลด์ที่อ่างล้างมือ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (แถม PM) | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0523269 | - | - | - | No cal เสีย |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 8 | Muang Chonburi | 6515-039-1111/4/57 | High | CBH6062 | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ISSCO THAI | VG-4A21-UVGI | 57111 | - | Hospital | ส.ค.2557 | - | - | Active |  | ใช้เตรียมสไลด์เสมหะตรวจหาเชื้อวัณโรคและตรวจไลด์ stool exam | - | - | - |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224354 | Main HEPA 0.136 | - | - | NOT PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 1 | DRA |  | High |  |  | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | Telstar | Bio-II-Advance 4 | 519746 | [23 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | C0224353 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 18 | จุลชีววิทยา | 6515-039-1111/8/60 (1) | High | CBH7679 | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-438-NS | 2017-114936 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital |  | - |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องเชื้อรา | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224349 | Main HEPA 1.073, Exh HEPA 0.530 | - | - | NOT PASS |  | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 19 | จุลชีววิทยา | 6515-037-0201/4/50 | High | CBH3298 | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | SC2-4A1 | 2006-18221 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital | 1949-10-17 | - | 129950 | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องวัณโรคตู้เล็ก | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out sourse | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224352 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 20 | จุลชีววิทยา | 6515-039-1111/10/62 | High |  | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-4E8-TU | 2019-137000 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital |  | - |  |  |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายจุดเจาะhemoculture | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out sourse | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224351 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 21 | จุลชีววิทยา | 6515-039-1111/6/60 (1) | High |  | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-438-NS | 2016-112297 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital |  | - |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องPCR TB | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224350 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 22 | จุลชีววิทยา | 6515-039-1111/7/60 (1) | High | - | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-438-NS | 2016-114940 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital |  | - |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องวัณโรคตู้ใหญ่ | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 0223261 | - | - | - | No cal เสีย |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 69 | จุลชีววิทยา | - | High | - | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-4S8-NS-e | 2022-185551 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital | 2021-08-01 | 2 year |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องวัณโรคตู้ใหม่ห้องNegative | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-24 | C0224348 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 70 | จุลชีววิทยา | - | High | - | Misc other | HOOD, ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (BSC) Class 2 | ESCO | AC2-6S8-NS | 2021-170984 | บ.ไอโครเท็ค | Hospital | 2021-08-01 | 2 year |  | Active |  | ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานอันตรายห้องแบคทีเรียตู้ยาว6ฟุต | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s | ± 0.025 m/s | Inflow>0.53 m/s, Downflow>0.33 m/s |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 230514 | - | - | - | No cal เสีย |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 23 | จุลชีววิทยา | - | Low | CBH3290 | Misc other | HOT AIR OVEN (อบเครื่องแก้ว) | MEMMERT | - | - | - | Hospital | 1906-12-29 | - |  | Active | อยู่ห้องล้าง | อบแห้งเครื่องแก้ว | Temp 50-60 ๐ C | ± 3 ๐ C | Temp 50-60 ๐ C |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อยู่ห้องล้าง | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | อยู่ห้องล้าง | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 24 | จุลชีววิทยา | 6515-096-0009/2/56 | Medium | CBH3276 | Misc other | INCUBATOR | MEMMERT | INE-800 | E812..0155 | - | Hospital | 239632 | - | - | Active |  | บ่มเพาะเชื้อแบคทีเรีย | Temp 35 ๐C | ± 2 ๐C | Temp 35 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1484 | min = 34.8 C , max = 35.9 C | ± 1 ๐ C | min = 33.8 C , max = 36.9 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 25 | จุลชีววิทยา | 7-647 | Medium | CBH3284 | Misc other | INCUBATOR | MEMMERT | B 10 | 870873 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | บ่มเพาะเชื้อแบคทีเรียNFB | Temp 42 ๐C | ± 1 ๐C | Temp 42 ๐C | Temp 41-43 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_01/24/0763 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 26 | จุลชีววิทยา | 7.522/30 | Medium | CBH3291 | Misc other | INCUBATOR | MEMMERT | B80 | 860.121 | ไม่มี | Hospital | 1906-12-29 | - |  | Active |  | บ่มเพาะเชื้อราและวัณโรค | Temp 35 ๐C | ± 2 ๐C | Temp 35 ๐C | Temp 36-38 ๐C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1482 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 27 | จุลชีววิทยา | 6515-040-0002/001/65 | Medium |  |  | INCUBATOR CO2 | Thermo scientific | HERAcell vios 160i | 51034118 | บ.เมดิท็อป | Hospital | [6 empty] | Temp 35 ๐C, ± 1% CO2 | ± 2 ๐C, ± 1%CO2 | Temp 35 ๐C, ± 1% CO2 | Temp 36-38 ๐C , ± 1%CO2 |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_01/24/1483 | min = 37.5 C , max = 37.7C | ± 1 ๐ C | min = 36.5 C , max = 38.7C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 8 | โลหิตวิทยา | 6650-002-2102/13/60 | Medium | CBH7501 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX-31 | 6D41189 | Olympus | Hospital |  | n/a |  | Active |  | ดูเซลล์ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 12 | โลหิตวิทยา | 7-672 | Medium | CBH3402 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CHS | 6M9017 | E for L | Hospital | 1906-12-29 | - | 30000 | Inactive | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ
สูญหาย |  | รพ | 9 | โลหิตวิทยา | 6650-002-0001/2/37 |  |  | Diagnostic | MICROSCOPE | [11 empty] | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 7 | โลหิตวิทยา | 6650-002-2102/12/60 | Medium | CBH7502 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX-31 | 6D41180 | Olympus | Hospital | 241367 | n/a |  | Active |  | ดูเซลล์ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 10 | โลหิตวิทยา | 7-673 | Medium |  | Diagnostic | MICROSCOPE | [11 empty] | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 11 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3218 | Diagnostic | MICROSCOPE |  |  |  |  | Hospital | 235247 | n/a | - | Inactive | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 6 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6650-002-3203/1/50 | Medium | CBH3645 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX21FS1 | 6G08257 | - | Hospital |  | - |  | Active | รับย้ายมาจากงานจุลทรรศน์ พี่สุนีย์ให้มา | ดูเซลล์วัณโรค | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [18 empty] | รับย้ายมาจากงานจุลทรรศน์ พี่สุนีย์ให้มา | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - |  |  |  | PASS | รับย้ายมาจากงานจุลทรรศน์ พี่สุนีย์ให้มา | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 6 | จุลทรรศน์ | 6650-002-0001/10/27 | Medium | CBH2796 | Diagnostic | MICROSCOPE | NIKON | YS2-H | 248277 | E for L | Hospital | 2527 | 1 year | - | Active | หาเครื่องไม่พบ | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | หาเครื่ื่องไม่พบ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 8 | จุลทรรศน์ | 6650-002-2102/5/49 | Medium | CBH2799 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX-21 | 5H91133 | E for L | Hospital | 2549 | 1 year | - | Active |  | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 5 | จุลทรรศน์ | 6650-002/2102/4/49 | Medium | CBH2795 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX21FS1 | 5H91146 | E for L | Hospital | 2549 | 1 year | - | Active |  | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ต้องการ | รพ | 9 | จุลทรรศน์ | 6650-002-2102/14/60 | Medium | CBH7500 | Diagnostic | MICROSCOPE |  |  | 6D41010 | [6 empty] | หาเครื่องไม่พบ | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
สูญหาย | ต้องการ | รพ | 7 | จุลทรรศน์ | 6650-002-2102/6/53 | Medium | CBH2798 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX-31 | 9D052-99 | E for L | Hospital | 2553 | 1 year | - |  | หาเครื่องไม่พบ | ดูตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 51 | คลังเลือด | 600-002-0001/4/37 | Medium | CBH3443 | Diagnostic | MICROSCOPE | Nikon | Y52 | 154111 |  | Hospital |  | - |  | Active | (ยืมมาจากงานโลหิต) | ดูเม็ดเลือด | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [18 empty] | (ยืมมาจากงานโลหิต) | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS | (ยืมมาจากงานโลหิต) | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 52 | คลังเลือด | 5-528/34 | Medium | CBH3383 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | - | 246216 | E for L | Hospital | 235247 | - | 16340 | Inactive |  | ดูเม็ดเลือด | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 9 | Muang Chonburi | 6650-002-2102/011/60 | Medium | CBH6064 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX23 | 6L85284 | - | Hospital | ต.ค 60 | - | 45000 | Active |  | ใช้ดูเซลล์ต่างๆภายใต้กล้องจุลทรรศ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 10 | Muang Chonburi | 6650-002-2102/2/48 | Medium |  | Diagnostic | MICROSCOPE | [11 empty] | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 11 | Muang Chonburi | 6650-002-2102/11/40 | Medium |  | Diagnostic | MICROSCOPE | [11 empty] | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 28 | จุลชีววิทยา | 6650002/2102/7/53 | Medium | CBH3280 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX31RBSFA | 6D41010 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ดูเซลล์เชื้อรา | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 29 | จุลชีววิทยา | 6650-002-2102/14/60 | Medium | CBH7500 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX31RBSFA | 9D05312 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ดูเซลล์แบคทีเรีย | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 30 | จุลชีววิทยา | (สำนักวัณโรคบริจาค) | Medium | CBH3281 | Diagnostic | MICROSCOPE | ZEISS | PRIMO STAR | 3134000797 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ดูเซลล์แบคทีเรียชนิดทนกรด(วิธีฟลูออเรสเซนต์) | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 31 | จุลชีววิทยา | 6650-002-3203/2/50 | Medium | CBH3545 | Diagnostic | MICROSCOPE | OLYMPUS | CX21FS1 | 6G08257 | E for L | Hospital | 1906-12-24 | 1 year | - | Inactive | หาเครื่องไม่พบ |  | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [18 empty] | หาเครื่องไม่พบ | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - | - | - | - | PASS | หาเครื่องไม่พบ | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 32 | จุลชีววิทยา | 6350-002-0009/1/40 | Medium | CBH3299 | Diagnostic | MICROSCOPE | NIKON | LABOPHOT-2 | 465707 | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ดูเซลล์วัณโรค | - | - | - | - | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 33 | จุลชีววิทยา | (เลขครุณัณฑ์ลบเลือน) | Medium | CBH3282 | Diagnostic | MICROSCOPE | ZEISS | KF2 | 465176 | - | Hospital |  | - |  | Inactive |  | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | [7 empty] | MICROSCOPE | Leica | DM 500 RH / FLEXACAM C1 | 562374-02/24/ |  | Hospital | [40 empty] | 693961 |  |  |  |  | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 7 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6650-002-3203/1/50 | Medium | CBH3270 | Diagnostic | MICROSCOPE (Fluorescence & ชุดถ่ายภาพ) | OLYMPUS | BX51 & DP70 | 6F22959 | E for L | Hospital | 18307 | - | 850000 | Active |  |  | - | - | - | - | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 12 | Muang Chonburi | 6650-002-0009/2/62 | Medium | - | Diagnostic | MICROSCOPE (Fluorescence) | HUMAN | HumaScope Fluo LED | 110134 | - | Hospital | 1962-04-26 | - | - | Active |  | ใช้ดูเซลล์ต่างๆภายใต้กล้องจุลทรรศ | - | - | - | - | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - |  |  |  |  | 1 | - | [19 empty] | 2023-03-15 | - | 2024-03-15 | - |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 15 | เคมีคลินิก | CBH1010 | Medium | - | Misc other | MIXER | Gemmy | VRN-360 | 702005 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | - ม.ค.2550 | - | 12800 | Active |  |  |  | Speed 100 rpm |  | ±10 % | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0301 |  |  |  | PASS | 0 | 2024-03-19
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 9 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 7/3444/34 | Low | CBH3271 | Misc other | MIXER | VORTEX MIXER ;USA | K-550-GE | 18724 | - | Hospital | 2534 | - | - | Active |  | ผสมสาร | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 8 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-024-0002/6/49 | Low | CBH3256 | Misc other | MIXER | VORTEX MIXER ;GEMMY | VM-300 | 602003 | บ.ไบโอเทคนิคัล จำกัด | Hospital | - ก.พ. 2549 | - | 5932 | Active |  | ผสมสาร | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 7 | อณูชีววิทยา | 601001/6515-024-002/5/49 | Low | CBH3461 | Misc other | MIXER | German Industrial | VM-300 | 602002 | บ.Gemny industrial | Hospital | 1906-12-23 | - | - | Active |  | ดูดเลือด/serum | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 34 | จุลชีววิทยา | 6515-024-0002/1/48 | Low | CBH3286 | Misc other | MIXER | LABNET | VX100 | - | - | Hospital | 1947-10-13 | - | 8667 | Active |  | ผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันห้องวัณโรค ตู้ใหม่ | - | - | - | - | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 35 | จุลชีววิทยา | 6515-024-00021053 | Low | CBH3301 |  | MIXER | VORTEX GENIE | 2si usa | - | - | Hospital |  | - |  | Active |  | ผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันห้องวัณโรค ตู้เก่า | - | - | - | - | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 36 | จุลชีววิทยา | - | Low | CBH3300 |  | MIXER | VORTEX MIXER K | VM-300 | - | - | Hospital |  |  |  | Active |  | ผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันห้องวัณโรค | - | - | - | - | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 13 | โลหิตวิทยา | 6515-024-0006/1/54 | Low | CBH3234 | Misc other | MIXER, BLOOD TUBE (mix Tube CBC) | ASSISTANT | RM 5 | 706538 | Labmaster | Hospital |  | n/a |  | Active |  | อุปกรณ์ช่วนในการเตรียม(ผสม)ตัวอย่าง | - | - | - | - | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 66 | จุลชีววิทยา | - | Medium | - | Misc other | Pass box | ISSCOTHAi | ISS-PB-600600600-SS | 65040 | ISSCOTHAi | Hospital | 2021-08-01 | 2 year |  | Active |  | เปิดปิดเพื่อขนย้ายสิ่งส่งตรวจคนไข้ ห้องDNA amp | - | - | - | - | PM by user | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 67 | จุลชีววิทยา | - | Medium | - | Misc other | Pass box | ISSCOTHAi | ISS-PB-600600600-SS | 65039 | ISSCOTHAi | Hospital | 2021-08-01 | 2 year |  | Active |  | เปิดปิดเพื่อขนย้ายสิ่งส่งตรวจคนไข้ ห้องmastermix | - | - | - | - | PM by user | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย |  | รพ | 37 | จุลชีววิทยา | 6515-039-4404/1/52 | Medium | CBH6350 | Misc other | PH METER | - | PHTESTR 30 | - | - | Hospital | 1906-12-26 | - |  |  | ไม่ได้ใช้งาน | วัดความเป็นกรดด่างของสารละลาย | pH 6.8 | ± 0.5 | pH 6.8 | pH 6.3-7.3 | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ได้ใช้งาน | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 12 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3264 | Misc other | PIPETTE 10-100 µL | Biohit | PROLINE PLUS | 13508507 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 10-100 µL |  |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  | 16/10/2568 | 16/10/2568 | 15/10/2569 | DC_01/25/3702 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 11 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3439 | Misc other | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline Plus | 10192654 | บ.กริบไทย | Hospital | 2561 |  | บริจาค | Active |  |  |  | 100-1000 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2314 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 10 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3263 | Misc other | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline Plus | 13520219 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 100-1000 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2309 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 13 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3273 | Misc other | Pipette 2-20 µL | Biohit | Proline Plus | 13510522 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 2-20 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2310 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 14 | โลหิตวิทยา | - | Medium | CBH3471 | Misc other | PIPETTE 0.5-10 µL | Biohit | PROLINE | 5081156 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active | มาจากงานอณูชีว | ดูดเลือด/serum | 0.5 µL-10 µL |  | 0.5 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงานอณูชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงานอณูชีว
| ต้องการ | รพ | 8 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3473 | Misc other | PIPETTE 0.5-10 µL | Biohit | PROLINE 0.5-10 UL | 5081160 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 0.5,5,10 µL | ± 0.5 | 0.5,5,10 µL |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 16 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium |  | Misc other | Pipette 10-100 uL | Biohit | Proline Plus | 13508106 |  | Hospital |  |  |  | Active | [6 empty] | Out source | 12 | 12 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2846 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 15 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium |  |  | Pipette 100-1000 uL | Sartorius | Proline Plus | 17504443 |  | Hospital |  |  |  | Active | [6 empty] | Out source | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2306 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 14 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium |  |  | Pipette 100-1000 uL | Sartorius | Proline Plus | 38185658 |  | Hospital |  |  |  | Active | [6 empty] | Out source | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2317 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 40 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3306 | Misc other | Pipette 100-1000µL | Biohit | Proline | 4022647 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active | หาเครื่องมือไม่พบ | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 500 µL | ไม่มี | 500 µL | ± 4 µL/± 1.5 µL | หาเครื่องมือไม่พบ | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | หาเครื่องมือไม่พบ | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2303 | system = 3.0685 ul, Random 0.0446 uL | 0.32 ul | system = 3.3885 ul, Random 0.0446 uL | PASS | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 39 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3307 | Misc other | Pipette 1000µL | Biohit | Proline Plus | CU54332 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active |  | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 1000 µL | ไม่มี | 1000 µL | ± 8 µL/± 3 µL | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2305 | system = 2.4587ul, Random 0.1148uL | 0.32 uL | system = 2.7787 ul, Random 0.1148uL | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 38 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH6337 | Misc other | PIPETTE 10µL | Biohit | PROLINE PLUS | 13508104 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  |  | หาเครื่องมือไม่พบ |  | 10 µL | ไม่มี | 10 µL |  | หาเครื่องมือไม่พบ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องมือไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องมือไม่พบ | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 18 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3231 | Misc other | Pipette 2-20 µL | Biohit | Proline | 10158695 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 2-20 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2316 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 17 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3261 | Misc other | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline | 6112825 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 20-200 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2307 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 9 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3470 | Misc other | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline | 10185079 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | Volume 20,50,100 µL | ± 0.5 | Volume 20,50,100 µL | ± 0.8 µL/± 0.3 µL | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2298 | system = 0.7264 ul, Random 0.0303 uL | 0.19uL | system = 0.9764 ul, Random 0.0303 uL | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 41 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3453 | Misc other | PIPETTE 5-50 µL | BOECO | BOECO | CT61561 | BOECO German | Hospital | 1906-12-22 | - | - | Active | รับมาจากงานอาชีว | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 50 µL | ไม่มี | 50 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | รับมาจากงานอาชีว | - | 2020-08-17 | #VALUE! | DC_01/20/6298 | - | - | - | PASS | รับมาจากงานอาชีว | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 42 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3453 | Misc other | PIPETTE 5-50 µL | BOECO | BOECO | CT61561 | BOECO German | Hospital | 1906-12-22 | - | - | Active | รับมาจากงานอาชีว-อณู | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 50 µL | ไม่มี | 50 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | รับมาจากงานอาชีว-อณู | - | 2020-08-17 | #VALUE! | DC_01/20/6298 | - | - | - | PASS | รับมาจากงานอาชีว-อณู | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 19 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3262 | Misc other | Pipette 50 µL | Biohit | Proline | D036286 | บ.กริบไทย | Hospital | 2545 | - | - | Active |  |  |  | 50 µL |  |  | Out sourse | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2312 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 0.5-10 µL | Eppendorf | Reference2 0.5-10 µL | 32464i |  | Hospital | [11 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4842 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 43 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH6344 | Misc other | PIPETTE 1.5-5 ml | NICHIRYO | 2100DG 5ml | A13301851 | - | Hospital |  | - |  | Active |  |  | 5 mL | ไม่มี | 5 mL |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 44 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH6345 | Misc other | PIPETTE 1.5-5 ml | NICHIRYO | 2100DG 5ml | A13601331 | - | Hospital |  | - |  | Active |  |  | 5 mL | ไม่มี | 5 mL |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 6 | เคมีคลินิก | 54 ID-68223 | Medium | - | Misc other | PIPETTE 10-100 µL | Biohit | Proline | 10176373 | บ.กิบไทย | Hospital | ต.ค-62 | - | - | Active | มาจากงาน อณูชีว | ใช้สำหรับทำ Dilution | Volume 10-100 µL | Total error < MPE ( 5 %) | Volume 10-100 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงาน อณูชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงาน อณูชีว | 2024-03-19
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 16 | โลหิตวิทยา | 68223 | Medium | CBH7291 | Misc other | Pipette 10-100 µL | Labnet | Biopette Plus | 641940115 |  | Hospital | 1906-12-28 |  | 7000 | Active |  | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 10-100 µL | - | 10-100 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2454 | - | - | - | PASS
| ต้องการ | รพ | 53 | คลังเลือด | 68222 | Medium | CBH3347 | Misc other | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline | 10176374 | บ.กิบไทย | Hospital | - | - | - | Active |  | ดูดซีรั่ม | 10-100 µL | ± 10% | 10-100 µL | ± 0.8 µL/± 0.3 µL | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2298 | system = 0.7264 ul, Random 0.0303 uL | 0.19uL | system = 0.9764 ul, Random 0.0303 uL | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 54 | คลังเลือด | 68211 | Medium | CBH3375 | Misc other | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline | 10176828 | บ.กิบไทย | Hospital | - | - | - | Active |  | ดูดซีรั่ม | 10-100 µL | ± 10% | 10-100 µL |  | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2452 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | CBH3347 |  | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline 10-100 µL | 10176374 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4783 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | CBH3375 |  | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline 10-100 µL | 10176828 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4782 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | - |  | Pipette 10-100 µL | DLAB | Hipette plus 20-200 uL | GD217AD0000837 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4780 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | - |  | Pipette 10-100 µL | DLAB | Hipette plus 10-100 uL | GD219AE0009404 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4779 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 46 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3305 | Misc other | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline Plus | 4049040 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active |  | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 100 µL | ไม่มี | 100 µL | ± 0.8 µL/± 0.3 µL | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2302 | system = 0.2389 ul, Random 0.0601 uL | 0.18uL | system = 0.4189 ul, Random 0.0601 uL | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | CBH3305 |  | Pipette 10-100 µL | Biohit | Proline 10-100 µL | 4049040 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4846 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 10-100 µL | Eppendorf | Reference2 10-100 µL | N16790I | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4847 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 4 | เคมีคลินิก | - | Medium | CBH3268 | Misc other | PIPETTE 100-1000 µL | Biohit | PROLINE | 5045803 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - | 4280 | inactive | หาเครื่องไม่พบ | [6 empty] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หาเครื่องไม่พบ | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | หาเครื่องไม่พบ | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 5 | เคมีคลินิก | (95077) 6515-024-0001/42/63 | Medium | - | Misc other | Pipette 100-1000 µL | DragonLab | Proline | YE174AB0076854 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | ต.ค-64 | 1 year | 4000 | Active |  | ใช้สำหรับทำ Dilution | 100-1000 µL | Total error < MPE ( 5 %) | 100-1000 µL | ± 1.6 µL/± 0.6 µL | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2299 | system = 0.7625 ul, Random 0.0389 uL | 0.19 uL | system = 0.9525 ul, Random 0.0389 uL | PASS | 0 | 2024-03-19
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 15 | โลหิตวิทยา | 6515-024-0001/36/60 | Medium | CBH7292 | Misc other | Pipette 100-1000 µL | Labnet | Biopette Plus | 641960434 |  | Hospital | 2016-11-28 |  | 7000 | Active |  | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 100-1000 µL | - | 100-1000 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 694326 |  | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3439 |  | Pipette 100-1000 µL | Dragonlab | Proline 100-1000 µL | 10192654 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4857 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3263 |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 13520219 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4850 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Sartorius | Proline 100-1000 µL | 38185658 | [13 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 16/10/2568 | 16/10/2568 | 15/10/69 | DC_01/25/3704 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Eppendorf | Reference Plus 100-1000 µL | J29092J | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/4854 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Eppendorf | Reference Plus 100-1000 µL | J29505J | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2857 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Dragonlab | TopPette 100-1000 µL | YE16BAA0088997 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4856 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | อณูชีววิทยา |  | Medium | CBH3474 |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 9116916 | บ.กริบไทย | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ดูด plasma | 200-1000 µL |  | 100 µL, 500µL, 1000µL |  |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/25/3693 (หน้า 96-97) | 100 systematic=0.0644µL,random=0.0370 µL 500µL systematic=0.8423,random=0.1271µL ,1000systematic=2.1198 µLrandom=0.134 µL |  |  | PASS |  | 2026-05-29 | IMG_6617.JPG
| ต้องการ | รพ | 12 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3469 | Misc other | PIPETTE 100-1000 µL | Biohit | PROLINE 100-1000 UL | 5068356 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 200,500,1000 µL/m | ± 0.5 | 200,500,1000 µL/m |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 11 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3472 | Misc other | PIPETTE 100-1000 µL | Biohit | PROLINE | 6130627 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 200,500,1000 µL/m | ± 0.5 | 200,500,1000 µL/m |  | Out sourse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 10 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3474 | Misc other | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline | 9116916 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-26 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 200,500,1000 µL/m | ± 0.5 | 200,500,1000 µL/m | ± 8 µL/± 3 µL | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2300 | system = 2.7345 ul, Random 0.1098 uL | 0.32 uL | system = 3.0545 ul, Random 0.1098 uL | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 9116920 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4784 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | DLAB | Hipette plus 100-1000 uL | GD219AE0005587 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4781 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | ONiLAB | Micropette plus 100-1000 uL | YL195AH0067483 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4838 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 13 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6117 | Misc other | PIPETTE 100-1000 µL | Biohit | PROLINE | 10192706 | - | Hospital | 1906-12-28 | - | - | Active |  | ใช้ transfer ซีรั่มและพลาสมา | Volume 100-1000 µL | - | Volume 100-1000 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | CBH3306 |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 4022647 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4845 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 100-1000 µL | Biohit | Proline 100-1000 µL | 17504443 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4841 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 13 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3460 | Misc other | PIPETTE 100-1000µL | Biohit | PROLINE 100-1000 UL | 10192705 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 200,500,1000 µL/m | ± 0.5 | 200,500,1000 µL/m |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 1 | คลังเลือด | - | High | CBH3425 | Critical Monitoring | SDP Plalete apheresis (1) | วีนัส | MCS+ | วีนัส | Vender | 235004 | Lifetime | - | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 4 | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 2 | คลังเลือด | - | High | CBH3426 | Critical Monitoring | SDP Plalete apheresis (2) | วีนัส | MCS+ | วีนัส | Vender | 235004 | Lifetime | - | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 4 | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 3 | คลังเลือด | - | High | CBH3427 | Critical monitoring | SDP Plalete apheresis (3) | วีนัส | MCS+ | วีนัส | Vender | 235004 | Lifetime | - | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 4 | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / | [6 empty] | / | / |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 4 | คลังเลือด | - | High | CBH3428 | Critical monitoring | SDP Plalete apheresis (4) | TERUMO | trima | TERUMO | Vender | 239648 | Lifetime | - | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 6 | 6 |  |  |  |  | / | / | [10 empty] | / | / | [7 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 5 | คลังเลือด |  | High | - | Critical monitoring | SDP Plalete apheresis (5) | TERUMO | trima | TERUMO | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | เตรียม SDP ผู้บริจาคเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 6 | 6 |  |  |  |  | / | / | [10 empty] | / | / | [7 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 6 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3348 | Misc other | Blood Component Autometic ertracter (เครื่องบีบแยกถุงเลือด) | TERUMO | T-ACE II | TERUMO | Vender | 239381 | Lifetime | - | Active |  |  | บีบแยกส่วนประกอบของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 6 | - | [25 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 7 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3349 | Misc other | Blood Component Autometic ertracter(เครื่องบีบแยกถุงเลือด) | TERUMO | T-ACE II | TERUMO | Vender | 239381 | Lifetime | - | Active |  |  | บีบแยกส่วนประกอบของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 6 | - | [25 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 8 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 9 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 10 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 11 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 12 | คลังเลือด |  | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER,POINT-OF-CARE, HEMATOLOGY, HEMOGLOBIN | HEMOCUE | HB301 | เทคโนเมดิคอล | Vender |  | Lifetime |  | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin | - | - | - | - | PM by vender | 3 | 3 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / |  |  |  | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 13 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3340 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ปั่นอ่าน gel card) | GRIFOLS | DG SPIN | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | ปั่นอ่าน Gel card | speed 990 rpm / Time 9 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 14 | คลังเลือด | n/a | Medium | CBH3371 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ปั่นอ่าน gel card) | GRIFOLS | DG SPIN | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | ปั่นอ่าน Gel card | speed 990 rpm / Time 9 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 15 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3372 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP (ปั่นอ่าน gel card) | GRIFOLS | DG SPIN | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | ปั่นอ่าน Gel card | speed 990 rpm / Time 9 min | ± 10 % rpm , ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 16 | คลังเลือด | - | Medium | CBH3370 | Misc other | INCLUBRATOR GEL CARD (เครืองอุ่น Gel card) | GRIFOLS | DG THERM | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | อุ่น Gel card | Temp 37 ± 1 ๐ C / Time 15 min | Temp ± 1 ๐ C / ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 17 | คลังเลือด | - | Medium | CBH6793 | Misc other | INCLUBRATOR GEL CARD (เครืองอุ่น Gel card) | GRIFOLS | DG THERM | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | อุ่น Gel card | Temp 37 ± 1 ๐ C / Time 15 min | Temp ± 1 ๐ C / ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 18 | คลังเลือด | - | High | - | Misc other | INCLUBRATOR GEL CARD (เครืองอุ่น Gel card) | GRIFOLS | DG THERM | วีนัส | Vender | 239575 | Lifetime | - | Active |  |  | อุ่น Gel card | Temp 37 ± 1 ๐ C / Time 15 min | Temp ± 1 ๐ C / ± 10% min | - | - | PM by vender | 12 | 12 | / | / | [23 empty] | (ดูเอกสารหน้างาน) | (ดูเอกสารหน้างาน) | #VALUE! |  |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | Vendor | 1 | ผู้ป่วยนอก | - | Medium | - | DIANGOSTIC | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II | บ.โรช | Vender | - | - | - | Active |  |  | ตรวจวิเคราะห์ Glucose | - | - | - | - | PM by vender | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | (ดูหน้างาน) | (ดูหน้างาน) | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา | - | Medium | - |  | PIPETTE 1000 uL | Eppendorf | Reference2 100-1000 µL | O50468I | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4843 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา |  | Medium | CBH3307 |  | Pipette 1000 µL | Biohit | Proline 1000 µL | CU54332 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4844 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 45 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3303 | Misc other | PIPETTE 100µL | Biohit | PROLINE PLUS | - | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active |  |  | 100 µL | ไม่มี | 100 µL |  | Out sourse(ISO8655:2002) Part 2,6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3231 |  | Pipette 2-20 uL | Biohit | Proline 2-20 µL | 10158695 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4853
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3273 |  | Pipette 2-20 uL | Biohit | Proline Plus 2-20 µL | 13510522 | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2850 | [5 empty] | 2026-05-29
ชำรุด | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | Pipette 2-20 µL | DLAB | Micropette plus 2-20 uL | YM21BAN0019683 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4860 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | อณูชีววิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 2-20 µL | Biohit | Proline 2-20 uL | 6115633 | บ.กริบไทย | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ดูดเลือด/serum | [5 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4773 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 16 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3452 | Misc other | PIPETTE 2-20 µL | Biohit | PROLINE | 6115584 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-26 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | 0.5,5,10 µL | ± 0.5 | 0.5,5,10 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 20-200 uL | Biohit | Proline 20-200 µL | 10158695 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4853 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 20-200 uL | Eppendorf | Reference 20-200 µL | I15058J | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4854 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 7 | เคมีคลินิก | (95074) 6515-024-0001/39/63 | Medium | - | Misc other | Pipette 20-200 µL | DragonLab | Proline | YE194AL0376268 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | ต.ค-63 | 1 year | 4000 | Active |  | ใช้สำหรับทำ Dilution | Volume 20-200 µL | Total error < MPE ( 5 %) | Volume 20-200 µL | ± 0.5 µL/± 0.2 µL | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2297 | system = 0.0000 ul, Random 0.0085 uL | 0.018 ul | system+uncer = 0.018 ul, Random 0.0085 uL | PASS | 0 | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 8 | เคมีคลินิก | 54 ID-68228 | Medium | - | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE | 10185066 | บ.กิบไทย | Hospital | ต.ค-62 | - | - | Active | มาจากงาน อณูชีว | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่าง | Volume 20-200 µL | - | Volume 20-200 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงาน อณูชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงาน อณูชีว | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 9 | เคมีคลินิก | - | Medium | - | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE | 7042776 | บ.กิบไทย | Hospital | ต.ค-62 | - | - | Active | มาจากงาน อณูชีว | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่าง | Volume 20-200 µL | - | Volume 20-200 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มาจากงาน อณูชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | มาจากงาน อณูชีว | 2024-03-19
ชำรุด | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา | - | Medium | - |  | Pipette 20-200 µL | DLAB | Micropette plus 2-20 uL | YM21BAN0018784 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4861 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3261 |  | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline 20-200 µL | 6112825 | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2848 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | - |  | Pipette 20-200 µL | Eppendorf | Reference 20-200 µL | I15001J | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2853 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | อณูชีววิทยา |  | Medium | CBH3456 |  | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline 20-200 uL | 5068418 | บ.กริบไทย | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ดูดเลือด/serum | 200-1000 µL |  |  |  |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4774 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | อณูชีววิทยา |  | Medium | CBH3467 |  | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline 20-200 uL | 9117143 | บ.กริบไทย | Hospital | - | n/a | - | Active |  | ดูดเลือด/serum | [5 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4775 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 14 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3456 | Misc other | Pipette 20-200 µL | Biohit | Proline | 5068418 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-26 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | Volume 20,50,200 µL | ± 0.5 | Volume 20,50,200 µL | ± 1.6 µL/± 0.6 µL | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2308 | system = 0.6121 ul, Random 0.0280 uL | 0.19ul | system = 0.8021 ul, Random 0.0280 uL | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 15 | อณูชีววิทยา | - | Medium | CBH3467 | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE | 9117143 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active |  | ดูดเลือด ดูด serum | Volume 20,50,200 µL | ± 0.5 | Volume 20,50,200 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 14 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6116 | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE | 4022712 | - | Hospital | 1906-12-28 | - | - | Active |  | ใช้ transfer ซีรั่มและพลาสมา | Volume 20-200 µL | - | Volume 20-200 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 47 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3466 | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE 20-200 UL | 5068437 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active | รับมาจากงานอาชีว | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 100 µL | ไม่มี | 100 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากงานอาชีว | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากงานอาชีว | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 48 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3466 | Misc other | PIPETTE 20-200 µL | Biohit | PROLINE 20-200 UL | 5068437 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-27 | - | - | Active | รับมาจากงานอาชีว-อณู | ใช้สำหรับ Transfer สารละลาย | 100 µL | ไม่มี | 100 µL |  | PM by User (ไม่ต้องสอบเทียบ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากงานอาชีว-อณู | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากงานอาชีว-อณู | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 17 | โลหิตวิทยา |  | Medium | CBH3229 | Misc other | Pipette 5- 50 µL | Biohit | Proline | 5068205 | บ.กิบไทย | Hospital | 2016-11-28 | n/a | 4280 | Active |  | ดูดเลือด/serum | 5,10,15 µL | ± 0.5 | 5,10,15 µL | ± 0.5 µL/± 0.2 µL | Out sourse | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | DC_01/23/2304 | system = 0.0218ul, Random 0.0047 uL | 0.017 ul | system = 0.0388ul, Random 0.0047 uL | PASS
| ต้องการ | รพ | 21 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH6336 | Misc other | Pipette 5-50 µL | Biohit | Proline | 6039750 | บ.กิบไทย | Hospital | 1906-12-24 | - | 4280 | Active | รับย้ายมาจากงานเคมี |  |  |  |  | ± 0.5 µL/± 0.2 µL | Out source | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | รับย้ายมาจากงานเคมี | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2315 | system = 0.2406 ul, Random 0.0337 uL | 0.18 uL | system = 0.4206 ul, Random 0.0337 uL | PASS | รับย้ายมาจากงานเคมี | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 22 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH6336 | Misc other | Pipette 5-50 µL | Biohit | Proline | 6039750 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active | รับย้ายมาจากงานเคมี | [5 empty] | Out source | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | รับย้ายมาจากงานเคมี | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | DC_01/23/2315 | - | - | - | PASS | รับย้ายมาจากงานเคมี | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 55 | คลังเลือด |  | Medium | CBH3346 |  | PIPETTE 5-50 µL | Accumax | PRO | GF769350 | - | Hospital | - | - | - | Active |  | ดูดซีรั่ม | 5-50 µL | ± 10% | 5-50 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | ตรวจพิเศษและตรวจต่อ |  | Medium | - |  | Pipette 5-50 µL | ONiLAB | Micropette plus 5-50 uL | YL195AH0065440 | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_01/24/4837 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 20 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | - | Medium | CBH3258 | Misc other | Pipette 500 µL | Biohit | Proline | DP53564 | บ.กริบไทย | Hospital | 2550 | - | 4280 | Active |  |  |  | 500 µL |  |  | Out source | 12 | 12 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2845 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 1 | Muang Chonburi | - | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, CELL COUNTING, AUTOMATED | SYSMES | XN-1000 |  | Vender | ธ.ค.2554 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 12 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! |  |  |  |  | Pass or Fail |  | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 2 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6088 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SEDIMENTATION RATE UNIT (เครื่อง ตรวจวัด ESR) | DIESSE | MATIC EASY | Drewbio | Vender | ม.ค.2558 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจวัดค่า ESR | - | - | - | - | PM by vender | 12 | 12 | [25 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 3 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6063 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | HITACHI | COBAS 6000 |  | Vender | ก.ค. 2553 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | - | - | [25 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 4 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6084 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | CABAS | C 501 |  | Vender | ก.ค.2553 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | - | - | [25 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 5 | Muang Chonburi | - | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | HITACHI | COBAS 6000 |  | Vender | 241719 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 6 | Muang Chonburi | - | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | CABAS | C 501 |  | Vender | 241719 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 7 | Muang Chonburi | - | Medium | - | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, IMMUNOASSAY | CABAS | C 501 |  | Vender | 241719 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 4 | - | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 8 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6089 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE SEDIMENT | SYSMEX | UF-500I |  | Vender | เม.ย.2555 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจสารเคมีในปัสสาวะ | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 12 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 9 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6090 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, URINE, AUTOMATED | YD DIAGNOSTIC | URISCAN PRO |  | Vender | 237714 |  | - |  |  |  | ใช้ตรวจตะกอนปัสสาวะ | - | - | - | - | PM by vender | 4 | 12 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 10 | Muang Chonburi | - | Medium | CBH6085 | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II |  | Vender | มี.ค.2557 |  | - |  |  |  | ใช้เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
ย้าย | ไม่ต้องการ | Vendor | 11 | Muang Chonburi | - | Medium | รอขึ้นทะเบียน | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II |  | Vender | 22341 |  | - |  |  |  | ใช้เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [6 empty] | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 12 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, CHEMISTRY | HITACHI | Cobas 503 |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 13 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY | Firmer | BC-6200 |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 14 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, URINALYSIS | Firmer | LabUReader Plus2 |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจสารเคมีในปัสสาวะ |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 15 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, URINALYSIS | Firmer | UriSed mini |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจตะกอนปัสสาวะ |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 16 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, LABORATORY, HEMATOLOGY, SEDIMENTATION RATE UNIT (เครื่อง ตรวจวัด ESR) | Hausen Bernstein | Vision Pro-A |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจวัดค่า ESR |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 17 | Muang Chonburi | - | Medium |  |  | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, Troponin-T | Roche | h 232 |  | Vender |  |  |  |  | Active |  | ใช้ตรวจสารเคมีในเลือด |  |  |  |  | PM by vender
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 10 | Muang Chonburi | - | Medium |  | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II | UU14583848 | Vender |  |  | - |  | Active |  | ใช้เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [5 empty] | Active | 2026-05-29
มาใหม่ | ไม่ต้องการ | Vendor | 10 | Muang Chonburi | - | Medium |  | Diagnostic | ANALYZER, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GLUCOSE | ACCU-CHEK | INFORM II | UU14628869 | Vender |  |  | - |  | Active |  | ใช้เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว | - | - | - | - | PM by vender | 12 | - | [8 empty] | 1 | [16 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | [5 empty] | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Medium | CBH3262 |  | Pipette 50uL | Biohit | Proline 50 µL | D036286 | [13 empty] | 12 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 15/09/2568 | 15/09/2568 | 14/09/2569 | DC_01/25/2855 | [5 empty] | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 49 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3304 | Misc other | PIPETTE 800 µL | Biohit | PROLINE PLUS | 13520218 | บ.กิบไทย | Hospital |  | - |  | Active |  |  | 800 µL | ไม่มี | 800 µL |  | Out source | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 56 | คลังเลือด | 6515-038-5010/1/51 | Low | CBH3405 |  | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 1 ) สำรอง | TERUMO | Teruseal | 8SE*2002 | TERUMO | Hospital | 1951-01-15 |  | 134820 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด |  |  |  |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 57 | คลังเลือด | 6515-038-5010/3/54 | Low | CBH3354 | Misc other | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 2 ) สำรอง | TERUMO | SX1010 | 9121158 | TERUMO | Hospital | 238908 | - | 96300 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 58 | คลังเลือด | 6515-038-5010/1/59 | Low | CBH3429 | Misc other | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 3 ) | TERUMO | T-SEALII | 2008-10142 | TERUMO | Hospital | 1951-01-15 | - | 134820 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 59 | คลังเลือด | 6515-038-5010/5/62 | Low | CBH3405 | Misc other | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 4 ) | TERUMO | T-SEALII | 2018-09305 | TERUMO | Hospital | 1962-05-16 | - | 160000 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 60 | คลังเลือด | 6515-038-5010/6/63 | Low | รอขอ | Misc other | PLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องซีลสายถุงเลือด 5 ) | DELCON | Hemoweld-T | 30254719 | D mark | Hospital | 24-ธค-62 | - | 155000 | Active |  | ซีลสายถุงเลือด |  |  |  |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 10 | เคมีคลินิก | 6515-006-0002/63/58 | Medium | CBH5572 | Misc other | POCT Hct Centrifuge | Hettich | Haematokrit 200 | 0000508-00 | บ.ดีมาร์ค จำกัด | Hospital | 240463 | 1 ปี | - | Active | มาจากงานผู้ป่วยนอก | เตรียมตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ Hct & MB | 10,000 rpm , 5 minute | ± 10 % rpm , ± 10% min | 10,000 rpm , 5 minute |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | มาจากงานผู้ป่วยนอก | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0778 |  |  |  | PASS | มาจากงานผู้ป่วยนอก | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 11 | เคมีคลินิก | 6515-006-0002/56/57 | Medium | - | Misc other | POCT Hct Centrifuge | Hettich | Haematokrit 210 | 0014692-03 | บ.ดีมาร์ค จำกัด | [12 empty] | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | DC_04/23/0780 | - | - | - | PASS | 0 | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 62 | คลังเลือด | 6530-032-0001/15/45 | Medium | CBH3324 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) ตู้เย็นเก็บน้ำยา | EVCO | - | EVCO | - | Hospital | 235650 | - | 26000 | Active |  | เก็บน้ำยา | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0310 | min = 2.4 C , max = 4.4 C | - | min = 2.4 C , max = 4.4 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 25 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-039-5126/0065/60 | Medium | CBH7517 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | Haier | HYC-940 | BE03LME0M00QJH5B002 | บ.กริบไทย | Hospital | 241331 |  | 239000 | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 2-8 ๐C | Temp 2-8 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 244082 | 244082 | 244447 | NC_00/24/0735 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 61 | คลังเลือด |  | Medium |  |  | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | SANDEN INTERCOOL | SNH-355 | SNH0355-211103122 | [11 empty] | - | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0756 | min = -22.3 C , max = -19.3 C | - | min = -22.3 C , max = -19.3 C | PASS
| ต้องการ | รพ | 7 | คลังน้ำยา | 6515-09-5126/48/59 | Medium | CBH6331 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | - | MCD-30 TM | 16/4 MCD3 TM-5805-032 | Labmaster | Hospital | 240451 | - | 57500 | Active |  | ใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0303 | min = 1.8 C , max = 5.7 C | - | min = 1.8 C , max = 5.7 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 8 | คลังน้ำยา | 6515-09-5126/48/59 | Medium | CBH6331 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | - | MCD-30 TM | 16/4 MCD3 TM-5805-032 | Labmaster | Hospital | 240451 | - | 57500 | Active |  | ใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0303 | min = 1.8 C , max = 5.7 C | - | min = 1.8 C , max = 5.7 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 10 | คลังน้ำยา | 6515-039-5126/0064/60 | Medium | CBH7516 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | Haier | HYC-940 | BE03LME0N00QJH560002 | - | Hospital | - | - | - | Active |  | ใช้แช่น้ำยาควบคุมและสารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0304 | min = 5.6 C , max = 6.3 C | - | min = 5.6 C , max = 6.3 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 6 | คลังน้ำยา | 6515-039-5126/0070/62 | Medium | - | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | ANTECH | MPR-1006 | G1705000608 | - | Hospital | 241922 | - | - | Active |  | ใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0302 | min = 5.4 C , max = 6.2 C | - | min = 5.4 C , max = 6.2 C | PASS |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 1 | ห้อง DRA | (เครื่องบริษัท) | Medium | CBH3485 | Misc other | ANALYZER, LABORATORY, AUTOMATED URINE (Uriscan) | - | - | #REF! | Vender | 240271 | - | - | Active |  |  |  | - | - | - | - | PM by vender | [27 empty] | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | ดูหน้างาน |  | - |  | pass |  | 2026-05-29
|  | Vendor | 2 | ห้อง DRA | - | Medium | CBH3479 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, AUTOMATED COAGULATION (PT,PTT) | SYSMEX | CA-1500 | Med-one | Vender | 240271 | Lifetime | - | Active |  |  | ดูการแข็งตัวของเลือด | - | - | - | - | PM by vender | 12 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | ดูหน้างาน | ดูหน้างาน | #VALUE! | ดูหน้างาน |  | - |  | pass |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 9 | คลังน้ำยา | 6515-039-5126/0064/60 | Medium | CBH7516 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | Haier | HYC-940 | BE03LME0N00QJH560002 | - | Hospital | - | - | - | Active |  | ใช้แช่น้ำยาควบคุมและสารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0749 | min = 5.6 C , max = 6.3 C | - | min = 5.6 C , max = 6.3 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 5 | คลังน้ำยา | 6515-039-5126/0070/62 | Medium | - | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | ANTECH | MPR-1006 | G1705000608 | - | Hospital | 241922 | - | - | Active |  | ใช้วัดอุณหภูมิตู้เย็นแช่สารมาตรฐาน | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0750 | min = 5.4 C , max = 6.2 C | - | min = 5.4 C , max = 6.2 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 50 | จุลชีววิทยา | 6515-039-5126/42/57 | Medium | CBH3293 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | BIOBASE | BXC-AREZZO | - | บ.ธเนศพัฒนา | Hospital | 239967 | - |  | Active |  | เก็บแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์ plate | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐ C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0747 | min = 3.7 C , max = 7.7 C | - | min = 3.7 C , max = 7.7 C | PASS
| ต้องการ | รพ | 13 | เคมีคลินิก | 4110-001-0001/0391/63 | Medium | - | Misc other | REFRIGERATOR ( 2-8 ๐ C ) Working reagent 2 ประตู | COOL plus | COOL plus alarm | - | - | Hospital | 1945-02-19 | - | 26500 | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C |  | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | Muang Chonburi | 4110-001-0001/0391/63 | Medium |  |  | REFRIGERATOR ( 2-8 ๐ C ) Working reagent 2 ประตู | COOL plus | COOL plus alarm |  |  | Hospital | 1945-02-19 |  |  | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C
| ต้องการ | รพ | 14 | เคมีคลินิก | 6515-039-5126/001/66 | Medium | - | Misc other | REFRIGERATOR ( 2-8 ๐ C ) Working reagent 3 ประตู | Medicool | Medicool | - | - | Hospital | 1945-02-19 | - | 26500 | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 2-8 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐C |  | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
| ต้องการ | รพ | 52 | จุลชีววิทยา | 6515-038-2051/7/52 | Medium | CBH3288 | Misc other | REFRIGERATOR 5 ประตู | Sunhui | LB05DO70 | 3153 | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 238322 | - |  | Active |  | เก็บแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์reagent | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C |  | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0745 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 18 | โลหิตวิทยา | 6515-039-5126/49/59 | Medium | CBH6332 | Misc other | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | ไทยประดิษฐ์ | MCD-30TM | 16/4-MCD3TM-5805-033 | -- | Hospital |  | n/a | - | Active |  |  | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 5 ๐C | 2°C ถึง 8°C | Out sourse PM | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2024-03-13 | NC_00/23/0305 | min = 3.6 C , max = 5.7 C | - | min = 3.6 C , max = 5.7 C | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา | 6515-039-5126/010/67 | Medium |  |  | Refrigerator ( 2-8 ๐ C ) | MEDICOOL | MDC510 | MDC510-202406026 | -- | Hospital | [8 empty] | Temp 5 ๐C | 2°C ถึง 8°C
| ต้องการ | รพ | 63 | คลังเลือด | 6515-100-0002/2/57 | Medium | CBH3364 | Misc other | Refrigerator ( 22 ๐ C ) ตู้เก็บเกล็ดเลือด (1) | HELMER | PC2200h | 1014196 | วีนัส | Hospital | 1957-06-30 | - | 887000 | Active |  | เก็บเกล็ดเลือด | Temp 22 ๐C, Speed 60 rpm | ± 1 ๐ C, ± 10% rpm | Temp 22 ๐C, Speed 60 rpm | Temp 21°C ถึง 23°C, Speed 54-66 rpm | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_02/24/1480 | min = 22.67 C , max = 23.31 C | ± 0.40 ๐ C | min = 22.27 C , max = 23.71 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 64 | คลังเลือด | 6515-039-5126/0071/62 | Medium |  |  | Refrigerator ( 22 ๐ C ) ตู้เก็บเกล็ดเลือด (2) | HELMER | PC2200H | 2060744 | วินเนอร์ยี่ | Hospital | 1962-08-16 | - | 910000 | Active |  | เก็บเกล็ดเลือด | Temp 22 ๐C, Speed 60 rpm | ± 1 ๐ C, ± 10% rpm | Temp 22 ๐C, Speed 60 rpm | Temp 21°C ถึง 23°C, Speed 54-66 rpm | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1485 | min = 22.16 C , max = 22.52 C | ± 0.40 ๐ C | min = 22.12 C , max = 22.56 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 53 | จุลชีววิทยา | 6515-039-5126/43/57 | Medium | CBH3294 | Misc other | Refrigerator (-20 ๐ C ) | HAIER | DW-40L508 | BE05T7E1T00B2D3U0008 | BIO-Medical | Hospital | 1906-12-31 | - |  | Active |  | เก็บแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์diskยา | Temp -20 ๐C | ± 3 ๐C | Temp -20 ๐C | ≤ -18 ๐C | Out sourse PM | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0748 | min = -22.8 C , max = -22.7 C | - | min = -22.8 C , max = -22.7 C | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 51 | จุลชีววิทยา | 6515-039-5126/0074/63 | Medium |  | Misc other | Refrigerator (-80 ๐C) | Meling | DW-HL778S | 191230549 |  | Hospital | [9 empty] | - |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1481 | min = -74.0 C, max = -76.3 C | ± 3.4C | min = -70.6 C, max = -79.7 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 14 | ? |  | Medium |  |  | Refrigerator (22 ๐C) | MEDICOOL | MDC 510 | MDC510-2021110128 | [11 empty] | - | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0739 | min = 4.8 C , max = 8.4 C | - | min = 4.8 C , max = 8.4 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 15 | ? | 6515-039-5126/001/66 |  |  |  | Refrigerator (22 ๐C) | MEDICOOL | MDC 510 | MDC510-202209028 | [11 empty] | - | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0738 | min = 0.9 C , max = 6.9 C | - | min = 0.9 C , max = 6.9 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 65 | คลังเลือด | 6515-039-5126/0055/60 | Medium | CBH7379 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 1 | HELMER | HB 120 | 2035185 | วีนัส | Hospital | 237334 | - | 515000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1488 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 66 | คลังเลือด | 6515-038-2201/1/50 | Medium | CBH3377 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 2 | MELMER | HB 120 | 973162 | วีนัส | Hospital | 237334 | - | 469000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1491 | min = 4.04 C , max = 4.68 C | ± 1.10 ๐ C | min = 2.94 C , max = 5.78 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 67 | คลังเลือด | 6515-038-2201/4/56 | Medium | CBH3331 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 3 | HELMER | HB 120 | 2003523 | วีนัส | Hospital | 239849 | - | 510000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1486 | min = 4.01 C , max = 4.56 C | ± 1.01 ๐ C | min = 3.00 C , max = 5.57 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 68 | คลังเลือด | 6515-038-2201/5/56 | Medium | CBH2556 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 4 | HELMER | HB111 | 2003520 | วีนัส | Hospital | 239696 | - | 415000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_02/24/1479 | min = 3.69 C , max = 4.08 C | ± 1.30 ๐ C | min = 3.39 C , max = 6.10 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 69 | คลังเลือด | 6515-038-2201/2/50 | Medium | CBH3365 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 5 | HELMER | HHB120 | 976489 | วีนัส | Hospital | 237599 | - | 460000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1489 | min = 3.96 C , max = 4.38 C | ± 1.42 ๐ C | min = 2.54 C , max = 5.80 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 70 | คลังเลือด | 6515-093-0001/2/40 | Medium | CBH3332 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 6 | ELECTROLUX | MRB600 | 7305048 | Electrolux | Hospital | 234066 | - | 200459 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1490 | min = 3.87 C , max = 4.51 C | ± 1.13 ๐ C | min = 2.74 C , max = 5.64 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 71 | คลังเลือด | 6515-038-2201/3/55 | Medium | CBH3333 | Misc other | Refrigerator, BLOOD BANK (2-6 ๐ C ) ตู้เย็นแช่เลือด 7 | HELMER | HHB120 | 1005390 | วีนัส | Hospital | 239307 | - | 510000 | Active |  | แช่เก็บเลือด | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse CAL ตู้เย็น & ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1487 | min = 3.67 C , max = 4.01 C | ± 1.21 ๐ C | min = 2.46 C , max = 5.22 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 54 | จุลชีววิทยา | 6530-032-0001/18/45 | Medium | CBH3289 | Misc other | REFRIGERATOR, PHARMACY | - | SY-300 | - | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 1906-12-19 | - |  | Active |  | เก็บแช่น้ำยาตรวจวิเคราะห์biochem | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 55 | จุลชีววิทยา | 6515-039-5126/2/47 | Medium | CBH3292 | Misc other | REFRIGERATOR, PHARMACY | PATTANA INTER COOL | PT203 | 40300224 | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital |  | - |  | Active |  | เก็บแช่สิ่งส่งตรวจสำหรับทวนสอบ | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 23 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-039-5126/0066/60 | Medium | CBH7518 | Misc other | REFRIGERATOR(-20 ๐C) | Haier | DW40L508 | BE05T3EAW00TH62003 | บ.กริบไทย | Hospital | 241331 | มีประกันมั๊ย ? | 199500 | Active |  | เก็บแช่สิ่งส่งตรวจและcontrol |  | Temp -20 ๐ C |  | ± 3 ๐ C | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 244082 | 244082 | 244447 | DC_02/25/0188 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 13 | คลังน้ำยา |  | Medium | CBH7516 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) | Haier | HYC-940 | BE03LME0N00QJH560002 | บ.กิบไทย | Hospital | 241331 |  | 239000 | Active | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | [5 empty] | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 14 | คลังน้ำยา |  | Medium | CBH7516 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) | Haier | HYC-940 | BE03LME0N00QJH560002 | บ.กิบไทย | Hospital | 241331 |  | 239000 | Active | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | [5 empty] | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 11 | คลังน้ำยา | 6530-032-0001/19/45 | Medium | CBH3321 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) Stock reagent | - | - | - | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 1948-02-20 | - | 31000 | Active | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | [5 empty] | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 12 | คลังน้ำยา | 6530-032-0001/19/45 | Medium | CBH3321 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) Stock reagent | - | - | - | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 1948-02-20 | - | 31000 | Active | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | [5 empty] | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | รับมาจากภูมิคุ้มกัน | 2026-05-29
ย้าย | ต้องการ | รพ | 24 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6530-032-0001/17/45 | Medium | CBH3310 | Misc other | REFRIGERATOR(2-8 ๐C) Working reagent | EVCO | - | - | ไทยประดิษฐ์เครื่องเย็น | Hospital | 2545 | - | 26500 | Active |  | เก็บน้ำยา working reagent | Temp 4 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 4 ๐C | 2°C ถึง 6°C | Out sourse PM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 15 | Muang Chonburi | 6515-024-0004/8/56 | Medium | CBH6101 | Misc other | ROTATOR | RULLER MIXER | RM500 | 1201001 | - | Hospital | 2012-12-17 |  | 30000 | Active |  | ใช้ผสมน้ำยาต่างๆ | - | - | - |  | ช่างเครื่องมมือแทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 72 | คลังเลือด | - | Low | CBH3341 | Misc other | ROTATOR | KK | VRN-360 | 10655 | Eurscan | Hospital | - | - | - | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | NC_00/24/0760 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 73 | คลังเลือด | 6515-038-5005/1/47 | Low | CBH3413 | Misc other | ROTATOR (เครื่องเขย่าถุงเลือด) | - | HM-4 | - | - | Hospital | 2004-08-25 | - | 50000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 74 | คลังเลือด | 6515-038-5005/2/47 | Low | CBH3417 | Misc other | ROTATOR (เครื่องเขย่าถุงเลือด) | - | HM-4 | - | - | Hospital | 2004-08-25 | - | 50000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 75 | คลังเลือด | - | Low | CBH3418 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-360 | 10656 | EUROSCAN | Hospital | - | - | - | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 79 | คลังเลือด | 6515-024-0004/6/51 | Low | CBH3423 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-360 | 702289 | EUROSCAN | Hospital | 237860 | - | 11000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 76 | คลังเลือด | 6515-024-0004/7/52 | Low | CBH3420 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-360 | 905267 | EUROSCAN | Hospital | 238330 | - | 12000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 78 | คลังเลือด | 6515-100-0001/1/36 | Low | CBH3422 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-200 | 920531 | EUROSCAN | Hospital | 238330 | - | 12000 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 77 | คลังเลือด | 6515-100-00001/3/43 | Low | CBH3421 | Misc other | ROTATOR (เขย่าถุงเลือด) | SHAKER | VRN-200 | 9714142 | EUROSCAN | Hospital | 234982 | - | 9500 | Active |  | เขย่าถุงเลือดผู้บริจาค | - | - | - |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | NC_00/24/0761 | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 26 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-024-0004/4/49 | Medium | CBH3254 | Misc other | ROTATOR (อ่านฏิกริยา Agglutination) | Gemmy | VRN-360 | 307691 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | - ก.พ.2549 | - | 12800 | Active |  |  |  | Speed 100 rpm |  |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | NC_00/24/0758 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 27 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 6515-024-0004/5/50 | Medium | CBH3266 | Misc other | ROTATOR (อ่านฏิกริยา Agglutination) | Gemmy | VRN-360 | 702005 | บ.แล็บมาสเตอร์ | Hospital | - ม.ค.2550 | - | 12800 | Active |  |  |  | Speed 100 rpm |  | ±10 % | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | NC_00/24/0757 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 56 | จุลชีววิทยา | - |  |  | Misc other | SCALE, CLINICAL, LABORATORY(ไฟส่องพร้อมเลนส์ขยาย) | OHAUS | PIONEER |  | - | Hospital | - | - |  | Inactive | ไม่ได้ใช้งาน | วัดระยะห่างของวัตถุ | 1-50 mm | ± 1 mm | 1-50 mm |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ได้ใช้งาน | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 57 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3302 | Misc other | SCALE, PATIENT, FLOOR (เครื่องชั่ง) (Capacity 4,100 g ,Resolution 0.01 g) | OHAUS | PA4102 | 8330120327 | - | Hospital | - | - |  | Active |  | ชั่งตวงและวัดน้ำหนักสารเคมีห้องวัณโรค | 0.01-100 g | ± 10 % | 0.01-100 g |  | Out sourse CAL ตัวอ่าน ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1529 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ |  | คลังเลือด |  | Medium |  |  | Standard Weight | LS | 500 g | S500G1997-16 (0609-001-005) | [13 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | C02241128 | [5 empty] | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 58 | จุลชีววิทยา | 6530-003-1413661 | High | CBH7979 | Misc other | STERILIZING UNIT, LIQUID (Autoclave) | Uniclave Zealway | FD100R | F7154003 | - | Hospital | 1960-12-20 |  |  | Active |  | อบฆ่าเชื้อของสะอาด | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 60 mins |  | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 15 mins |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1526 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 59 | จุลชีววิทยา | 6530-003-1413/4/57 | High | CBH3316 | Misc other | STERILIZING UNIT, LIQUID (Autoclave) | DAIHAN SCIENTIFIC | WISD | 100013913A7001 | - | Hospital | 240057 | - |  | Active |  | อบฆ่าเชื้อของสะอาด | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 60 mins |  | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 15 mins |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1527 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 60 | จุลชีววิทยา | 6530-003-0004/001/65 | High |  | Misc other | STERILIZING UNIT, STEAM (Autoclave) | TOMY | FLS-1000 | 57169049 |  | Hospital |  |  |  | Active |  | อบฆ่าเชื้อของสกปรก | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 60 mins |  |  |  |  | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | DC_02/24/1525 | - | - | - | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ |  | จุลชีววิทยา | 6530-003-4420/001/67 | High |  |  | STERILIZING UNIT, STEAM (Autoclave) | ALP | CLM-40L | 700257 | บ.ยูโรสแกน | Hospital |  |  |  | Active |  | อบฆ่าเชื้อของสกปรก | Temp 121 ๐ C, 15 psi, 60 mins
| ไม่ต้องการ | รพ | 16 | เคมีคลินิก | - | Low | - | Misc other | STOP WATCH | JUMBO | WB-388 | - |  | Hospital | 42535 |  | - | Active | [5 empty] | ± 5 sec | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | 0 | 2024-03-19
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 19 | โลหิตวิทยา | - | Low | CBH6356 | Misc other | STOP WATCH | Oregon | - | - |  | Hospital | 237045 |  | - | Active |  | จับเวลาย้อมสี | 2,3 min | ± 0.5 sec | 2,3 min |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 28 | ภูมิคุ้มกันวิทยา |  | Low |  | Misc other | STOP WATCH | JUMBO | WB-388 | - |  | Hospital | 42535 |  | - | Active | [5 empty] | ± 5 sec | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 80 | คลังเลือด | - | Low | CBH6361 | Misc other | STOP WATCH | CITIZEN | - | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 81 | คลังเลือด | - | Low | CBH6362 | Misc other | STOP WATCH | CITIZEN | - | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 82 | คลังเลือด | - | Low | CBH6364 | Misc other | STOP WATCH | CANON | CT-2 | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 83 | คลังเลือด | - | Low | CBH6365 | Misc other | STOP WATCH | CANON | CT-2 | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ไม่ต้องการ | รพ | 84 | คลังเลือด | - | Low | CBH6366 | Misc other | STOP WATCH | CANON | CT-2 | - | - | Hospital | 1907-01-01 | - | - | Active |  | จับเวลา | - | ± 10% | - |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 16 | Muang Chonburi | - | Low | CBH6098 | Misc other | STOP WATCH | - | - | - | - | Hospital | 28 ต.ค. 52 | - | - | Active |  | ใช้จับเวลาทำปฏิกิริยาต่างๆ | จับเวลานาทีที่ 1 , 5 และ 15 นาที | ± 5% | จับเวลานาทีที่ 1 , 5 และ 15 นาที |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 61 | จุลชีววิทยา | - | Low | CBH6348 | Misc other | STOP WATCH | OREGON | TR118 | - | - | Hospital | - | - |  | Active |  | จับเวลาปฏิกิริยา | 30sec, 60sec, 5 min, 15 min | ± 5 % sec | 30sec, 60sec, 5 min, 15 min |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | รพ | 62 | จุลชีววิทยา | - | Low | CBH6349 | Misc other | STOP WATCH | OREGON | TR118 | - |  | Hospital | - | - | - | Active |  | จับเวลาปฏิกิริยา | 30sec, 60sec, 5 min, 15 min | ± 5 % sec | 30sec, 60sec, 5 min, 15 min |  | PM by user | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
สูญหาย | ต้องการ | รพ | 20 | โลหิตวิทยา |  | Medium | CBH8193 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital | 241367 | n/a |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 25 ๐ C ความชื้น 50% | ± 2.0 | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0630 | 0.3017 C, -3.01 %RH | 0.092C,1.9%RH | 0.3937 C, -4.91 %RH | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 29 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | Lab-TMP-062-004 | Medium | CBH8195 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | ELITECH | BT-3 | - |  | Hospital | 42544 |  | 856 | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0816 |  |  |  | PASS |  | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | รพ | 30 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | Lab-TMP-062-008 | Medium | CBH8199 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 12 | [14 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 21/08/2568 | 21/08/2568 | 21/08/2569 | DC_12/25/0050 |  |  |  | PASS
| ต้องการ | รพ | 17 | อณูชีววิทยา | Lab-TMP-062-010 | Medium | CBH 8201 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0588 | 0.1017 C | 0.092 | 0.1937 C | PASS |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ | 17 | Muang Chonburi |  | Medium | CBH4320 |  | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องปฏิบัติการ | Temp 25 ๐ C ความชื้น 50% | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C
สูญหาย | ไม่ต้องการ | รพ | 17 | Muang Chonburi |  | Medium | CBH7128 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 | - | - | Hospital | พ.ค 62 | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องปฏิบัติการ | Temp 25 ๐ C ความชื้น 50% | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 63 | จุลชีววิทยา | Lab-TMP-062-020 | Medium | - | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) | Elitech | BT-3 |  |  | Hospital |  |  |  | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้น | Temp 2-8 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 2-8 ๐ C | ± 3 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal
| ต้องการ | รพ | 85 | คลังเลือด | - | Medium | CBH7089 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) (วัดอุณหภูมิห้องเตรียมเลือด) | Elitech | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องเตรียมเลือด | Temp 25 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 86 | คลังเลือด | - | Medium | CBH7087 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) (วัดอุณหภูมิห้องแยกส่วนประกอบของเลือด) | Elitech | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องแยกส่วนประกอบของเลือด | Temp 25 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 87 | คลังเลือด | - | Medium | CBH7088 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น) (วัดอุณหภูมิห้องรับบริจาคโลหิต) | Elitech | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องรับบริจาคโลหิต | Temp 25 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-27 | 23H0624 | -0.0983 C , 6.09%RH | 0.092C,1.9%RH | -0.1903 C , 7.99 %RH | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 88 | คลังเลือด | - | Medium | CBH7086 | Misc other | THERMO-HYGO METER (อุณหภูมิ &ความชื้น)(วัดอุณหภูมิห้องคัดกรองเลือดผู้บริจาค) | Elitech | BT-2 | - | - | Hospital | - | - | - | Active |  | บันทึกอุณหภูมิ &ความชื้นห้องคัดกรองเลือดผู้บริจาค | Temp 25 ๐ C | ± 1 ๐ C | Temp 25 ๐ C | ± 5 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 89 | คลังเลือด | 6515-038-5010/1/51 | Low | CBH3404 | Misc other | THERMOPLASTIC TUBING STERILE SEALER (เครื่องเชื่อมสายถุงเลือด) | TERUMO | SCD-II | 809034 | TERUMO | Hospital | 237789 | - | 609900 | Active |  | เชื่อมสายถุงเลือด | - | - | - | - | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No Cal |  | 2026-05-29
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา |  | Medium |  |  | Transfer Pipette 200 µL |  |  | 10190 |  | Hospital | [5 empty] | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 200 µL |  | 200 µL
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา |  | Medium |  |  | Transfer Pipette 50 µL | HumanPette Smart-Line |  | CP55970 |  | Hospital | [5 empty] | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 50 µL |  | 50 µL
มาใหม่ | ต้องการ | รพ |  | โลหิตวิทยา |  | Medium |  |  | Transfer Pipette 500 µL | HumanPette Smart-Line |  | CP34037 |  | Hospital | [5 empty] | ใช้สำหรับ Transfer ตัวอย่างเท่านั้น | 500 µL |  | 500 µL
| ต้องการ | รพ | 90 | คลังเลือด | 6515-038-5001/3/54 | Medium | CBH3406 | Misc other | TUBE WARMING (เครื่องอุ่นหลอดเลือด 1 ) | Q.nic | DB-66 | 32661049 | Q.nic | Hospital | 1954-08-04 | - | 32100 | Active |  | อุ่นหลอดเลือด | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | ± 2 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0754 | min = 37.0 C , max = 37.5 C | ± 0.90 ๐ C | min = 36.1 C , max = 38.4 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 91 | คลังเลือด | 6515-038-5001/5/59 | Medium | CBH6806 | Misc other | TUBE WARMING (เครื่องอุ่นหลอดเลือด 2 ) | Q.nic | DB-66 | 32661069 | Q.nic | Hospital | 1958-12-08 | - | 428000 | Active |  | อุ่นหลอดเลือด | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C | ± 2 ๐ C | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #Value! | NC_00/24/0715 | min = 37.2 C , max = 37.3 C | ± 0.90 ๐ C | min = 36.3 C , max = 38.2 C | PASS |  | 2026-05-29
| ต้องการ | รพ | 92 | คลังเลือด | 6515-038-5001/4/59 | Medium | CBH6794 | Misc other | TUBE WARMING (เครื่องอุ่นหลอดเลือด 3 ) | Q.nic | DB-66 | 32661069 | Q.nic | Hospital | 1958-12-08 | - | 428000 | Inactive | เสีย- รอส่งซ่อม | อุ่นหลอดเลือด | Temp 37 ๐C | ± 1 ๐ C | Temp 37 ๐C |  | Out sourse ( ISO 17025) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เสีย- รอส่งซ่อม | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | เสีย- รอส่งซ่อม | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 64 | จุลชีววิทยา | - | Low | - | Misc other | เครื่องเผาloop | McCormick scientific | 10 2008 | 10080136-3 |  | Hospital | - | - |  | Inactive | ไม่ได้ใช้งาน | เผาsterileแท่งneedle |  |  |  |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ได้ใช้งาน | 2026-05-29
ย้าย |  | รพ | 65 | จุลชีววิทยา | - | Low | - | Misc other | เครื่องเผาloop | McCormick scientific | 10 2008 | 10080135-3 |  | Hospital | - | - |  | Inactive | ไม่ได้ใช้งาน | เผาsterileแท่งneedle |  |  |  |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ (ตรวจสอบทางกายภาพ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ได้ใช้งาน | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | No cal | ไม่ได้ใช้งาน | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 1 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3295 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, CULTURE MTB | BECTON DICKINSON | BACTEC MGIT 960 | MG2405 | บ.Becton dickinson | Vender |  | Lifetime |  | Active |  | บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค | Temp 37 ๐ C | ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 2023-06-01 | 2023-01-06 | 2023-12-01 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 2 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3277 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, BLOOD CULTURE | BECTON DICKINSON | BACTEC FX | FT0181,FB0585 | บ.Becton dickinson | Vender | 239845 | Lifetime | - | Active |  | บ่มเพาะเลี้ยงและวัดการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย | Temp 37 ๐ C | ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023-01-06 | 2023-12-01 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 3 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3278 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, BLOOD CULTURE | BECTON DICKINSON | BACTEC FX | FT2962,FB0772 | บ.Becton dickinson | Vender | 240210 | Lifetime | - | Active |  | บ่มเพาะเลี้ยงและวัดการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย | Temp 37 ๐ C | ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023-01-06 | 2023-12-01 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 4 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, CULTURE BACTERIA | BECTON DICKINSON | Phoenix M50 | PF0093 | บ.Becton dickinson | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | บ่มเพาะเลี้ยงและวัดการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรีย | Temp 37 ๐ C | ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 2023-06-01 | 2023-01-06 | 2023-12-01 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 5 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, CULTURE SENSITITRE, VIZION | THERMO SCIENTIFIC | VIZION |  | บ.CLINICAL DIAGNOSIS | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | อ่านผลการทดสอบความไวยาด้วยวิธี microbroth dilution | - | - | - | - | PM by vender | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-10-10 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 6 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, CULTURE SENSITITRE, AIM | THERMO SCIENTIFIC | AIM |  | บ.CLINICAL DIAGNOSIS | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | เครื่องหยดสารอัตโนมัติ 96 wells plate automatic inoculator | - | - | - | - | PM by vender | 1 | - | [8 empty] | 1 | - | [15 empty] | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-10-10 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 7 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH6270 | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, GENEXPERT real time PCR | CEPHEID | GX-IV R2 | 802381 | บ.Cepheid | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | ตรวจ realtime PCR วัณโรค เครื่องรพ Module A1-A4 | - | - | - | - | PM by vender | - | - | [25 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-09-20 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 8 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | ANALYZER, LABORATORY, MICROBIOLOGY, GENEXPERT real time PCR | CEPHEID | GX-IV R3 | 807546 | บ.Cepheid | Vender |  | Lifetime | - | Active |  | ตรวจ realtime PCR วัณโรค เครื่องGF Module B1-B4 | - | - | - | - | PM by vender | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2026-08-13 |  |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ต้องการ | Vendor | 9 | จุลชีววิทยา | - | Medium | CBH3296 | Misc other | CENTRIFUGE, TABLETOP | BECKMAN COULTER | X-15R ALP10F42 | 392934 | บ.Beckman Coulter | Vender | 40396 | Lifetime | ไม่มี | Active |  | ปั่นตกตะกอนเชื้อวัณโรค | Speed 3000 rpm /Time 15 min / Temp 2 - 6 ๐ C | ± 10 % rpm , ± 10% min , ± 1 ๐ C | - | - | PM by vender | 2 | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 13/06/2567 | 13/06/2567 | #VALUE! | DC_09/24/1533 |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
ถูกต้องแล้ว | ไม่ต้องการ | Vendor | 10 | จุลชีววิทยา | - | Medium | ไม่มี | Diagnostic | MALDI-TOF mass spectrometry | Bruker MBT MALDI biotyper | microflex LT/SH | 8604674.0485 | บ.Becton dickinsonและBruker | Vender |  | Lifetime | ไม่มี | Active |  | ตรวจวิเคราะห์สายพันธ์เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา วัณโรคในระดับgenus และspecies | - | - | - | - | PM by vender | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2027-01-29 | - |  | - |  | PASS | Active | 2026-05-29
Formulas:
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+[TIME/YEAR],DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))
หมดอายุ (วันที่ทำการสอบเทียบครั้งต่อไป) = DATE(YEAR([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]),MONTH([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)])+3,DAY([วันที่ทำการบำรุงรักษา (PM)]))